项目名称：科研设备采购   项目编号：GXZC2020-J1-003506-YZLZ

竞争性谈判文件
项目名称：科研设备采购

项目编号：GXZC2020-J1-003506-YZLZ
采 购 人：桂林电子科技大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年9月1日
目   录

1

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知
4
26

第三章 采购需求

第四章 评审程序和评定成交的标准
46
第五章 响应文件格式
52
第六章 合同主要条款
70


第一章 竞争性谈判公告
项目概况
科研设备采购（项目编号：GXZC2020-J1-003506-YZLZ）项目的潜在供应商应在云之龙招标集团有限公司（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）获取竞争性谈判文件，并于2020年9月8日上午9时00分起至10时00分止（北京时间，下同）提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称：科研设备采购

项目编号：GXZC2020-J1-003506-YZLZ
代理编号：YLGLJ20201017-Q
采购人校内编号：202037

政府采购计划编号：广西政采[2020]15541号-（001至006）
采购方式：竞争性谈判
预算金额（人民币）：A分标肆拾叁万叁仟贰佰元整（¥433200.00）；B分标壹佰肆拾伍万伍仟元整（¥1455000.00）

采购需求：

A分标 

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	曝气设备清水充氧性能测定实验装置
	2
	套
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算），免费保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务

	2
	颗粒自由沉淀实验装置
	2
	套
	

	3
	污泥比阻测定设备
	2
	套
	

	4
	活性炭吸附装置
	3
	套
	

	5
	液相色谱仪
	1
	套
	

	6
	COD标准消解器
	5
	台
	


B分标 

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	混凝试验搅拌机
	2
	台
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算），免费保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务

	2
	大气环境监测与治理技术综合实训平台
	1
	套
	

	3
	气相色谱仪(FID+ECD检测器)
	1
	套
	

	4
	顶空进样器
	1
	套
	

	5
	pH计
	10
	台
	

	6
	电导仪
	5
	台
	

	7
	手持式水质采样器
	2
	套
	

	8
	旋转蒸发仪
	5
	套
	

	9
	油浴锅
	5
	套
	

	10
	真空紫外灯
	2
	个
	

	11
	均衡性氘卤钨灯校准光源
	1
	套
	

	12
	激光雕刻机
	1
	台
	

	13
	高性能数据采集
	2
	块
	

	14
	工具套装
	2
	套
	

	15
	3D耗材挤出机
	1
	台
	

	16
	高精度光固化3D打印机
	1
	台
	

	17
	生化培养箱
	1
	台
	

	18
	高速冷冻离心机
	1
	台
	

	19
	倒置荧光显微镜
	1
	套
	

	20
	真空干燥箱
	1
	台
	

	21
	pH计
	4
	台
	

	22
	涡旋仪
	1
	台
	

	23
	移液器
	8
	支
	

	24
	纯水仪
	1
	台
	

	25
	冷藏箱
	1
	台
	

	26
	超声波清洗机
	1
	台
	

	27
	单位感应磁驱搅拌器
	1
	台
	

	28
	空调
	1
	台
	

	29
	显微镜专用照相系统
	1
	套
	


合同履行期限：自签订合同之日起90个工作日内必须到货，并全部安装调试验收合格交付使用。
本项目不接受联合体。
二、供应商的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商。

2.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体参与谈判。
6.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

三、获取竞争性谈判文件
1.时间：自竞争性谈判公告发出之时起至2020年9月4日止，每天上午9至12时，下午1至5时（法定节假日除外）
2.地点：云之龙招标集团有限公司（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）
3.方式：供应商须按照公告规定的时间、地点及售价现场购买或邮购竞争性谈判文件。

4.售价：竞争性谈判文件售价每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购竞争性谈判文件的，必须于竞争性谈判文件的获取时间截止前将竞争性谈判文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户，须提供项目名称、项目编号、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址等，未按本公告要求提供的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取竞争性谈判文件的，责任由供应商承担。

5.竞争性谈判文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041
注：

1.供应商获取竞争性谈判文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票。索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

2.已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。
四、响应文件提交
首次响应文件提交截止时间：2020年9月8日上午10时00分
首次响应文件提交起止时间：2020年9月8日上午9时00分起至10时00分止

首次响应文件提交地点：云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、响应文件开启时间、谈判时间及地点
响应文件开启时间：首次响应文件提交截止时间后

谈判时间：首次响应文件提交截止时间后（具体时间由采购代理机构另行通知）
地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.保证金：

保证金人民币：A分标肆仟叁佰元整（¥4300.00）；B分标壹万肆仟元整（¥14000.00）（须足额交纳）。

保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效保证金。
2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（云之龙招标集团有限公司网）。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府强制采购节能产品；最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性谈判文件后登录政采云进行注册成为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：桂林电子科技大学

地    址：广西桂林市金鸡路1号       
联系方式：0773-2290675
2.采购代理机构信息
名    称：云之龙招标集团有限公司
地　　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层

联系方式：0773-2887388、2887399  
3.项目联系方式

项目联系人：李冬青、万紫琳

电　　话：0773-2887388、2887399

4.监督部门

名    称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

电    话：0771-5331544

云之龙招标集团有限公司

                                  2020年9月1日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商。
2.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体参与谈判。

6.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

	5
	是否接受联合体谈判: 本项目不接受联合体参与谈判。

	6
	是否允许分包：本项目不允许分包。

	12.1
	资格证明文件

1.供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

2.供应商2020年7月份以来任意一个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）；
3.供应商2020年7月份以来任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

4.供应商2018年以来任意一年度财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报告。供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；
5.谈判声明（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

6.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）。

注：

(1)以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

(2)谈判声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

(3)供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

	12.2
	报价商务技术文件

1.无串通谈判行为的承诺函（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

2.谈判报价表（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

3.法定代表人(负责人或自然人)身份证明书及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

4.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）；
5.商务条款偏离表（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

6.保证金提交凭证（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

7.售后服务承诺（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

8.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

9. 技术需求偏离表（格式后附）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

10.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料；

11.对应采购需求技术要求提供的其他文件资料；

12.供应商认为需要提供的有关资料。

注： 

（1）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

（2）以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

（3）以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.3
	响应文件电子版(如有，请提供)：供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。

2.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的响应文件正本的扫描件（PDF格式）1份。

3.响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	15.2
	15.2.1谈判报价的价格构成为：谈判货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，谈判货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、安装等费用和税费。

15.2.2报价要求：供应商必须就“采购需求”中所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将被拒绝，响应文件按分标作响应无效处理。

	16.1
	谈判有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。

	17.1
	保证金的金额：A分标肆仟叁佰元整（¥4300.00）；B分标壹万肆仟元整（¥14000.00）（须足额交纳）。
保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效保证金。。

相关要求：

1.保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。

2.保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，供应商应将支票、汇票或本票的复印件作为保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当于谈判地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件【原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）保证金”字样】，否则响应文件作无效处理。

3.保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将保函的复印件作为保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当于首次响应文件提交地点现场递交单独密封的保函原件【原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）保证金”字样】，否则响应文件作无效处理。

4.保证金指定帐户：详见竞争性谈判公告。

备注： 

（1）首次响应文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效保证金。

（2）供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人谈判除外）转出的保证金，视为无效保证金。

（3）支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效保证金。

（4）保函有效期低于谈判有效期的，视为无效保证金。

（5）保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效保证金。

	18.2
	响应文件份数：正本一份、副本二份。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间：2020年9月8日上午9时00分起至10时00分止。
首次响应文件提交截止时间：2020年9月8日上午10时00分。
首次响应文件提交地点：云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）。

供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25.2
	25.2.2信用查询：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”。

信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

25.2.3企业股东及出资等信息查询：谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

	26.1
	谈判的顺序：提交响应文件的顺序，如谈判过程中某供应商不在场的情形，由谈判小组确定谈判顺序。

	26.2
	可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

	26.4
	谈判时间：首次响应文件提交截止时间后（具体时间由采购代理机构另行通知）。

谈判地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）。
供应商法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须出示本人有效证件，非法定代表人（负责人或自然人）还须出示法定代表人（负责人或自然人）授权书原件，对于提交材料不全或无效的供应商，将拒绝其参与谈判。

注：本人有效证件可为本人身份证原件、机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等。

	29
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：依次按节能环保产品累计金额高的优先、环境标志产品优先、非政府强制采购的无线局域网产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

	30.3
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，谈判小组成员名单。

	31.1
	31.1.1.履约保证金金额：各分标成交供应商须于签订合同向采购人提交成交金额的5%作为履约保证金。
31.1.2履约保证金递交方式：银行转账等非现金方式。

31.1.3履约保证金指定账户
开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

31.1.4 履约保证金退付方式、时间及条件：
（1）履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格，且产品免费保修期满不存在质保争议后，由成交供应商凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附表2）向履约保证金收取单位申请办理履约保证金退还手续，履约保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

（2）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
（3）成交供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

	32.1
	签订合同携带的证明材料：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它证明材料。

	33
	政府采购合同公告：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

	35.1
	采购代理服务费：本项目采购代理服务费按成交价的0.85%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费。

	36.4
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青 万紫琳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

业务时间：上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	37
	盖章、签字等相关规定：

（1）本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

（2）本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

（3）自然人参与谈判的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。（4）供应商为其他组织或自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加谈判的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与谈判的自然人本人。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指云之龙招标集团有限公司。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.8实质性要求：“采购需求”中的所有条款及涉及“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，按响应文件无效处理。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的项目条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“谈判”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的谈判报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格要求：详见本项目“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

4.1谈判费用：供应商应自行承担获取竞争性谈判文件、所有与编制和提交响应文件有关的费用（竞争性谈判文件有相关规定的除外），不论谈判结果如何，均应自行承担。

5.联合体谈判

本项目不接受联合体谈判。

6.转包与分包             

本项目不允许转包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。
二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序和评定成交的标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成：响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1资格证明文件：详见本项目“供应商须知前附表”。

12.2报价商务技术文件：详见本项目“供应商须知前附表”。

12.3响应文件电子版(如有，请提供)：详见本项目“供应商须知前附表”。

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.谈判的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.谈判报价要求


15.1谈判报价应按竞争性谈判文件中“谈判报价表”格式填写。

15.2谈判报价的价格构成及报价要求详见本项目“供应商须知前附表”。

15.3报价要求

15.3.1供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额的，其响应文件将作无效处理。

15.3.2供应商分项报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项采购预算金额的，其响应文件将作无效处理。

16.谈判有效期

16.1谈判有效期应按本项目“供应商须知前附表”规定的期限。

16.2谈判有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.3供应商的响应文件在谈判有效期内均保持有效。

17.保证金

17.1供应商须按本项目“供应商须知前附表”的规定提交保证金。

17.2保证金的退还

17.2.1未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。 

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至保证金收取单位办理保函原件退还手续。 
17.2.2成交供应商的保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的保证金的退还方式。 

17.3保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见本项目“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则其响应文件作无效处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和提交

19.1响应文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章、法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，以示密封。

19.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

19.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在本项目“供应商须知前附表”规定的响应文件提交截止时间前和地点提交响应文件。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3未在规定时间内送达或者未按照竞争性谈判文件要求密封或标记的响应文件，采购代理机构必须拒收。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

   22. 采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”8.6条规定的情形外，在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家的，应当由供应商签字退领响应文件。

   23. 供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其保证金，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的响应文件概不退回。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。人数详见本项目“供应商须知前附表”。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3响应文件的开启：响应文件由谈判小组或采购代理机构在首次响应文件提交截止时间后于谈判地点开启。

25.响应文件评审程序

25.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

25.2资格审查

25.2.1资格审查：详见本项目第四章“评审程序和评定成交的标准”第7条“资格审查” 。

25.2.2信用查询：详见本项目“供应商须知前附表”。

25.2.3企业股东及出资等信息查询：详见本项目“供应商须知前附表”。

25.3符合性审查详见第四章“评审程序和评定成交的标准”第8条“符合性审查”。

25.3. 1谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.3.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.3.3谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

26.谈判

26.1谈判小组按照本项目“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商应当在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。
26.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见本项目“供应商须知前附表”。

26.3对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

26.4 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后（具体时间由采购代理机构另行通知）。
谈判地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层）。

    供应商法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须出示本人有效证件，非法定代表人（负责人或自然人）还须出示法定代表人（负责人或自然人）授权书原件，对于提交材料不全或无效的供应商，将拒绝其参与谈判。

注：本人有效证件可为本人身份证原件、机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等。

26.5供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

26.6谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
26.7采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

26.8谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在规定合理期限内补充、修改。

26.9最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

27.最后报价

27.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

27.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

27.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

27.5谈判小组收齐最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

27.6响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效处理。

27.7经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额，供应商的响应文件作无效处理。

27.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

28.政府采购政策性扣除:详见第四章“评审程序和评定成交的标准”第五条“最后报价政府采购政策性扣除”。

29.成交候选人推荐原则: 详见“供应商须知前附表”。

30.确定成交供应商办法及结果公告

30.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
30.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

以上信息查询记录及相关证据与竞争性谈判文件一并保存。

30.3根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，谈判小组成员名单。

31.履约保证金

31.1成交供应商须于签订合同前按本项目“供应商须知前附表”规定方式提交。否则，不予签订合同。

31.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3履约保证金按本项目“供应商须知前附表”规定的时间和条件退付。

31.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

32.签订合同

32.1成交供应商在收到成交通知书后，按本项目“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

32.2 签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内签订合同。

32.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

33.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

35.其它内容

35.1采购代理服务费：本项目采购代理服务费按成交价的0.85%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费。
35.2采购代理机构的银行账户：

35.2.1用于邮购竞争性谈判文件及交纳采购代理服务费

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司   

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行   

银行账号：8113001014300158041

35.2.2用于交纳保证金

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449
36. 询问、质疑和投诉

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

36.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

36.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

36.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。具体联系方式详见本项目“供应商须知前附表”。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式详见“附表3”）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

36.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式详见“附表4”）。

 37.盖章、签字等相关规定：

  （1）本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

  （2）本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

  （3）自然人参与谈判的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。

  （4）供应商为其他组织或自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加谈判的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与谈判的自然人本人。

附表1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、谈判响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附表2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位签章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转帐日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
附表3：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：               
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                 分标号：              
采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表4：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                  分标号：                 
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第3章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，如供应商为小型微型企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

4.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

5. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，如本项目包含的配套货物属于环境标志产品政府采购品目清单内的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

6.《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库［2005］366号）的规定，如本项目包含的配套货物属于无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

7. 本“采购需求”中的所有条款及涉及“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，按响应文件无效处理。
8.采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。
A分标

一、采购项目需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	曝气设备清水充氧性能测定实验装置
	2
	套
	1.曝气充氧柱：约Φ200 mm×2000mm；
2.装置外形尺寸：约1200×500mm×2200mm；

3.电源220V、功率360W；

4.配置：有机玻璃充氧塔1套或穿孔曝气管1根、取样口3只、水箱1只、空气压缩机1台、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架、与本装置配套使用3D交互式动态仿真软件(虚拟实训系统)1套。

	2
	颗粒自由沉淀实验装置
	2
	套
	1.基本指标要求：
1.1实验装置尺寸：约长900mm×宽700mm×高2500 mm；

1.2数量：6组 (根)；

1.3电源：220V；

1.4功率：200W。

2.主要配置：

2.1有机玻璃沉淀柱6套；

2.2高位水箱带搅拌器1套；

2.3PE材质水箱1只；

2.4不锈钢潜水泵1台；

2.5铜球阀取样口30只；

2.6电控箱1只；

2.7漏电保护开关；

2.8按钮开关；

2.9连接管道和球阀；

2.10带移动轮子不锈钢支架。

2.11软件组成:配套使用的3D交互式动态仿真软件，模拟试验运行流程；供应商于响应文件中必须提供所竞本产品配套仿真软件演示截图。

	3
	污泥比阻测定设备
	2
	套
	1.吸滤筒尺寸：约Ø 150×250 mm；
2.装置总尺寸：约800mm×360mm×1200mm；

3.电源 220V，功率200W；

4.配置：吸滤筒1套、300ml计量筒2套、陶瓷布氏漏斗2只（Ø100）、抽气接管1根、连接管道1根、真空表1只、真空泵1台、放气阀1只、渗漏阀1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等。

	4
	活性炭吸附装置
	3
	套
	1.基本指标要求：
1.1活性炭吸附柱尺寸：约Φ35mm×1000mm  6根；

1.2外形尺寸：约1000mm×600mm；

1.3电源：220V；

1.4功率：200W.

2.配置：

2.1每套试验装置由三根活性炭柱串联而成、二组；

2.2有机玻璃管、活性炭层、隔网、橡皮赛、PE材质配水箱1只；

2.3水泵1台；

2.4进水流量计2只；

2.5活性炭填料1套；

2.6电控箱1只；

2.7漏电保护开关；

2.8按钮开关；

2.9连接管道和球阀；

2.10带移动轮子不锈钢台架；

2.11软件组成:配套使用的3D交互式动态仿真软件：模拟试验运行流程；供应商于响应文件中必须提供所竞本产品配套仿真软件演示截图。

	5
	液相色谱仪
	1
	套
	1.运行环境:
1.1 环境温度：0～35℃；

1.2 相对湿度：≤90%；

1.3 适用电源：220VAC±10%，50Hz。

2.配置要求：

整套系统: 由四元梯度泵、五流路脱气机、柱温箱、高灵敏度二极管阵列检测器、原装中文可反控仪器三维图谱工作站软件、自动进样器、维护工具包、消耗品包、液相色谱柱、数据工作站组成。

3.技术规格:

3.1系统控制：

3.1.1仪器控制面板：具有彩色液晶触控屏，可直接在仪器控制面板操作仪器；

3.1.2工作站软件：能反控仪器；

3.1.3移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端控制仪器。

3.2输液泵：

3.2.1脱气单元：4路流动相+1路清洗液；

3.2.2 溶剂流路数目：四元梯度（带混合器）；

3.2.3 泵系统：并联式微体积柱塞泵；

3.2.4脉动：0.1Mpa(水1.0 ml/min，10 Mpa输液时)；

3.2.5流速范围：0.0001-10.0000ml/min；

3.2.6 最大耐压：≥44Mpa；

3.2.7 流速精度：≤0.06%RSD；

3.2.8 流速准确度：0.5%；

3.2.9 保留时间重现性：＜0.2%RSD；

3.2.10 混合准确度：优于0.5%RSD；

3.2.11设定梯度：0～100% ，步进0.1%；

3.2.12柱塞冲洗：在线密封垫清洗装置，可编程；

3.2.13柱塞冲程：≤10ul；

3.2.14梯度延迟体积：650uL。

3.3 二极管阵列检测器：

3.3.1波长范围：190～800nm；

3.3.2光谱分辨率：1.4nm（低压汞灯于 253.7 nm 处，狭缝 1.2 nm）；

3.3.3二极管数量：1024；

3.3.4波长准确度：±1nm；

3.3.5噪音：＜±3×10-6AU（狭缝 8 nm ， 波长250 nm ，参比 350 nm）；

3.3.6漂移：500×10-6AU/h（250 nm，参比350 nm，甲醇1 mL/min）；

3.3.7线性范围：＞2 AU（5%）；

3.3.8采样频率：100Hz；

3.3.9光源：D2 灯；

3.3.10流通池：8uL（10mm）；

3.3.11狭缝宽度：1.2nm/8nm（可调）；

3.3.12 采样频率: 100Hz。

3.4 柱温箱:

3.4.1温度控制范围：室温-12℃～90℃；

3.4.2温度设定范围：4°C～90℃（步距为 1℃）；

3.4.3温度控制精确度：± 0.1℃；

3.4.4安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，也可以配备热熔保险丝， 配备泄漏传感器以检测流动相的泄漏；

3.4.5 柱容量：可放置3根300mm的色谱柱。

3.5 自动进样器:

3.5.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失）；

3.5.2 进样量设定范围：0.1 至 100µL；

3.5.3 处理的样品数目：≥216个2.0 mL 样品瓶；

3.5.4 进样量准确度：1% （以 50µL 进样，n = 6）； 

3.5.5 进样量重复性：RSD ＜0.2% （以 10µL 进样）；

3.5.6 交叉污染：＜0.0025%；

3.5.7  最小进样时间：10秒；

3.5.8 样品瓶架：标配2个2.0ml样品瓶架；

3.5.9样品制冷：4～45℃（室温不超过30℃、湿度不超过时70%时，可低至4℃）；

3.5.10进样线性：＞0.9999。

3.6三维图谱工作站软件：

3.6.1 内置网卡接口，可直接以网络连接方式联机，可用Windows Explorer进行远程数据管理；

3.6.2 动态数据缓冲区，采样率500ms时能储存24小时的数据；

3.6.3 操作系统：Windows； 

3.6.4 多界面显示表格化设计；

3.6.5 独特的图形编辑功能简化操作步骤；

3.6.6 带三维色谱图软件，可反控仪器。

3.7仪器面板控制界面：

3.7.1显示屏方法：实时色谱图触摸屏；

3.7.2支持智能终端远程监控。

4.配置要求：

4.1四元梯度泵系统1套；

4.2脱气单元1套；

4.3柱温箱1套； 

4.4二极管阵列检测器1套；

4.5原装三维图谱工作站软件1套；

4.6自动进样器 1套；

4.7维护工具包 1个；

4.8流动相瓶 5个；

4.9 1.5ml样品瓶 300个；

4.10色谱柱 C18 5um  4.6×250mm 1根； 

4.11专用数据工作站 1套。

	6
	COD标准消解器
	5
	台
	1.相对标准偏差不大于5.0%（工业有机废水测定）；
2.相对标准偏差不大于8.0%（非工业有机废水测定）；

3.适宜环境温度≤35℃；

4. 12个采用24#磨口的150mL消解瓶，能同时消解瓶数目不少于12个，加热功率不小于2000w；

5.有风冷和漏电保护装置；

6.加热板采用微晶材料或性能更优材料；

7.数字显示消解时间：温度（在165℃-330℃之间）和定时可以随时设定；消解完毕后，消解器自动停止加热，仪器风机继续工作，辅助样品冷却。

	本分标采购预算：人民币肆拾叁万叁仟贰佰元整（¥433200.00），报价超采购预算的，响应文件按分标作响应无效处理。


二、核心产品：本分标第5项号产品“液相色谱仪”为核心产品。
三、商务条款:

1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算），免费保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。
2.售后服务要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）送货上门，安装、调试合格，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

（2）免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

（3）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。

（4）其余按厂家承诺执行。
3. 交付时间及地点：

    （1）交付时间：自签订合同之日起90个工作日内必须到货，并全部安装调试验收合格交付使用。 

（2）交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

4.付款方式、时间和条件：自签订合同之日起15日内支付合同金额的30%作为预付款；交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具发票给采购人，采购人于15个工作日内支付合同金额的70％（无息）。

5.验收标准：
（1）供应商于响应文件中对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。

（2）成交供应商所提供的产品须保证针对本项目的货物以及涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。

（3）验收条件及标准：安装完成，设备开机试运行，确认各项功能正常运行，各项指标满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺，随机文件应齐整。

（4）成交供应商于交货验收时必须向采购人提供所竞本分标第1至5项号产品生产厂家（若所竞第5项号产品为进口产品的，可以是生产厂家驻国内代表机构）针对产品出具的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。
6.其他要求

供应所竞本分标第5项产品“液相色谱仪”如为进口产品的，于响应文件中必须提供所竞本产品生产厂家或生产厂家驻国内代表机构针对本项目及产品出具的授权书原件，否则，响应文件按无效处理。

四、进口产品说明

1.本分标采购的第5项产品“液相色谱仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品竞标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，作无效投标处理，如进货时遭遇贸易战加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，采购人增加关税部分差价）。供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除成交价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.本分标采购的其余项号货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件作无效处理。

B分标

一、采购项目需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	混凝试验搅拌机
	2
	台
	1.六联，台式，实验室用； 
2.毛重：约33.0Kg；

3.净重：约30.0Kg；

4.包装尺寸：约93×47×50（cm）； 

5.仪器尺寸：约1080×35×40（cm）；

6.有机玻璃圆形烧杯：1.0L，Φ11cm， H18cm；

7.有机玻璃方形烧杯：1.5L，11×11×17cm；

8.功率：180W；

9.转速rpm：10～1000，无极调速，转速精度; ±0.5%； 

10.速度梯度(G) ：10～1000秒-1. 

11.运行时间：每段程序分十段，每段运行: 0-99分99秒；

12.水温测定：0-50℃，精度：±1℃；

13.电压、频率：交流220V，±5% (可定做110V)，50/60 Hz； 

14.主要功能：转速和时间程序控制、程序存储、自动加药、自动测温、搅拌头自动升降、G值GT值自动计算等，G值GT值自动计算。

	2
	大气环境监测与治理技术综合实训平台
	1
	套
	一、技术参数
1.输入电压：三相四线（或五线）制AC380V±10%，50Hz；

2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃、相对湿度＜85%（25℃）；

3.系统容量：＜3.0kVA；

4.对象尺寸：≥4600mm×600mm×2000mm；

5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家相关标准。

二、系统组成与功能

（一）本平台主要由烟气发生系统、烟气处理系统、电气控制系统以及烟气监测系统等四部分组成：

1.烟气发生系统：主要由锅炉系统、气源添加装置、发尘装置、静态混合器、不锈钢支架、送风装置和阀门以及排尘系统等组成。

2.烟气处理系统：主要由不锈钢钢架、旋风除尘器、布袋除尘器、湿式脱硫系统、活性炭吸附塔、烟囱以及其动力系统等组成。

2.1动力系统主要由水泵、风机、气泵、搅拌机、电动阀、电磁阀等组成。

2.2湿式脱硫系统主要由脱硫塔、除雾器、喷淋头、碱液水箱、搅拌机等组成。

3.电气控制系统：主要由电气控制柜、漏电保护器、变频器、旋钮开关、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器等组成。

4.烟气监测系统主要由触控一体机及支架、铂热电阻、温湿度传感器、风速传感器、压力传感器、差压传感器、颗粒物传感器、二氧化硫传感器、氮氧化物传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、pH传感器、物位仪、大气采样器以及监控软件等组成。

	3
	气相色谱仪(FID+ECD检测器)
	1
	套
	一、工作条件要求：
1.温度：15℃～35℃；

2.湿度：5%～95%RH；

3.鉴于本产品用于科学研究，为保证科研成果被国际广泛认可，供应商所竞产品应满足CSA、NRTL、IEC、EN、CISPR等安全法规。

二、气相色谱仪主机要求：

1.柱温箱：

1.1温度范围：室温以上10˚C至450˚C 或使用冷却剂时-90˚C至450˚C；

1.2升温速度：45˚C/min；

1.3降温速度：250 ˚C 到50 ˚C 小于5分钟；

1.4柱温箱降温功能设定：具有软冷却功能，保证第二次进样时基线不出鬼峰。               

2.主机：

2.1操作界面：采用全中文互动式彩色图形化触摸屏幕控制界面的气相色谱仪，通过触摸式屏幕可以非常容易地建立GC分离方法，屏幕可以图形化显示包括：进样器，柱箱，检测器温度控制部分，各部载气控制及阀门控制等，彩色屏幕可以实时显示双通道样品分离的色谱图信号，触摸屏可支持八种语言，包括中文。     

2.2 进样口设置：2个，钛惰性化处理，PSSI降温从450到50不超过3.5分钟；

2.3 加热区（包括柱箱）:5个。

3.进样系统：

3.1可安装带电子流量控制毛细管分流/不分流进样口，进样口参数设定包括压力、流量、线速度和分流比；

3.2样口最高温度:450℃；

3.3带电子流量控制毛细管进样口可接中间压力点压力控制附件，强化大体积进样功能并可在色谱分析进行中维护进样口和更换进样垫。

4.检测器：

4.1氢火焰离子化检测器（FID）；

4.2工作温度：100℃-450℃；

4.3最低检出限：＜3×10-12 gC/sec壬烷，信噪比：2:1；

4.4线性范围：＞106；

4.5毛细管柱不需加尾吹气；

4.6电子捕获检测器（ECD）：

4.6.1工作温度：100℃-450℃；

4.6.2保护温度：470℃软件保护；

4.6.3离子源：15mCi63 Ni；

4.6.4最低检出限：＜5 ×10-14全氯乙烯； 

4.6.5线性范围：＞104.

5.液体自动进样器：

5.1 大于105个样品位； 

5.2进样器可自动对两个进样口进样；

5.3具有预清洗功能，减少待机时间；待机状态不占进样口，方便手动进样。

三、工作站软件要求：

1.基于Windows工作环境下的工作站软件可同时控制8台气相色谱仪，并进行数据采集和处理，可控制顶空自动进样器，并能与自动热脱附进样器控制软件相连接可存储原始文件、方法文件、结果文件，满足ISO9001质量认证体系；

2.色谱结果报告方式可根据用户不同要求作出各自工作报告，可汇标准物的RSD、样品的平均值、色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求，并可提供多种报告格式的选择。

四、主要配置要求：

1.气相色谱主机 1台；

2.分流/不分流进样2个；

3.FID检测器 1个；

4.ECD检测器1个；

5.全自动液体进样器（不少于105位） 1套；

6.色谱柱1根；

7.原厂中文色谱软件 1套；

8.配有气相色谱仪消耗品包：专用安装工具包、高温分析用进样隔垫、0.25mm内径毛细管用石墨垫、0.32mm内径毛细管用石墨垫、自动进样器10ul进样针 1套。

五、辅助设备要求：

1.氢气发生器：直接电解纯水产生氢气，氢气纯度：≥99.999%，流量:0-300ml/min；

2.空气发生器：流量0-5000ml/min；

3.氮气钢瓶及减压阀1套，氮气纯度≥99.999%；

4.仪器控制系统1套（CPU I5或同等及以上档次，≥内存4G，≥500GB硬盘，23英寸彩色显示器，读写光驱，带串口接口）；

5.仪器输出系统1套。

	4
	顶空进样器
	1
	套
	一、总体需求：

1.自动顶空进样器能与任何品牌气相色谱配套使用，无需改装进样口。
2.用于利用气相色谱仪和气质联用仪直接顶空进样分析液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物，并对其进行定性、定量分析，可满足水中1ppb苯的准确定量。
二、主要技术参数要求：
1.顶空进样器可与各种型号的气相色谱仪联用，采用压力平衡进样技术既可进行常规静态顶空进样以保证得到窄的色谱峰形，也可以利用内置捕集阱富集样品以提高方法检出限。

2.常规静态顶空测定水中乙醇(0.4%)的RSD≤1.5%（N=10）。
3.操作界面：采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示设定值和真实值，可存贮10个方法。
4.进样系统：压力平衡进样技术，使用全封闭传输系统，顶空样品在毛细管线中无扩散；顶空样品在进样过程中无载气稀释；两种进样量控制模式：时间控制进样量和体积设定进样量；操作方式：常规，自动连续重叠模式和多次顶空提取；自动连续重叠模式可连续加热12个样品瓶。
5.样品容量：瓶位：40位，可升级到110位。
6.样品加热温度范围：35-210℃，增量：1℃。
7.传输线温度范围：35-210 ℃，增量1℃。
8.气路控制：手动气路控制（0-60psig）或电子气路控制（PPC)，可选。
9.系统中水份处理： 载气干吹：
9.1 时间: 0-99分钟；
9.2 温度: 室温以上5℃-90℃；
9.3 压力：0 到 60 psig；
9.4 吹扫流量: 50ml/min固定。
10.系统检漏：
10.1 静态检漏:在分析开始前对整个系统检漏；
10.2 动态检漏: 在每个样品瓶进样前对其进行检漏。
11.色谱柱隔离: 可在气相色谱仪操作的状态下对顶空进样器进行维护。
12.样品针：
12.1材料:不锈钢（铂／铱合金可选）；
12.2温度范围: 35-210℃，增量1℃。
13.控制软件附件：除了使用仪器本身所带的图形化控制界面外，还可选择在WINDOWS界面下运行的外部控制软件，此软件可完全控制仪器和设置工作参数，分析方法和分析顺序可被方便地编辑，储存和下载到仪器中。
三、仪器配置
1.自动顶空进样器 1套。
2.安装维护工具包 1套。
3. 20ml 顶空瓶带盖及膈垫 100个。
4.启盖器 1个。
5.封盖器 1个。
6.溶剂残留分析专用顶空针 1个。

	5
	pH计
	10
	台
	一、总体功能要求：
1. 5英寸LCD屏，150度可视角度；

2.紧凑型支架和旋转电极架，并可以固定在墙上；

3.方便携带，可以在实验室内随意移动；

4.可扩展性：可以更换不同电极来测量pH、电导率或者溶解氧；

5.自动识别电极种类，内置芯片的电极可以自动存储校准数据，并在连接机器后自动调取校准数据；

6. 3.5mm电极连接线；

7. 2个USB接口，充电、拷贝数据、连接电脑数据传输。

8. 可存储200条数据日志，数据设置包括读数、GLP数据，日期和时间。

9. 2种操作模式：扩展和基础操作模式；例如：扩展操作模式下，有5点校准，并可以使用2种定制化缓冲液；在基础模式下只能5种预编程缓冲剂和3点校准。

10.电池可以连续使用30小时，待机状态电池可用2周时间；10分钟自动关机，最长可以设置为30分钟。

二、技术参数：

1.pH范围（pH）：-2.00 至 19.99；

2.pH分辨率：0.1/0.01；

3.精确度（pH）：±0.02pH； 

4.mV测量范围：-1999.9mV ～0～1999.9mV； 

5.mV分辨率（mV）：0.1mV；

6.mV精度（mV）：±0.03% FS； 

7.温度范围（℃）：0℃～100℃

8.温度精确度：5～60℃:±0.4℃，其它: ±0.8℃；

9.校准：三点校准；

10.稳定性：±0.002 pH/3h；

11.数据储存：300组；

12.尺寸与重量：约190×130×32mm/280g；

13.电源：DC 5V/1A； 

14.微型USB和标准USB。

	6
	电导仪
	5
	台
	一、总体要求：










1.采用6.5英寸LED屏，参数显示齐全、直观，界面操作人性化设计；

2.采用轻触按键，可达10万次以上；

3.符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能；

4.内置大容量存储可储存1000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开；

5.自动识别8种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列；

6.采用电导率测量技术，使用常数K=1的电导电极只需一点校准，即可满足0.5μS/cm～200 mS/cm的测量精度要求；

7.可切换电导率、TDS、盐度和电阻率，TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精；

8.仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据；

9.符合IP54防尘防溅等级设计。

二、技术参数：

1.显示参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度；

2.电导率测量范围：（0～200）mS/cm，分为五段量程：
（0.00～20.00）μS/cm、（20.0～200.0）μS/cm、（200～2000）μS/cm、(2.00～20.00）mS/cm、（20.0～200.0）mS/cm；

3.电导率分辨率：0.01/0.1/1μS/cm； 0.01/0.1mS/cm；

4.电导率精确度：电计：±1.0% FS，配套：±1.50%FS；

5.电阻率测量范围：（0～100）MΩ·cm；

6.TDS：（0～100）g/L；

7.盐度：（0～100）ppt；

8.温度测量范围：（-10～110）℃；

9.温度分辨率：0.1℃；

10.温度相对精度：±0.5℃；

11.数据存储：100组；

12.通讯接口：USB，无线蓝牙，232；

13.电源：9V2A（110-220V，50Hz-60Hz适配器）。

三、标准配置

1.台式电导率主机1台；

2.电导电极1支；

3.万向电极架1个；

5.电导率标准溶液（50ml）1瓶；

6. 9V电源适配器1个；

6. 说明书1份；

7. 简要操作指南1份。

	7
	手持式水质采样器
	2
	套
	1.容量：标配3L；
2.采样温度：0℃—60℃；

3.采样深度：标准配置15米，也可根据需要任意设定，底部包裹有304不锈钢配重，可垂直下沉；

4.采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中；

5.采样方法：用绳子连接后往水中投放；

6.配置:高分子材质采样桶，15米专用采样绳，温度计。

	8
	旋转蒸发仪
	5
	套
	一、总体要求：

1.主要金属件采用不锈钢，防锈铝合金，密封系统采用氟胶+双重PTEF材料与玻璃转轴组合，不掉渣、耐磨；
2.温度范围为：室温-99℃，温度高于设定温度加热管自动停止加热；3. 4 L水浴锅采用一次成型SUS304+特氟隆复合锅。

二、技术参数：




1.主机：按钮式，自动上下升降0-150毫米，手动上下升降0-150毫米；

2.真空度：399.9Pa(3mmHg)以下；

3.蒸发能力：Max.21ml/min；

4.转速：旋钮式无级调速 0-150转/分；功率25W；

5.加热锅：一次成型4L特氟隆复合锅φ22×11.5cm，功率1KW，防护透明罩，保温、节能、防爆、防溅；

6.温度：自动控温，数字显示，水浴：室温-99度±1℃；

7.冷却器：立式，球磨口冷凝管；

8.加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管+挡水流圈；

9.密封圈：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损；

10.容量范围：0.25～2L；

11.总 功 率：1kw  输入电压～220v/50Hz；

12.外包尺寸：约56.5×48×54cm；重量：约22kg；

13.仪器尺寸：约69×38×98cm ；

14.出厂标配：球磨口收集瓶500ml一个，24#标准口旋转（茄形）瓶250ml一个。

	9
	油浴锅
	5
	套
	1.控温范围：0～300℃；

2.加热功率：1200W；

3.工作尺寸：≥280*280*300mm

4.工作电源：220V±10％  50Hz±1Hz；

5.误差范围：±1℃；

6.温度波动：±0.5℃。

	10
	真空紫外灯
	2
	个
	1.操作电流：＜2mA；
2.点火电压：1500V；

3.输入功率：＜0.6瓦；

4.点火时间：＜2s；

5.灯泡总长度：53.5 ± 1.1 mm；

6.灯泡直径：19.6 ± 0.1mm；

7.窗口直径：10.25 ± 0.25mm；

8.球温：＜200°C；

9.发射波长：117nm(124nm)；

10.生命周期：4000h；

11.实验条件：0.5 mA。

	11
	均衡性氘卤钨灯校准光源
	1
	套
	1.校准单位：IRRadiance μW sr-1 cm-2 nm-1；
2.校准面：余弦矫正器或积分球；

3.校准重复性：±1.0%；

4.校准不确定度（NIST standard）：±10% (200-240 nm)、±9% (240-350 nm)、±10% (350-400 nm)、±9.5% (400-1100 nm)、±3.5% (1100-1950 nm)、±5.0% (1950-2500 nm)； 

1.5 输出功率：80 μW cm-2 nm-1 (@215 nm)、5 μW cm-2 nm-1 (@800 nm)；

1.6 波长范围：200-1099 nm、100-2500 nm。

	12
	激光雕刻机
	1
	台
	一、主要配置：

1.全部采用直线导轨，驱动器，高配控制系统，加强同步带，刀条平台，支持coreldraw/Cad排版雕刻，2.0usb可脱机控制，激光电源，导轨，两相电，57步进电机，微距激光管，采用DSP数字芯片控制板卡，激光功率和运行速度数字调节，可兼容CorelDraw、CAD直接输出，飞行光路系统采用抗磨损的金属钼镜和聚焦镜。
二、主要参数：

1.激光功率180w；

2.激光器类型：CO2封离式玻璃管激光器，水冷，10.6um；

3.有效幅面：1300×2500mm；

4.冷确方式：水冷；

5.雕刻扫描速度：0-60000mm/min；

6.切割速度：0-30000mm/min；

7.激光能量控制：1-100％手动和软件设定；

8.最小成形文字：汉字2.0mm×2.0mm，英文1.0mm×1.0mm；

9.最大扫描精度：4500DPI；

10.定位精度：≤±0.01mm；

11.支持的图形格式 DST、PLT、BMP、DXF、AI；

12.支持软件 CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD、各种服装CAD软件；

三、总体要求：

1.采用三条直线导轨，同步带和驱动器，配合大扭距同步电机，使加工物的切割精度和曲线更加精准平滑；

2.操作面板中英文显示，适合国内使用环境，操作方便；

3.采用封离式CO2激光管，寿命长、功率稳定、性价比高；

4.采用DSP数字芯片控制板卡，激光功率和运行速度数字调节，可兼容CorelDraw、CAD直接输出，支持BMP、PLT、AI、DST、DXF等文件格式；

5.飞行光路系统采用抗磨损的金属钼镜和聚焦镜。

	13
	高性能数据采集
	2
	块
	1. 18位， 625 kS/s多功能DAQ，外部电源；
2. 32路模拟输入 (18位)， 单通道625 kS/s采样率 (总计500 kS/s)；
3. 4路模拟输出 (16位， 2.8 MS/s)，48条数字I/O线 (其中32路时钟同步)；
4. 2个32位计数器；5、配合使用Mass终端版和SCC信号调理，可提供OEM版；
5.信号读写实现USB上的持续高速数据流；

6.与LabVIEW、LabWindows™/CVI和Visual Studio.NET的Measurement Studio兼容；
7.驱动软件和交互式数据记录软件。

	14
	工具套装
	2
	套
	1.尺寸：约70*50*16cm，重量约17.1kg。
2.包含：小锯子×1，角磨机副手柄×1，剥线钳×1，电工胶布×1，万向软轴×1，套筒连接杆×1，膨胀螺丝盒×1，套筒×9，卷尺×1，万用表×1，瑞士军刀×1，焊锡丝×1，剪刀×1，电烙铁×1，吸锡器×1，小螺丝刀×2，内六角×8，水平尺×1，三功能电锤×1，25v锂电钻×1，开孔器×5，水管钳×1，尖凿×1，扁凿×1，U型凿×1，21合1螺丝刀套装×1，批头×10，小扳手×1，25v充电器×1，大扳手×1，尖嘴钳×1，羊角锤×1，老虎钳×1，电锤手柄×1，80W胶枪×1，角磨机×1，安全锤×1，麻花钻头×3，木工开孔钻头×1，电锤钻头×5，美工刀×1，一字起子×1，十字起子×1，棘轮手柄×1，高级电笔×1，生料带×1，共46大件。

	15
	3D耗材挤出机
	1
	台
	1.挤出速度：300mm/min～650 mm/min（速度可调）；
2.挤出直径：1.75mm&3.00mm（2个挤出头）；

3.适用材料：PLA，ABS，PVC，HIPS，醋酸纤维，木塑等；

4.工作温度：300℃以下；

5.功率：180W；

6.电源：220V，50HZ；

7.尺寸：约502*138*252（mm）。

	16
	高精度光固化3D打印机
	1
	台
	1.打印技术：LFS；
2.打印尺寸：不小于145mm×145mm×185mm；

3.打印层厚：0.025mm/0.050mm/0.1mm/0.2mm至少四种层厚可选；

4.供料方式：自动进料；

5.设备尺寸：约40.5cm×37.5cm×53cm；

6.打印机重量：约17.5kg；

7.操作温度：自动加热至 35℃；

8.温度控制：空气加热打印室；

9.适配电源：100–240 VAC 2.5 A 50/60 Hz 220 W；

10.激光特性：Light Processing Unit EN 60825-1:2007 认证 C1 类激光产品 405 nm 波长 250 mW 功率：85微米，激光光斑；

11.波长：405nm的紫外激光；

12.操控面板：5.5英寸触摸屏，1280×720分辨率；

13.连接：Wi-Fi (2.4，5 GHz)，以太网（1000 Mbit），USB 2.0；

14.外壳材质：亚克力、粉末涂层钢板和铝合金；

15.警告：触摸屏警告、短信/邮件通过Dashboard发送，两个LED状态指示灯、音频警报扬声器；

16.耗材种类：可打印包括刚性树脂、透明树脂、软胶树脂、耐用树

脂、高韧树脂、可浇注树脂，牙科专用树脂、彩色树脂等，不少于14种材料；

17.软件：配套切片软件Preform，一键打印，自适应分层厚度，远程控制；

18.输入格式：stl、obj；

19.配置清单：裸机1台、构建平台1个、树脂槽1个、普通树脂1盒、工具包1套（手动清洗包）。

	17
	生化培养箱
	1
	台
	一、整体要求：
1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调；

2.采用环保制冷剂（R134a）；

3.微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时功能；

4.循环风扇速度三档调速控制，避免试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发；

5.液晶屏幕显示，菜单式操作。

二、技术参数：

1.控温范围：0～60℃；

2.温度分辨率：0.1℃；

3.温度波动度：高温±0.5℃；低温±1.0℃；

4.温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）；

5.电源电压：AC220V 50HZ；

6.工作环境温度：+5～30℃；

7.输入功率：600W；

8.内胆尺寸(mm)W×D×H：约540×460×1000；

9.外形尺寸(mm)W×D×H：约637×662×1590；

10.载物托架（标配）：3块；

11.定时范围：0～9999min。

	18
	高速冷冻离心机
	1
	台
	1.最高转速：20000rpm；

2.最大相对离心力：29068×g；

3.转子容量：12×10ml；

4.定时范围：0min～99min；

5.温度设置范围：-20℃～40℃；

6.温度精度：±2.0℃；

7.整机噪声≤70dB（A）；

8.外形尺寸(mm)：约700×500×395；

9.外包装尺寸(mm)：约930×730×1010；

10.净重：约45kg。

	19
	倒置荧光显微镜
	1
	套
	1.光学系统：齐焦距离≥60mm的无限远光学系统，可确保在呈现高对比度及最小杂光的清晰图像的同时，使得数值孔径更高、工作距离更长，物镜内置多一组色差校正镜片组，在物镜内部即可做到完全的色差校正，物镜螺纹尺寸（25mm）、管镜焦距（200mm），具备拓展性。
2.调焦机构：同轴粗、微调焦手轮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向，调焦行程≥8.5mm（上7mm，下1.5mm），粗调行程每转≥37.7mm，微调行程每转≤0.2mm，再对焦止动器。
3.主机：结构稳定抗震，控制按钮布局简洁直观，明场、荧光观察方式一键切换，机身摁键可控制透射照明及控制荧光照明。
4.观察筒：双目观察筒（视野22mm），镜筒倾角 45°，可调瞳孔距离，配置侧端口（相机分光端口），最适合荧光观察的0/100%、100%/0分光。
5.宽视野目镜：10×（视野22mm），双目视度可调。
6.透射照明：机身内置高性能LED照明器，使用寿命≥60000小时。
7.主机内置提供“复眼光学透镜”：由蝇眼多透镜组成的网状复眼光学系统，保证从低倍（1X）到高倍（100X），在观察、特别是拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图象中央亮、四周暗的缺陷，使显微镜在任何放大倍率下都能够清晰地获得图像信息并保持整个视场发光范围内高亮度、均一性，在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明，达到完美的数字成像。
8.切趾相差物镜：物镜具有选择性振幅过滤器，增加对比度，减少晕影伪影，并增加标本细微结构中的对比度，可获得更宽的灰度范围，提供更多细节、无光晕的高清图像。
9.配备物镜：
（1）平场消色差物镜4×（N.A.  0.10，W.D. ≥30.0mm）；
（2）切趾相差物镜10×（N.A.  0.25，W.D.  6.2mm）；
（3）切趾相差物镜20×（N.A.  0.40，W.D.  3.1mm）；
（4）切趾相差物镜40×（N.A.  0.55，W.D.  2.1mm）。
10.多功能拓展XY移动机械载物台：右手用低位置同轴操纵杆，XY移动行程≥126mm×78mm；机械载物台可从主机左侧或右侧装配到固定载物台上；可直接放置多孔板，配35mm培养皿托盘。
11.聚光镜：长工作距离聚光镜，工作距离≥75mm，带可变光阑，内置相差模块。
12.预定心相差调节滑块，内置PHL、PH1相差模块，可增配PH2相差模块。
13.五孔物镜转换器，可同时安装五个物镜。
14.荧光系统：
（1）LED荧光照明光源，每个光源使用寿命≥10000小时，共配2个光源（470nm和560nm波段），LED冷光源，对标本没有热损伤，保证被观察样品不会受到荧光电源供电器产生的热辐射及热传导影响；
（2）荧光系统内置高透过率、UV增强石英“复眼光学透镜”，确保荧光大视野均匀照明，并且提供包括UV在内的宽光谱的高透射率；
（3）显微镜机身内置6工位荧光转盘（3明场、3荧光），荧光转盘切换时，光源模块可自动同步切换；
（4）滤光块转盘和滤色块中配备噪声消除装置，通过完全消除滤光块中的散射光，提高信噪比；
（5）配备2个荧光滤色块：①带通型B激发滤色块（EX 470/40，DM 500，BA 534/55）；②带通型G激发滤色块（EX 550/50，DM 500，BA 630/75），后期可再增加一个荧光滤色块而同时不影响明场工位。

	20
	真空干燥箱
	1
	台
	1.控温范围：RT+10-200℃；
2.温度波动率：±1％；
3.真空度＜133Pa；
4.内部尺寸：约550×650×600 mm；
5.外形尺寸：约1070*890*1090mm；
6.容积：≥210 L；
7.功率/电压：2000W/220V；
8.旋片式真空泵。

	21
	pH计
	4
	台
	一、用途:
用于样品pH值、mV值的测量。
二、技术参数：

1.测量范围： pH：-2.00～16.00；mV：-2000～2000mV；温度：-5℃～105℃；

2.分辨率：pH：0.01pH，mV：1mV，温度：0.1℃；

3.精度：pH：±0.01pH，mV：±1mV，温度：±0.5℃；

4.校准：最多5点，4组预定义缓冲液组；

5.控制面板上有单独“终点判断”按键，具有自动锁定终点功能，消除人为读数引起的误差；

6.电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

三、配置：

1.pH计主机（含电极支架） 1台；

2.pH电极1根；

3.01/7.00/9.21袋装缓冲液1套；

4.电源适配器1根；

5.纸质说明书1份。

	22
	涡旋仪
	1
	台
	1.多功能性：各种形状、尺寸和材料的附件提供广泛的应用范围，适合各种试管与容器，无论自动还是手动的混合方式；

2.自动或点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式，可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合；

3.整体金属外壳，操作平台稳定；

4.转速范围：600-3200rpm；

5.重量约4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚；

6.标配含：主机+杯式垫片+3英寸平板垫片。 

	23
	移液器
	8
	支
	1.采用高科技材质，重量约80g，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；
2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全；
3.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；
4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；
5.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；
6.体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作；
7.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性广泛，0.1μL－10mL 10种不同量程选择，满足不同使用需求颜色标识移液器量程；
8.RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪；
9.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。

	24
	纯水仪
	1
	台
	1.源水为市政自来水，同时产实验室三级水和超纯水，分别配备独立取水口； 

2.反渗透系统稳定产水量15L/H@25℃，系统回收率≥25%（可调），离子脱盐率≥99%；
3.高端水质：电阻率为18.2 MΩ.cm（25℃）；细菌  <1 CFU/ml；TOC<10 ppb；颗粒污染物（>0.22μm）＜1个/ml；低端水质：电导率<5 µS/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准；
4.配置原装20L储水桶；
5.具备在线LCD电导率监控；
6.具备预处理污堵诊断功能；
7.双级反渗透工艺，无中间水箱；
8.配置低TOC超纯柱，内置超纯循环系统；
9.超纯系统分为停机、脉冲、定时循环三种模式；
10.定量/定时取水功能：0.1-25L定量（误差＜±2%），1-60min定时；
11.标配漏水保护装置；
12.管道、连接件、储水桶均为合格产品；
13.快速连接件和管路，所有元件可迅速独立拆拔；
14.运行无噪音、无发热、功率≤100W，整机弱电，水电分离设计； 15.系统自动运行、自动保养，滤芯寿命到期自动提示更换；

16.系统具备累计产水统计功能，为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考；





17.程序中断自动记忆，避免断水断电对设备的影响；
18.设备尺寸：约423*445*280㎜（W*H*D）。

	25
	冷藏箱
	1
	台
	1.额定电源：220V/50Hz；防触电保护类型：I；

2.箱内温度：电子温湿度控制器，温度2-8℃；箱内湿度值：35～75%RH；

调整增量为0.1℃；产品同时具有湿度和湿度显示；自动化霜；高密度绝热层；

3.报警：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度；报警方式：灯光闪烁报警和蜂鸣报警；

4.温湿度显示范围：温度2～8℃；湿度35～75%RH；

5.箱内冷风循环方式：风冷；

6.有效容积：≥310L；

7.外形尺寸(宽*深*高)：约600*615*1950（mm）；  

8.内部尺寸(宽*深*高)：约560*500*1290（mm）；

9.箱体外壳材质规格：冷轧钢板成形后喷粉；内胆材料：PS板吸附内胆；保温层材料：环保无氟高密度保温层；

10.玻璃门：采用LOW-E玻璃，70%湿度下无凝露的双层隔热玻璃门体；门体凝露解决措施：利用风机使机舱内的高温空气形成层流吹到门体上，将门体上的凝露蒸发掉；LOW-E红外自动吸收加热；自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门；

11.冷凝器材质：冷轧钢管；

12.带有可锁定的平衡底脚。

	26
	超声波清洗机
	1
	台
	1.数字化温度和清洗时间调节；

2.SUS304内槽，内部全部采用防潮防腐蚀处理；

3.工业级高Q值换能器，清洗效果显著；

4.无种钉粘结工艺，超声波转换效率高；

5.MCH恒温加热系统，最高温度可达80℃，温度误差可控制在±1.5℃

SWEEP扫频发生器驱动，超声清洗效果均匀，强劲，稳定；

6.容量15L；

7.可选频率40 KHz；

8.超声功率360W；

9.时间控制数码显示（1-30 minutes timing）；

10.内槽尺寸：约330*300*150 mm；

11.外形尺寸：约472*437*420 mm (L * W * H)

12.电源AC 220V～240V，60Hz，AC 110V～120V，60 Hz；

13.净重约9.1KG，毛重约11KG；

14.加热功率400W。

	27
	单位感应磁驱搅拌器
	1
	台
	1.搅拌位数：1；

2.搅拌量：1～3000(mL)； 

3.搅拌速度：120～1400(rpm) ；

4.搅拌功率：10W ；

5.电压：100-240 V/50-60 Hz/0.7 A ；

6.运转条件：-10至+50℃（在80%湿度情况下）； 

7.外壳材料：不锈钢 ；

8.保护等级：IP64 ；

9.外形尺寸(W×D×H)：约120×120×35 (mm)；

10.重量：约1.7kg。

	28
	空调
	1
	台
	1.立柜式大3P空调；
2.适用面积：34-50㎡；

3.制冷剂：R32；制冷量7200W；制冷功率2337W；制热量7850W制热功率2350W电辅加热功率1800W循环风量1200m3/h室内机噪音42-46dB室外机噪音≤56dB；

4.室内机尺寸约507×1770×320mm；室外机尺寸约955×700×396mm；室内机质量约39kg；室外机质量约58kg。

5.供应商所竞本产品必须使用政府强制采购的节能产品，并于响应文件中必须提供所竞本产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

	29
	显微镜专用照相系统
	1
	套
	1.具有与第19项号产品“倒置荧光显微镜”配套使用功能的LED荧光照明光源，光源包括385nm波段，使用寿命不少于10000小时，带通型蓝光UV激发滤色块（EX 390/38，DM 420，BA 475/90）。
2. 0.7X C接口1个。
3.与所竞第19项号产品“倒置荧光显微镜”同品牌专业彩色照相系统1套：
（1）物理像素：≥590万像素（2880×2048）；
（2）传感器类型：CMOS传感器；
（3）显示速度：2880×2048像素时≥15帧/秒；1440×1024像素时≥30帧/秒；
（4）ISO感光度：50-3200；
（5）读出噪声：1LSB；
（6）动态范围：1000:1；
（7）曝光时间：100微秒～30秒；
（8）数据接口：USB3.0高速传输；
（9）采用新的图像处理引擎：具备极佳的色彩还原性，能够采集和样本等量色彩的图像，可拍摄清晰的高灵敏度和低噪声荧光图像。
4.同品牌专业图像分析测量软件1套：
(1)可控制常见的不同品牌的CCD设备及显微镜相关的外围设备自动拍摄：①Timelapse拍摄；②实时比较两个视野；③矫正相机点缺陷；④背景矫正功能；⑤Integrate功能，提高图像位深；
(2)图像输出：①支持Tiff、jpg、jp2等文件格式；②多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；③用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；④图像、通道和自定义区域之间的拷贝、粘贴；⑤预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；⑥添加箭头、文字等标注；
(3)通道功能：①图像和通道的对比度、亮度、Gamma调节；②白平衡矫正；③RGB、色调、饱和度调节；④图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；⑤Gray /RGB /HIS /Binary之间互相转换，位深转换；
(4)测量功能：①半自动测量，交互式测量（测量参数近50种）；②提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；③各种测量网格，方便进行粗略测量；④自动对齐；⑤自动生成焦点图像，立体视觉图像，虚拟现实图像；
(5)录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作：①文件裁剪功能；②同步浏览器，可同步比较多维图像的差别；③手动构建多维图像；
(6)分类、检索功能：①分类，检索功能，设定密码；②自动播映，自动生成报告；
(7)拼大图功能；
(8)Macro（宏）功能：录制，编辑，以实现自动化操作；
(9)图像库功能：自动生成报告；
(10)多重荧光、明视野通道图像叠加。
5.配套专用品牌台式工作站1台：处理器Intel i5或同等及以上档次，内存≥4GB，≥2G独立显卡，≥1TB硬盘，≥21.5英寸液晶显示器。

	本分标采购预算：人民币壹佰肆拾伍万伍仟元整（¥1455000.00），报价超采购预算的，响应文件按分标作响应无效处理。


二、核心产品：本分标第3项号产品“气相色谱仪(FID+ECD检测器) ”为核心产品。
三、商务条款:

1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算），免费保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。
2.售后服务要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）送货上门，安装、调试合格，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
（2）免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
（3）为了保证采购人售后服务能得到及时响应，要求供应商所竞第3项号产品“气相色谱仪(FID+ECD检测器)”、第4项号产品“顶空进样器”生产厂家在国内有维修中心，该维修中心具有备用品备件库，并配备有专职的维修工程师（供应商于响应文件中必须提供符合上述要求的相关有效证明材料）。

（4）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。

（5）提供保修期外零配件优惠供应方案。
（6）其余按厂家承诺执行。

3. 交付时间及地点：

    （1）交付时间：自签订合同之日起90个工作日内必须到货，并全部安装调试验收合格交付使用。 

（2）交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

4.付款方式、时间和条件：自签订合同之日起15日内支付合同金额的30%作为预付款；交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具发票给采购人，采购人于15个工作日内支付合同金额的70％（无息）。

5.验收标准：
（1）供应商于响应文件中对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。

（2）成交供应商所提供的产品须保证针对本项目的货物以及涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。

（3）验收条件及标准：安装完成，设备开机试运行，确认各项功能正常运行，各项指标满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺，随机文件应齐整。

（4）采购人有权于验收时对成交供应商所竞第2 项号产品“大气环境监测与治理技术综合实训平台”、第3项号产品“气相色谱仪(FID+ECD检测器)”、第4项号产品“顶空进样器”、第18项号产品“高速冷冻离心机”、第19项号产品“倒置荧光显微镜”、第29 项号产品“显微镜专用照相系统”进行测试，以确认是否满足竞争性谈判文件要求，成交供应商提供的产品经测试不满足竞争性谈判文件要求的，不予验收，由此造成的损失由成交供应商全部承担。
（5）成交供应商于验收时必须提供所竞第2项号产品“大气环境监测与治理技术综合实训平台”生产厂家针对产品出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

6.其他要求

若供应商所竞第3项货物“气相色谱仪(FID+ECD检测器)”、第4项货物“顶空进样器”、 第19项货物 “倒置荧光显微镜”、第29项货物“显微镜专用照相系统”为进口产品的，于响应文件中必须提供产品生产厂家或国内总代理针对产品出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则，响应文件按无效处理；若供应商所竞上述产品为国产产品的，于验收时必须提供所竞产品生产厂家针对本产品出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不予验收。

四、进口产品说明

1.本分标采购的第3项货物“气相色谱仪(FID+ECD检测器)”、第4项货物“顶空进样器”、 第19项货物“倒置荧光显微镜”、第29项货物“显微镜专用照相系统”已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价且为免税价（免进口设备的关税及增值税，若供应商选用进口产品竞标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的，作无效投标处理，如进货时遭遇贸易战加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，采购人增加关税部分差价）。供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除成交价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.本分标采购的其余项号货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件作无效处理。

第四章  评审程序和评定成交的标准
一、谈判小组成立

1.竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。人数详见本项目“供应商须知前附表”。
2.评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

3.1确认竞争性谈判文件； 

3.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3.3审查供应商的响应文件并作出评价；

3.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

3.5编写评审报告； 

3.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

4.竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2根据竞争性谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

4.3参与评审报告的起草；

4.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

4.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

5.响应文件的开启

响应文件由谈判小组或采购代理机构在首次响应文件提交截止时间后于谈判地点开启。

二、响应文件评审程序

6.谈判小组确认竞争性谈判文件。

7.资格审查

7.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

7.2资格审查标准为本竞争性谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合竞争性谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

7.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其响应文件作无效处理：

（1）未按竞争性谈判文件规定的方式获取本竞争性谈判文件的供应商；

（2）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询及企业股东及出资等信息查询规则见本项目“供应商须知前附表”）

（3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（4）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合本项目“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

7.4通过资格审查的合格供应商不足3家（8.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

8.符合性审查

谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行谈判报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

8.1 供应商有下列情形之一的，符合性审查不通过而导致其响应文件作无效处理：

（1）响应文件未提供任一项本项目“供应商须知前附表”报价商务技术文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（2）响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合本项目“供应商须知前附表”报价商务技术文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

8.2供应商的响应文件中存在对竞争性谈判文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其响应文件将被视为响应无效处理。

谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
8.4商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务评审

1）响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

3）为无效保证金的或未按照竞争性谈判文件的规定提交保证金的；

4）响应文件未提供本项目“供应商须知前附表”第12.2条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

5）交付时间、免费保修期、售后服务等不满足竞争性谈判文件要求的；

6）商务条款不满足竞争性谈判文件实质性要求的；

7）未对谈判有效期作出响应或响应文件承诺的谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）未响应竞争性谈判文件实质性要求的；

12）属于第二章供应商须知正文第7.6条和第7.8条（2）的情形的；

13）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（2）技术评审 

1）明显不满足竞争性谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与竞争性谈判文件中实质性的要求发生负偏离的；

2）技术评审不满足竞争性谈判文件实质性要求的；

3）响应文件未提供本项目“供应商须知前附表”第12.2条规定中“必须提供”的文件资料的；

4）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

5）竞标技术方案不明确，竞争性谈判文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

6）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（3）报价评审

1)响应文件未提供本项目“供应商须知前附表”第12.2条规定中的“谈判报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

3）属于“供应商须知正文”15.3条情形的；

4）供应商未就“采购需求”全部内容进行报价或存在漏项报价的；供应商未就所竞的分项内容作唯一报价；供应商未就全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（竞争性谈判文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

5）修正后的报价，供应商不确认的。

8.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

8.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

8.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

三、谈判

9.谈判小组按照本项目“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商应当在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。
10.在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见本项目“供应商须知前附表”。

11.对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

13.谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

15.谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在规定合理期限内补充、修改。

16.最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

四、最后报价

17.竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

19.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

21.谈判小组收齐最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

22.响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

22.1响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

22.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

22.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上22.1-22.4规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效处理。

23.经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额，供应商的响应文件作无效处理。
24.经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据，

五、最后报价政府采购政策性扣除

25.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

26.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予6%的扣除。

27.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

28.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

29.政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标全部产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审价=最后报价。

30.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

非政府强制采购的无线局域网产品，依据“无线局域网认证产品政府采购清单” （以下简称清单）实施优先采购。

31.除上述情况外，评审价＝最后报价。

六、成交候选人推荐原则：

32.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：依次按节能环保产品累计金额高的优先、环境标志产品优先、非政府强制采购的无线局域网产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

七、除本章第8.6条款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或备案。
注：评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。

第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）
响  应  文  件 (封面)
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
年    月    日
一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

                                                    正本/副本
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
谈判声明

致：云之龙招标集团有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的谈判有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：                

供应商（盖公章 ）：                               

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：               

供应商（盖公章）：                
                                        年    月    日

二、报价商务技术文件格式 

1.报价商务技术文件封面格式
                                                    正本/副本
报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通谈判行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通谈判的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

谈  判  报  价  表
项目名称：                项目编号：                    

供应商名称：                                    

分标：                                                 金额单位：元

	项号
	货物

名称
	数量

①
	计量

单位
	产地
	品牌及

厂家
	规格

型号
	单价

②
	谈判报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

谈判货物中，属于优先采购节能产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本谈判报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本谈判报价的比例为   %。


注: 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
法定代表人(负责人)身份证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：            年            月            日

经营期限：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系                                                  （供应商名称）的法定代表人或负责人。

特此证明。

附件：法定代表人(负责人)有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：               
     年     月     日

注：自然人谈判的无需提供

法定代表人(负责人或自然人)授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人(负责人或自然人)，现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人(负责人或自然人)身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

法定代表人（负责人或自然人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

商务条款偏离表格式

分标：        
	项目
	竞争性谈判文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	1. 免费保修期
	
	
	

	2.售后服务要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费）
	
	
	

	3. 交付时间及地点
	1.交付时间：

2.交付地点：
	
	

	4.付款方式、时间和条件
	
	
	

	5.验收标准
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

分标：                     
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、生产厂家
	数量及单位

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


说明：提供所竞货物详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 

分标：                     
	序号
	名称
	竞争性谈判文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     企业名称（盖章）： 

                               日  期：         

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采购人（甲方）：桂林电子科技大学      采购计划号：广西政采[2020]15541号-（001至006）
供应商（乙方）：                            

项目名称：科研设备采购                项目编号：GXZC2020-J1-003506-YZLZ
签订地点：                            签订时间：                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.供货一览表

分标：                          

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括谈判货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，谈判货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、安装等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：由乙方自行决定，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货；货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条　交付和验收
1.交付时间：                          ；交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
第七条  售后服务、免费保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 免费保修期：                     。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
   自签订合同之日起15日内支付合同金额的30%作为预付款；交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具发票给甲方，甲方于15个工作日内支付合同金额的70％（无息）。 
   第九条　履约保证金

   1.履约保证金金额：乙方须于签订合同前向甲方提交成交金额的5%作为履约保证金。
   2.履约保证金递交方式：银行转账等非现金方式。

   3.履约保证金指定账户
   开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449
4. 履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格，且产品免费保修期满不存在质保争议后，由成交供应商凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》向履约保证金收取单位申请办理履约保证金退还手续，履约保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
（2）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
（3）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

6.验收标准

A分标

（1）乙方于响应文件中对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。
（2）乙方所提供的产品须保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。

（3）验收条件及标准：安装完成，设备开机试运行，确认各项功能正常运行，各项指标满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺，随机文件应齐整。

（4）乙方于交货验收时必须向甲方提供所竞本分标第1至5项号产品生产厂家（若所竞第5项号产品为进口产品的，可以是生产厂家驻国内代表机构）针对产品出具的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。
B分标

（1）乙方于响应文件中对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。
（2）乙方所提供的产品须保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。

（3）验收条件及标准：安装完成，设备开机试运行，确认各项功能正常运行，各项指标满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺，随机文件应齐整。

（4）甲方有权于验收时对乙方所竞第2 项号产品“大气环境监测与治理技术综合实训平台”、第3项号产品“气相色谱仪(FID+ECD检测器)”、第4项号产品“顶空进样器”、第18项号产品“高速冷冻离心机”、第19项号产品“倒置荧光显微镜”、第29 项号产品“显微镜专用照相系统”进行测试，以确认是否满足竞争性谈判文件要求，乙方提供的产品经测试不满足竞争性谈判文件要求的，不予验收，由此造成的损失由乙方全部承担。

（5）乙方于验收时必须提供所竞第2项号产品“大气环境监测与治理技术综合实训平台”生产厂家针对产品出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

（6）若乙方所竞第3项货物“气相色谱仪(FID+ECD检测器)”、第4项货物“顶空进样器”、 第19项货物 “倒置荧光显微镜”、第29项货物“显微镜专用照相系统”为国产产品的，于验收时必须提供所竞产品生产厂家针对本产品出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不予验收。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林仲裁委员会申请仲裁。违约方承担包括但不限于仲裁费、鉴定费、保全费和律师费等实现债权的费用。

3．仲裁期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.谈判声明书；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.谈判报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份。

第二十一条  本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人：

	法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人：


	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


合 同 附 件
一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）
                      年   月   日 
	乙方（章）
                      年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

