云之龙招标集团有限公司

招标文件

项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购 

项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ         

　

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
   　　　2020年8月20日

目     录
第一章：公开招标公告……………………………………………2

第二章：投标人须知………………………………………………6

第三章：项目采购需求……………………………………………24
第四章：评标办法…………………………………………………69

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）………………75

第六章：投标文件（格式）………………………………………89

第一章  公开招标公告
	项目概况

桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备招标项目的潜在投标人应在桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）网上下载招标文件电子版，并于2020年9月10日上午9时00分起至9时30分止（北京时间）递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购

2.项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ       代理编号：YLGLG20201008-A 

3.采购项目预算金额（人民币）：A分标:壹仟伍佰捌拾陆万贰仟元整（￥15862000.00）；B分标:陆佰肆拾捌万玖仟元整（￥6489000.00)。

4.项目采购需求：

A分标：
	项号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	一、固定垂直式机动车排放遥感监测设备
	具体内容详见本公告附件：项目采购需求

	（一）遥感监测设备
	

	1
	排放光学遥测设备
	2
	套
	

	2
	道路交通流量监测及车辆牌照自动识别设备
	1
	套
	

	3
	速度加速度测试单元
	2
	套
	

	4
	环境补光装置
	1
	套
	

	5
	环境气象测量单元
	1
	套
	

	6
	遥感监测设备控制单元
	2
	套
	

	7
	遥测数据传输、质控单元
	2
	套
	

	8
	工控机
	2
	台
	

	9
	数据处理单元
	1
	套
	

	10
	信息联网设备
	1
	套
	

	11
	KVM
	1
	台
	

	12
	自动标定设备
	1
	套
	

	13
	UPS不间断供电电源
	1
	台
	

	14
	户外恒温专用机柜
	1
	套
	

	（二）黑烟车电子抓拍设备
	

	15
	视频采集单元
	1
	套
	

	16
	黑烟车抓拍仪
	1
	套
	

	（三）道路空气质量监控设备
	

	17
	六参数微型站
	1
	套
	

	（四）现场安防监控
	

	18
	现场安防监控
	1
	套
	

	（五）遥测点定制件及工程
	

	19
	设备龙门架
	1
	套
	

	20
	L型杆件
	1
	套
	

	21
	LED显示屏及杆架
	1
	套
	

	22
	安装地基、手孔井等设计、施工，供电及网络管线铺设（含电缆及网线等辅材），现场防水处理等
	1
	项
	

	23
	绿化补偿
	1
	项
	

	24
	设备安装、调试
	1
	项
	

	25
	网络及用电
	1
	项
	

	二、固定水平式机动车排放遥感监测设备
	

	（一）遥感监测设备
	

	26
	机动车排放光学遥测设备
	3
	套
	

	27
	道路交通流量监测及车辆牌照自动识别设备
	3
	套
	

	28
	速度加速度测试单元
	3
	套
	

	29
	环境补光装置
	3
	套
	

	30
	环境气象测量单元
	3
	套
	

	31
	遥感监测设备控制单元
	3
	套
	

	32
	遥测数据传输、质控单元
	3
	套
	

	33
	工控机
	3
	台
	

	34
	数据处理单元
	3
	套
	

	35
	信息联网设备
	3
	套
	

	36
	KVM
	3
	台
	

	37
	自动标定设备
	3
	套
	

	38
	UPS不间断供电电源
	3
	台
	

	39
	户外专用机柜
	3
	套
	

	（二）黑烟车电子抓拍设备
	

	40
	视频采集单元
	3
	套
	

	41
	黑烟车抓拍仪
	3
	套
	

	（三）道路空气质量监控设备
	

	42
	六参数微型站
	3
	套
	

	（四）现场安防监控
	

	43
	现场安防监控
	3
	套
	

	（五）遥测点定制件及工程
	

	44
	设备龙门架
	3
	套
	

	45
	LED显示屏及杆架
	3
	套
	

	46
	安装地基、手孔井等设计、施工，供电及网络管线铺设（含电缆及网线等辅材），现场防水处理等
	3
	项
	

	47
	绿化补偿
	3
	项
	

	48
	设备安装、调试
	3
	项
	

	49
	网络及用电
	3
	项
	

	三、移动式机动车排放遥感监测设备
	

	50
	光路测量设备
	1
	套
	

	51
	速度/加速度检测仪
	1
	套
	

	52
	车牌捕捉识别及交通流量监测设备
	1
	套
	

	53
	补光灯
	1
	套
	

	54
	环境气象监测设备
	1
	套
	

	55
	控制单元
	1
	套
	

	56
	主控计算机
	1
	台
	

	57
	数据处理单元
	1
	套
	

	58
	信息联网设备
	1
	套
	

	59
	UPS不间断供电电源
	1
	台
	

	60
	系统便携电源
	1
	台
	

	61
	打印机
	1
	台
	

	62
	标准样气
	1
	套
	

	63
	对讲机
	6
	台
	

	64
	隔离墩
	15
	个
	

	65
	无线网络
	1
	项
	

	66
	承载设备专用车辆租赁服务
	1
	套
	

	67
	验收检测
	1
	项
	


B分标：
	项号
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	一、黑烟车电子抓拍系统设备
	具体内容详见本公告附件：项目采购需求

	（一）黑烟车电子抓拍设备
	

	1
	视频采集单元
	14
	套
	

	2
	黑烟车抓拍仪
	14
	台
	

	3
	环境补光装置
	14
	套
	

	（二）道路空气质量监控设备
	

	4
	六参数微型站
	14
	套
	

	（三）现场安防监控
	

	5
	现场安防监控
	14
	套
	

	（四）遥测点定制件及工程
	

	6
	L型杆件
	14
	套
	

	7
	LED显示屏及杆架
	14
	套
	

	8
	安装地基、手孔井等设计、施工，供电及网络管线铺设（含电缆及网线等辅材），现场防水处理等
	14
	项
	

	9
	绿化补偿
	14
	项
	

	10
	设备安装、调试
	14
	项
	

	11
	网络及用电
	14
	项
	

	12
	验收检测
	1
	项
	


合同履行期限： A分标: 自合同签订之日起6个月内完成项目建设，设备安装调试并上传数据；B分标: 自合同签订之日起6个月内完成项目建设，设备安装调试并上传数据。
本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。
3.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取方式：潜在供应商登陆桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标文件提交截止时间和开标时间：2020年9月10日上午9时30分（北京时间）
2.投标文件提交起止时间：2020年9月10日上午9时00分起至9时30分止（北京时间）
3.投标和开标地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。
五、公告期限：2020年8月20日起至2020年8月27日止。

六、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、云之龙集团网 (www

 HYPERLINK "http://www.gxyunlong.cn/" .gxyunlong.cn）。

2. 电子招标文件查询及下载网址：桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）本项目不涉及政府强制采购节能产品；
（5）优先采购环境标志产品、节能产品。
七、本次投标联系事项：
　    1.采购人信息
名 称：桂林市生态环境局
地 址：广西桂林市临桂区人民路与万福路交叉口鼎晟大厦附楼
联系方式：0773-3830076
2.采购代理机构信息
名 称：云之龙招标集团有限公司
地　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层
联系方式：0773-2887388、2887399    传真：0773-2889218  

3.项目联系方式
项目联系人：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳
电　话：0773-2887388、2887399
4.监督部门
名    称：桂林市政府采购管理办公室
电    话：0773-2862142
云之龙招标集团有限公司

                                        2020年8月20日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。5.3本项目不接受联合体投标。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“项目采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3政府采购预算金额：A分标:壹仟伍佰捌拾陆万贰仟元整（￥15862000.00）；B分标:陆佰肆拾捌万玖仟元整（￥6489000.00)；投标人所投分标投标报价超过相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本陆册，须完整提交。

	7
	17.2
	投标文件装订
	投标人必须按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面必须注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

	8
	17.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他专用章均不能代替公章。

	9
	17.7
	投标文件包装、密封                  
	投标文件正、副本一并装入一个或多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字【投标人的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

	10
	17.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：

	11
	19.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2020年9月10日上午9时30分。

投标人必须于2020年9月10日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	12
	20.1
	开标时间及地点
	开标时间：2020年9月10日上午9时30分

开标地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人(负责人/自然人)或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

	13
	23
	评标委员会组成
	评标委员会由评审专家组成，成员人数共7人。

	14
	24.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	31
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	16
	32
	中标公告及中标通知书
	32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	33.1
	履约保证金
	各分标履约保证金金额按中标金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

	18
	34.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	34.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

	20
	35.1
	招标代理服务费
	本项目各分标招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

	21
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	38
	监督管理机构
	桂林市政府采购管理办公室  联系电话：0773-2862142


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：本招标文件“项目采购需求”中的标注“■”项条款要求及招标文件中涉及“必须提供”的条款均为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

5.3本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求：本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内（即2020年9月7日下午5时00分前）以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内（即2020年9月7日下午5时00分前）以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（5）投标人的项目实施技术方案（如有，请提供）；

项目实施技术方案包含但不限于技术实施方案、拟投入人员配备等。
（6）投标人的增值售后服务方案（如有，请提供）；
（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（9）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（10）投标人2017年1月1日以来同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录,以中标/成交通知书或签订的项目合同复印件，以及验收报告复印件为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（11）投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（13）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
（14）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），“必须提供”的文件“投标文件（格式）”有要求在规定位置签字的必须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“项目采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3政府采购预算金额：A分标:壹仟伍佰捌拾陆万贰仟元整（￥15862000.00）；B分标:陆佰肆拾捌万玖仟元整（￥6489000.00)；投标人所投分标投标报价超过相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

15.4投标报价包括本次招标采购范围内所有设备价款、耗材和备品备件费、软件开发费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、安装调试费、设备检定费、项目建设报建产生费用（绿化占用、埋设管线、清除绿篱、占用围闭路面、设置电杆、占用公路用地、占道施工公告、供电设施以及网络初装费等）、电费、光纤费、项目结算费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、平台信息（不合格车辆、温馨提示等）推送费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其他费用等费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

    16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本陆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人必须按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人(负责人/自然人)或相应的授权委托代理人签字，投标人写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人(负责人/自然人)或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他专用章均不能代替公章。
17.7投标文件正、副本一并装入一个或多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字【投标人的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字均可】或盖供应商公章以示密封。
17.8投标文件袋（盒、箱）标记：
项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
投标人名称：
18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标截止时间：2020年9月10日上午9时30分。

投标人于2020年9月10日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，必须如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
四、开标

20. 开标时间及地点
20.1开标时间及地点：

开标时间：2020年9月10日上午9时30分；
开标地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人(负责人/自然人)或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对其开标记录进行当场校核并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23.评标委员会组成
评标委员会由评审专家组成，成员人数共7人。
24. 评标办法
24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

25. 评标

25.1评标工作由专家评委组织，桂林市公共资源交易中心政府采购项目评审系统公布评标工作纪律、投标人名单及评审专家应当回避的情形；评标委员会推选评标组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，评审专家不得发表倾向性言论或者有违法违规行为；采购代理机构核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.投标人有28.1、28.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

28.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

28.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书
32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金
33.1各分标履约保证金金额按中标金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。
33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。
33.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

 34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
八、其他事项

35.招标代理服务费
35.1招标代理服务费：本项目各分标招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

35.2招标代理服务收费标准：

	费率           服务类型


中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司
开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行
账号：银行账号：8113001014300158041
37.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38.监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：联系电话：0773-2862142

附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章　项目采购需求

说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，投标人的投标报价给予6%的扣除。本项目非专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
5.优先采购环境标志产品、节能产品。 

A分标：
	Ⅰ.采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	一、固定垂直式机动车排放遥感监测设备

	（一）遥感监测设备

	1
	排放光学遥测设备
	▲1.监测项目：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）、不透光度。可有效监测汽油车、柴油车排放污染物【投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的机动车尾气遥感监测系统（气体、不透光、温湿度、速度加速度）检定/校准/测试证书复印件，并加盖投标人公章】。

2．测量原理：
（1）采用TDLAS（可调谐激光吸收光谱）技术，采用全激光光源测量一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）；
（2）压燃式发动机汽车排气烟度测量，其不透光度测量采用550-570nm波长的绿色发光二极管光源或其他等效光源。
▲（3）投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的所投排放光学遥测设备光源测试报告复印件，并加盖投标人公章。

3．测量范围：
（1）CO：（0-10）％；
（2）CO2：（0-16）％；
（3）HC：（0-10000）ppm；
（4）NO：（0-10000）ppm；
（5）不透光度：（0-100）%。

4．测量精度：
（1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%,取最大值；
（2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%,取最大值；
（3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为±250ppm,取最大值；
（4）NO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±20ppm,取最大值；
（5）不透光度精度：相对误差为±5％；或绝对误差为±2%。

5．重复性误差：CO、CO2、HC、NO、不透光度重复性误差应为示值允许误差的1/2。

6．稳定性：遥测设备对上述污染物连续测量1h，误差应不超过遥测设备示值允许误差。

7．捕获率：车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于85%。

8．环境条件：遥测设备使用环境，温度：-20℃～+45℃；相对湿度≤85.0%；大气压力：70.0～101.4kPa。
▲9.投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的所投排放光学遥测设备环境检测报告复印件（检测项目包括高温、低温、恒定湿热、低气压），并加盖投标人公章。
	2
	套
	1700000.00

	2
	道路交通流量监测及车辆牌照自动识别设备
	包含高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，能保证7×24小时视频监控。
1.传感器：不低于900万像素1/1.8英寸智能高清摄像机；
2.分辨率：≥4096×2160，帧率：25fps；
3．可识别牌照颜色和文字；
4．车辆图像捕获率≥98%；
5．车辆牌照识别率≥95%；
6．能够进行车流量统计。
7．支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；
▲8．支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
9．亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；
10．支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；
11．支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；
12．支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值；
13．支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍；
▲14．支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
15．支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
▲16．支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲17．支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲18．设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
19．支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置；
▲20．支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

21．电源插头与电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；
22．防护等级不低于IP66。
	1
	套
	20000.00

	3
	速度加速度测试单元
	1．保证测量精度的车辆速度范围为：1－120km/h；
2．车速测量分析时间≤0.5s；
3．车速检测:≤±3km/h；
4．加速度检测误差＜±0.22m/s2。
	2
	套
	33000.00

	4
	环境补光装置
	对监控点位加装环境补光装置，夜间或光照条件不足自动开启，加强道路环境光照条件满足监控点位遥感监测和黑烟车抓拍所需。
1.单次闪光能量：≥300J；
2.触发方式：开关量/电平触发（能满足市场大部分相机触发模式）；
3.最佳有效补光距离16m～25m；
4.工作环境：﹣40℃～﹢75℃；
5.闪光次数：≥1000万次；
6.支持过频过热保护功能。
7.同时支持开关量和电平触发方式；
8.可配带光栅，可有效减少周边光污染。
▲9.防护等级：IP67（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲10.回电时间：＜40ms（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲11.支持在输入信号的频率异常或内部温度异常时，闪光灯暂停闪光，待异常状态消除后自动恢复工作（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲12.浪涌(冲击)等级：AC电源输入端口：线-线：3kV(峰值)；线-地：6kV(峰值)（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲13.具有误触发保护功能，支持在输入信号异常时，闪光灯自我保护（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲14.所投产品生产厂家具有超速抓拍同步控制软件和智能闪光灯抓拍软件的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应软件的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
	1
	套
	10000.00

	5
	环境气象测量单元
	集大气温度、相对湿度、气压、风速于一体，无转动部件，免维护型设计，运行时无磨损。
1．温度测量范围-40-50℃，允许误差：±0.5℃；
2．湿度测量范围5%-95%，允许误差：满量程的±3%；
3．大气压力测量范围70.0kPa~102.4kPa，允许误差：±5%；
4．风速测量范围0~20m/s，允许误差：±10%。
5.风向测量范围0～359.9°，测量精度±3°。
	1
	套
	14000.00

	6
	遥感监测设备控制单元
	1．控制单元可以对前端所有设备进行管理，并判断设备的在线状态，对于异常情况下出现的设备不在线状态，会自动判断并给出报警提示；
2．控制单元可以对前端LED屏的显示内容进行管理，根据客户实际需求来自定义显示行数、字体大小、显示内容等；
3．支持设置两级管理权限，管理员需要密码登录，可以管理所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等；检测员权限不需要密码登录，检测员只具有检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限，不具备相关修改权限。
	2
	套
	100000.00

	7
	遥测数据传输、质控单元
	一、所有界面为简体中文。
二、实时数据显示：
1．按站点、车道实时显示最新一条监测抓拍的监测车辆的照片，并关联车辆检测基本信息，包括：过车时间、车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆行驶速度/加速度、车辆VSP等信息；
2．可针对每一辆经过车辆，实时检测车辆尾气排放浓度信息（CO、CO2、HC、NO、不透光烟度）及林格曼黑度；
3．车辆图片和车辆排放信息相关联，以列表的形式显示，对于超标数据、无效数据信息突出颜色显示，数据列表中对每一条车辆信息及排放信息，可以报告形式查看并导出，并根据需要可打印。
三、光路调试及气体标定：
1．有调试模式，进入调试模式后，发送测试命令，机动车排放遥感检测主机返回数据，根据光路的波形的能量状况对设备进行调试；
2．可在线进行气体标定，设置不同的标气浓度值，支持一键操作，校准时间可自由设置。
四、数据查询：
1．历史数据查询，支持多种条件查询，不仅可以按照日期时间段、车牌号、合格/不合格具体字段进行数据查询，还可以通过排放参数（CO、CO2、HC、NO、不透光烟度等）的输入查询数值范围进行查询、以及通过监测数据中字段进行模糊查询，查询数据以列表形式显示可以以EXCEL格式进行导出保存至本地，查询数据可以生成具体检测报告，并可直接打印；
2．超标车数据查询，支持按照站点、时间段、车牌号以及参数（CO、CO2、HC、NO、不透光烟度、燃油类型、黑烟车等）查询出来超标以及高排放车辆信息。
在线升级：
五、具有升级功能，可以对设备进行在线或远程升级的操作。
六、数据传输：据实际情况，支持选择无线4G或者光纤传输。符合地市、省和国家三级联网和数据共享规范要求。
	2
	套
	150000.00

	8
	工控机
	协调各部件工作，完成视频和数据采集管理等。
1.CPU：Intel 4核心处理器或同等及以上档次，主频2.1GHz以上；
2.内存：≥8GB DDR4内存；
3.硬盘：1T（2*500G硬盘）/带256G固态硬盘；
4.网络：≥2个RJ45端口，支持10M/100M/1000M。
	2
	台
	7000.00

	9
	数据处理单元
	1．遥感测量地点每经过一辆车，不论是否获得有效排放数据，均会自动生成一个记录，每个记录都具有特定的序列号作为检测记录编号；
2．将前端录像文件压缩后储存，图片和视频存放在独立文件夹中，车辆视频和图象照片文件名用记录编号+顺序号命名，具有唯一性，便于用户查找及三级联网和数据共享；
3．检测的车辆数据及排放信息组合成一张图片实时记录在设备上，同时自动备份。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件。
	1
	套
	40000.00

	10
	信息联网设备
	配置网络交换机和路由器，连接各设备。
（一）网络交换机：
1．端口：≥8 个10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口；
2.千兆以太网交换机；
3.支持网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
（二）路由器参数：
1．企业级无线路由器；
2．网络接口：2 个10/100/1000Mbps WAN 口，3 个
10/100/1000Mbps LAN 口。
	1
	套
	6000.00

	11
	KVM
	配置采用抽屉式安装方式KVM，直接连接工控机等设备端口，通过由单一键盘、显示器及鼠标访问和控制。
1.接口：4个；
2.切换方式：热键功能键切换、手动按钮切换、OSD菜单控制；
3.显示屏：≥19英寸 LED；
4.分辨率：≥1280×1024。
	1
	台
	5000.00

	12
	自动标定设备
	两个含标准气体的气瓶并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀，作为遥测设备检测环境背景标定，提供项目建设和运维期内标准气体。
1.具有自动定时校准和手动校准两种模式；
2.校准池上需标明封装日期及浓度；
3.有效期半年或以上；
4.校气池方便更换。
	1
	套
	30000.00

	13
	UPS不间断供电电源
	1.UPS类型：在线式；
2.输入电压范围：115-300V；
3.输出电压范围：220（1±2%）；
4.额定功率：3000VA/2400W，大于所供电设备额定功率的2倍。
	1
	台
	10000.00

	14
	户外恒温专用机柜
	配制户外专用机柜，放置工控机、交换机、UPS、开关电源等设备，配置空调，以免设备过热出现故障，防鼠、防尘、通风。
1.外壳双层设计结构。
2.恒温控制，配备专用机柜空调。
3.防水、防尘、防潮设计。
4.配备电源系统、电器控系统。
5.满足户外需求。
6.机柜安全防护等级>IP65。
7.机柜应有铭牌说明所属单位，联系人、联系电话等信息。
	1
	套
	30000.00

	（二）黑烟车电子抓拍设备

	15
	视频采集单元
	1．设备要求：
▲（1）抓拍技术符合《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）技术要求，并经公安交通管理部门备案，符合取证要求。

▲（2）抓取的图片及视频证据的质量、模式、基本信息、防伪符合《道路交通安全违法图像取证技术规范》（GA/T832-2014）要求【投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的相关有效证明材料（可以是软件界面截图证明，并加盖投标人公章】。

（3）在每个监控点位的监控杆上安装多台高清摄像机，同时监控车头和车尾，监控覆盖所有车道。

2．黑烟车视频采集单元
（1）不低于900万像素1/1.8英寸高清智能摄像机; 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
（2）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
（3）视频帧率：在1～50fps可调；
（4）支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；
▲（5）支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（6）亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；
（7）支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；
（8）支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；
（9）支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值；
（10）支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍；
▲（11）支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（12）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
▲（13）支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲（14）支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲（15）设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（16）支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置；
▲（17）支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（18）电源插头与电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；
（19）防护等级不低于IP66。
	1
	套
	40000.00

	16
	黑烟车抓拍仪
	1.在每个监控点安装部署一台黑烟车抓拍仪，分析道路实时视频，支持全车道高清视频黑烟车智能分析抓拍、车牌识别、多枪联动。
2.输出视频格式：H.264。
3.工作环境：温度-10~65℃，湿度5%~95%。
4.与北京时间同步，24小时误差小于1秒。
5.定时开启、关闭视频分析功能。
6.实时视频分析：算法实现对黑烟车的自动跟踪、自动分析处理、自动识别黑烟车；
▲7.投标人具有黑烟车智能监控识别系统、黑烟车专项治理系统、黑烟车智能视频遥感监控系统的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应系统的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】

8.实时车牌识别：算法实现对机动车的车牌号码、车牌颜色进行识别，并实现车辆前后车牌、图像自动匹配；
9.林格曼黑度输出：设备将自动判别抓拍的黑烟车的林格曼黑度等级，林格曼黑度输出等级为：0-5级；

▲10.投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的有资质的计量部门出具的林格曼黑度校准证书复印件(林格曼黑度相对误差不大于±5％或绝对误差不大于±0.2)，并加盖投标人公章。
▲11.识别设备与北京时间同步，24小时误差不小于1秒，并在取证时与北京时间误差小于1秒（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲12.实现抓拍车辆前后车牌自动匹配，黑烟车取证视频存储不少于5年或黑烟车视频数据不少于10万条（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
13.将识别的黑烟车自动传输至数据服务端，算法具备断线远程恢复和自动续传功能；
14.算法参数配置：实现对视频分析的参数进行人工配置。
▲15.符合《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
	1
	套
	100000.00

	（三）道路空气质量监控设备

	17
	六参数微型站
	1.用于道路空气质量监测，监测参数至少包括PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六个参数。
2.PM2.5测量要求:测量范围0~500μg/m3；检出限≤5μg/m3；分辨率≤1μg/m3；平行性≤10%。
3.PM10测量要求:测量范围0~500μg/m3；检出限≤5μg/m3；分辨率≤1μg/m3；平行性≤7%。
4.SO2测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
5.NO2测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
6.CO测量要求:测量范围0~20ppm；检出限≤0.2ppm；分辨率≤0.01ppm；响应时间≤120s。
7.O3测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
8.采样周期：1-60分钟可自由设定。
9.工作环境温度：-50℃~80℃，工作环境湿度：0%RH~99%RH。
10供电方式采用市电供电。
11.设备具备自动定期纠偏校正功能和接收指令校正功能。同时具有云端自动在线校准功能，自动修正传感器漂移及环境干扰。
12.具备设备状态指示功能，可直观辨别设备工作状态。
13.支持断电续传功能，避免网络环境问题造成的数据丢失。具有硬件自诊断自恢复功能。
14.设备可自动报告传感器运行状态，整机电源供给状态等。通过远程终端对设备进行远程程序升级。
▲15.投标人所投环境空气质量自动监测设备需获得中国环境保护产品认证，且具有国家认可的有资质的计量部门出具的CMA检测报告（投标文件提供中国环境保护产品认证证书复印件和国家认可的有资质的计量部门出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

16.设备按要求进行质控，确保测量数据的准确性和有效性。
17.定期清洁设备周围环境，始终保持设备内部环境清洁，放置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
18.定期检查供电、网络通讯的情况，保证设备能够正常稳定运行。
19.定期检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否正常；
20.每次维护后做好设备运行维护记录，根据每次的维护运营情况，将道路空气质量监测设备的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。
	1
	套
	80000.00

	（四）现场安防监控

	18
	现场安防监控
	为了防止排气遥感设备遭到破坏，要求安装视频监控设备：监控范围要涵盖所有的仪器设备，可实现日夜监控；高清摄像头，能人脸侦测；户外安装，要求防水防尘。视频信号与市生态环境局联网，可实时调阅。监控录像存储周期不小于30日历日。
	1
	套
	20000.00

	（五）遥测点定制件及工程

	19
	设备龙门架
	根据要求并现场勘查建设龙门架，并且在监测车道的正上方安装一套遥测主机，遥测主机正下方的车道位置铺设回归反射板。要求如下：
1.材质：钢制热镀锌管。
2.高度要求：净高≥6米。
3.具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	1
	套
	65000.00

	20
	L型杆件
	在遥测设备前方建设L型杆，以安装车辆牌照自动识别设备及黑烟车视频采集设备，要求如下：
1.材质：钢制热镀锌管。
2.高度要求：净高≥6米。
3.具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	1
	套
	40000.00

	21
	LED显示屏及杆架
	一、LED屏要求：
1.显示基色三基色；
2.显示屏大小根据采购人要求定制，不小于5 平方米，最佳可视距离在 1-150 米；
3.像素点：P10；
4.灰度级别：256 级；
5.刷新频率大于 120 帧/秒，帧频大于 60 帧/秒；
6.防护等级 IP65，恒流驱动；
7.可视距离：1-200m；
8.工作湿度：10%-90%；
9.工作温度：-20℃～+65℃；
10.使用寿命：＞10 万小时；
11.户外专用显示屏，防水、防尘外壳，长寿命 LED 灯。
二、显示屏 F 杆要求：
1．材质：钢制热镀锌管。
2．高度要求：框架下沿净高≥6米。
3．具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	1
	套
	60000.00

	22
	安装地基、手孔井等设计、施工，供电及网络管线铺设（含电缆及网线等辅材），现场防水处理等
	1.安装地基、手孔井等设计、施工应符合如下要求：
（1）基坑混凝土浇注成型，表层用水泥打平。
（2）预留走线管两根，走线管必须使用防腐防锈钢管，具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。
（3）地基上端平台宽度不小于30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。
（4）地基平台内侧用于安装空调机柜，根据机柜尺寸及结构，预留紧固装置，平台中心作磨砂处理。
（5）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。）
（6）固定地基旁，设置线路检修井。
（7）点位现场设立标识警示牌，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺，尺寸大小不小于400mm×600mm。
2．供电及网络管线铺设
（1）对前端监测点设备，设计并铺设供电及网络管线，达到项目现场实际工作需求。
（2）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铁皮保护，内侧有绝缘橡胶和缓冲橡胶条，铜芯线满足国家相关标准要求。
（3）电缆槽深度不小于60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于15度。
（4）电缆线需先用PVC地下专用保护管套接，连接处作防水处理。
（5）电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用素土覆盖。
（6）在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。
（7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。
（8）现场布线包括机柜综合布线施工、电缆沿线桥、线槽、沟内支架及导管敷、硬塑料管埋地敷设施施工、镀锌钢管敷设施等施工等。
3.现场防水处理
（1）防尘、防水、防盗、耐腐处理。
（2）机柜底座、走线槽严格按照工程施工要求，预留走水通道，外部密封。
（3）敷设地下管线、安装地基及检修井需防水。
（4）外路面施工材料需满足防水要求。
4．防雷击处理:对项目设计设备及杆件做防雷接地并采取有效技术措施，避免雷电灾害。防雷设施及防范建设需通过防雷专业机构检测合格并出具检测报告。
	1
	项
	160000.00

	23
	绿化补偿
	因项目建设用地造成绿化苗木损失而需要进行补偿发生的费用，由中标人一次性补偿交纳。
	1
	项
	60000.00

	24
	设备安装、调试
	将本分标第1-25项号设备安装至相应位置，并进行联网调试、运行测试。
	1
	项
	50000.00

	25
	网络及用电
	网络传输链路使用带宽不低于50M光纤传输，连接至平台。设备建设和运维期间运行所使用的电费由中标人承担。
	1
	项
	80000.00

	二、固定水平式机动车排放遥感监测设备

	（一）遥感监测设备

	26
	机动车排放光学遥测设备
	▲1.监测项目：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）、不透光度。可有效监测汽油车、柴油车排放污染物【投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的机动车尾气遥感监测系统（气体、不透光、温湿度、速度加速度）检定/校准/测试证书复印件，并加盖投标人公章】。
2．测量原理：
（1）采用TDLAS（可调谐激光吸收光谱）技术，采用全激光光源测量一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）；
（2）压燃式发动机汽车排气烟度测量，其不透光度测量采用550-570nm波长的绿色发光二极管光源或其他等效光源。
▲（3）投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的所投机动车排放光学遥测设备光源测试报告复印件，并加盖投标人公章。

3．测量范围：
（1）CO：（0-10）％；
（2）CO2：（0-16）％；
（3）HC：（0-10000）ppm；
（4）NO：（0-10000）ppm；
（5）不透光度：（0-100）%。

4．测量精度：
（1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%,取最大值；
（2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%,取最大值；
（3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为±250ppm,取最大值；
（4）NO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±20ppm,取最大值；
（5）不透光度精度：相对误差为±5％；或绝对误差为±2%。

5．重复性误差：CO、CO2、HC、NO、不透光度重复性误差应为示值允许误差的1/2。

6．稳定性：遥测设备对上述污染物连续测量1h，误差应不超过遥测设备示值允许误差。

7．捕获率：车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于85%。

8．环境条件：遥测设备使用环境，温度：-20℃～+45℃；相对湿度≤85.0%；大气压力：70.0～101.4kPa。
▲9.投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的所投设备环境检测报告复印件（检测项目包括高温、低温、恒定湿热、低气压），并加盖投标人公章。
	3
	套
	1500000.00

	27
	道路交通流量监测及车辆牌照自动识别设备
	包含高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，能保证7×24小时视频监控。
1.传感器：不低于900万像素1/1.8英寸智能高清摄像机；
2.分辨率：≥4096×2160，帧率：25fps；
3．可识别牌照颜色和文字；
4．车辆图像捕获率≥98%；
5．车辆牌照识别率≥95%；
6．能够进行车流量统计。
7．支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；
▲8．支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
9．亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；
10．支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；
11．支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；
12．支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值；
13．支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍；
▲14．支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
15．支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
▲16．支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲17．支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲18．设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
19．支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置；
▲20．支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

21．电源插头与电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；
22．防护等级不低于IP66。
	3
	套
	20000.00

	28
	速度加速度测试单元
	1.保证测量精度的车辆速度范围为：1－120km/h；
2.车速测量分析时间≤0.5s；
3.车速检测:≤±3km/h；
4.加速度检测误差＜±0.22m/s2。
	3
	套
	33000.00

	29
	环境补光装置
	对监控点位加装环境补光装置，夜间或光照条件不足自动开启，加强道路环境光照条件满足监控点位遥感监测和黑烟车抓拍所需。
1.单次闪光能量：≥300J；
2.触发方式：开关量/电平触发（能满足市场大部分相机触发模式）；
3.最佳有效补光距离16m～25m；
4.工作环境：﹣40℃～﹢75℃；
5.闪光次数：≥1000万次；
6.支持过频过热保护功能。
7.同时支持开关量和电平触发方式；
8.可配带光栅，可有效减少周边光污染。
▲9.防护等级：IP67（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲10.回电时间：＜40ms（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲11.支持在输入信号的频率异常或内部温度异常时，闪光灯暂停闪光，待异常状态消除后自动恢复工作（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲12.浪涌(冲击)等级：AC电源输入端口：线-线：3kV(峰值)；线-地：6kV(峰值)（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲13.具有误触发保护功能，支持在输入信号异常时，闪光灯自我保护（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲14.所投产品生产厂家具有超速抓拍同步控制软件和智能闪光灯抓拍软件的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应软件的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
	3
	套
	10000.00

	30
	环境气象测量单元
	1.集大气温度、相对湿度、气压、风速于一体，无转动部件，免维护型设计，运行时无磨损。
2.温度测量范围-40-50℃，允许误差：±0.5℃；
3.湿度测量范围5%-95%，允许误差：满量程的±3%；
4.大气压力测量范围70.0kPa~102.4kPa，允许误差：±5%；
5.风速测量范围0~20m/s，允许误差：±10%。
6.风向测量范围0～359.9°，测量精度±3°。
	3
	套
	14000.00

	31
	遥感监测设备控制单元
	1．控制单元可以对前端所有设备进行管理，并判断设备的在线状态，对于异常情况下出现的设备不在线状态，会自动判断并给出报警提示；
2．控制单元可以对前端LED屏的显示内容进行管理，根据客户实际需求来自定义显示行数、字体大小、显示内容等；
3．支持设置两级管理权限，管理员需要密码登录，可以管理所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等；检测员权限不需要密码登录，检测员只具有检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限，不具备相关修改权限。
	3
	套
	100000.00


	32
	遥测数据传输、质控单元
	一、所有界面应为简体中文。
二、实时数据显示：
1．能够按站点、车道实时显示最新一条监测抓拍的监测车辆的照片，并关联车辆检测基本信息，包括：过车时间、车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆行驶速度/加速度、车辆VSP等信息；
2．可针对每一辆经过车辆，实时检测车辆尾气排放浓度信息（CO、CO2、HC、NO、不透光烟度）及林格曼黑度；
3．车辆图片和车辆排放信息相关联，以列表的形式显示，对于超标数据、无效数据信息突出颜色显示，数据列表中对每一条车辆信息及排放信息，可以报告形式查看并导出，并根据需要可打印。
三、光路调试及气体标定：
1．有调试模式，进入调试模式后，发送测试命令，机动车排放遥感检测主机返回数据，根据光路的波形的能量状况对设备进行调试；
2．可在线进行气体标定，设置不同的标气浓度值，支持一键操作，校准时间可自由设置。
四、数据查询：
1．历史数据查询，支持多种条件查询，不仅可以按照日期时间段、车牌号、合格/不合格具体字段进行数据查询，还可以通过排放参数（CO、CO2、HC、NO、不透光烟度等）的输入查询数值范围进行查询、以及通过监测数据中字段进行模糊查询，查询数据以列表形式显示可以以EXCEL格式进行导出保存至本地，查询数据可以生成具体检测报告，并可直接打印；
2．超标车数据查询，支持按照站点、时间段、车牌号以及参数（CO、CO2、HC、NO、不透光烟度、燃油类型、黑烟车等）查询出来超标以及高排放车辆信息。
在线升级：
五、具有升级功能，可以对设备进行在线或远程升级的操作。
六、数据传输：据实际情况，支持选择无线4G或者光纤传输。符合地市、省和国家三级联网和数据共享规范要求。
	3
	套
	100000.00

	33
	工控机
	1.协调各部件工作，完成视频和数据采集管理等。
2.CPU：Intel 4核心处理器或同等及以上档次，主频2.1GHz以上；
3.内存：≥8GB DDR4内存；
4.硬盘：1T（2*500G硬盘）/带256G固态硬盘；
5.网络：≥2个RJ45端口，支持10M/100M/1000M。
	3
	台
	7000.00

	34
	数据处理单元
	1．遥感测量地点每经过一辆车，不论是否获得有效排放数据，均会自动生成一个记录，每个记录都具有特定的序列号作为检测记录编号；
2．将前端录像文件压缩后储存，图片和视频存放在独立文件夹中，车辆视频和图象照片文件名用记录编号+顺序号命名，具有唯一性，便于用户查找及三级联网和数据共享；
3．检测的车辆数据及排放信息组合成一张图片实时记录在设备上，同时自动备份。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件。
	3
	套
	40000.00

	35
	信息联网设备
	配置网络交换机和路由器，连接各设备。
（一）网络交换机：
1．端口：≥8 个10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口；
2.千兆以太网交换机；
3.支持网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
（二）路由器参数：
1.企业级无线路由器；
2.网络接口：2 个10/100/1000Mbps WAN 口，3 个
10/100/1000Mbps LAN 口。
	3
	套
	6000.00

	36
	KVM
	1.配置采用抽屉式安装方式KVM，直接连接工控机等设备端口，通过由单一键盘、显示器及鼠标访问和控制。
2.接口：4个；
3.切换方式：热键功能键切换、手动按钮切换、OSD菜单控制；
4.显示屏：≥19英寸 LED；
5.分辨率：≥1280×1024。
	3
	台
	5000.00

	37
	自动标定设备
	1.两个含标准气体的气瓶并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀，作为遥测设备检测环境背景标定，提供项目建设和运维期内标准气体；
2.具有自动定时校准和手动校准两种模式；
3.校准池上需标明封装日期及浓度；
4.有效期半年或以上；
5.校气池方便更换。
	3
	套
	30000.00

	38
	UPS不间断供电电源
	1.UPS类型：在线式;
2.输入电压范围：115-300V;

3.输出电压范围：220（1±2%）;
4.额定功率：3000VA/2400W，大于所供电设备额定功率的2倍。
	3
	台
	10000.00

	39
	户外专用机柜
	1.需配制户外专用机柜，放置工控机、交换机、UPS、开关电源等设备，配置空调，以免设备过热出现故障，防鼠、防尘、通风。
2.外壳双层设计结构。
3.恒温控制，配备专用机柜空调。
4.防水、防尘、防潮设计。
5.配备电源系统、电器控系统。
6.满足户外需求。
7.机柜安全防护等级>IP65。
8.机柜应有铭牌说明所属单位，联系人、联系电话等信息。
	3
	套
	25000.00

	（二）黑烟车电子抓拍设备

	40
	视频采集单元
	1．设备要求：
▲（1）抓拍技术符合《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）技术要求，并经公安交通管理部门备案，符合取证要求。

▲（2）抓取的图片及视频证据的质量、模式、基本信息、防伪符合《道路交通安全违法图像取证技术规范》（GA/T832-2014）要求【投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的相关有效证明材料（可以是软件界面截图证明，并加盖投标人公章】。

（3）在每个监控点位的监控杆上安装多台高清摄像机，同时监控车头和车尾，监控覆盖所有车道。

2．黑烟车视频采集单元
（1）不低于900万像素1/1.8英寸高清智能摄像机; 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
（2）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
（3）视频帧率：在1～50fps可调；
（4）支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；
▲（5）支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（6）亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；
（7）支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；
（8）支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；
（9）支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值；
（10）支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍；
▲（11）支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（12）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
▲（13）支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲（14）支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（15）▲设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（16）支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置；
▲（17）支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（18）电源插头与电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；
（19）防护等级不低于IP66。
	3
	套
	40000.00

	41
	黑烟车抓拍仪
	1.在每个监控点安装部署一台黑烟车抓拍仪，分析道路实时视频，支持全车道高清视频黑烟车智能分析抓拍、车牌识别、多枪联动。
2.输出视频格式：H.264。
3.工作环境：温度-10~65℃，湿度5%~95%。
4.与北京时间同步，24小时误差小于1秒。
5.定时开启、关闭视频分析功能。
6.实时视频分析：算法实现对黑烟车的自动跟踪、自动分析处理、自动识别黑烟车。
▲7.投标人具有黑烟车智能监控识别系统、黑烟车专项治理系统、黑烟车智能视频遥感监控系统的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应系统的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
8.实时车牌识别：算法实现对机动车的车牌号码、车牌颜色进行识别，并实现车辆前后车牌、图像自动匹配。
9.林格曼黑度输出：设备将自动判别抓拍的黑烟车的林格曼黑度等级，林格曼黑度输出等级为：0-5级。

▲10.投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的有资质的计量部门出具的林格曼黑度校准证书复印件(林格曼黑度相对误差不大于±5％或绝对误差不大于±0.2)，并加盖投标人公章。
▲11.识别设备与北京时间同步，24小时误差不小于1秒，并在取证时与北京时间误差小于1秒（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲12.实现抓拍车辆前后车牌自动匹配，黑烟车取证视频存储不少于5年或黑烟车视频数据不少于10万条（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
13.将识别的黑烟车自动传输至数据服务端，算法具备断线远程恢复和自动续传功能；
14.算法参数配置：实现对视频分析的参数进行人工配置。
▲15.符合《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
	3
	套
	100000.00

	（三）道路空气质量监控设备

	42
	六参数微型站
	1.用于道路空气质量监测，监测参数至少包括PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六个参数。
2.PM2.5测量要求:测量范围0~500μg/m3；检出限≤5μg/m3；分辨率≤1μg/m3；平行性≤10%。
3.PM10测量要求:测量范围0~500μg/m3；检出限≤5μg/m3；分辨率≤1μg/m3；平行性≤7%。
4.SO2测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
5.NO2测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
6.CO测量要求:测量范围0~20ppm；检出限≤0.2ppm；分辨率≤0.01ppm；响应时间≤120s。
7.O3测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
8.采样周期：1-60分钟可自由设定。
9.工作环境温度：-50℃~80℃，工作环境湿度：0%RH~99%RH。
10.供电方式采用市电供电。
11.设备具备自动定期纠偏校正功能和接收指令校正功能。同时具有云端自动在线校准功能，自动修正传感器漂移及环境干扰。
12.具备设备状态指示功能，可直观辨别设备工作状态。
13.支持断电续传功能，避免网络环境问题造成的数据丢失。具有硬件自诊断自恢复功能。
14.设备可自动报告传感器运行状态，整机电源供给状态等。通过远程终端对设备进行远程程序升级。
▲15.投标人所投环境空气质量自动监测设备需获得中国环境保护产品认证，且具有国家认可的有资质的计量部门出具的CMA检测报告。（投标文件提供中国环境保护产品认证证书复印件和国家认可的有资质的计量部门出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

16.设备按要求进行质控，确保测量数据的准确性和有效性。
17.定期清洁设备周围环境，始终保持设备内部环境清洁，放置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
18.定期检查供电、网络通讯的情况，保证设备能够正常稳定运行。
19.定期检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否正常。
20.每次维护后做好设备运行维护记录，根据每次的维护运营情况，将道路空气质量监测设备的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。
	3
	套
	80000.00

	（四）现场安防监控

	43
	现场安防监控
	为防止排气遥感设备遭到破坏，安装视频监控设备：监控范围要涵盖所有的仪器设备，可实现日夜监控；高清摄像头，能人脸侦测；户外安装，要求防水防尘。视频信号与市生态环境局联网，可实时调阅。要求监控录像存储周期不小于30日历日。
	3
	套
	20000.00

	（五）遥测点定制件及工程

	44
	设备龙门架
	在遥测设备前方建设龙门架，以安装车辆牌照自动识别设备及黑烟车视频采集设备，要求如下：
1．材质：钢制热镀锌管。
2．高度要求：净高≥6米。
3．具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	3
	套
	65000.00

	45
	LED显示屏及杆架
	一、LED屏：
1.显示基色三基色；
2.显示屏大小根据采购人要求定制，不小于 5平方米，最佳可视距离在 1-150 米；
3.像素点：P10；
4.灰度级别：256 级；
5.刷新频率大于 120 帧/秒，帧频大于 60 帧/秒；
6.防护等级 IP65，恒流驱动；
7.可视距离：1-200m；
8.工作湿度：10%-90%；
9.工作温度：-20℃～+65℃；
10.使用寿命：＞10 万小时；
11.户外专用显示屏，防水、防尘外壳，长寿命 LED 灯。
二、显示屏 F 杆要求：
1．材质：钢制热镀锌管。
2．高度要求：框架下沿净高≥6米。
3．具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	3
	套
	60000.00

	46
	安装地基、手孔井等设计、施工，供电及网络管线铺设（含电缆及网线等辅材），现场防水处理等
	1.安装地基、手孔井等设计、施工符合如下要求：
（1）机柜地基应与道路地基隔离，隔离带深度不小于0.5米，地基向地下不少于1.5米，满足在重型车辆通过时的抗震要求。
（2）基坑混凝土浇注成型，表层用水泥打平。
（3）预留走线管两根，走线管必须具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。
（4）地基上端平台宽度不小于30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。
（5）地基平台内侧用于安装空调机柜，根据机柜尺寸及结构，预留紧固装置，平台中心作磨砂处理。
（6）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。
（7）固定地基旁，设置线路检修井。
（8）对于主、辅机柜基础，设计制作下沉箱，在主、辅机柜两旁设计防撞设施避免车辆碰撞。
（9）点位现场设立标识警示牌，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺，尺寸大小不小于400mm×600mm。并且设置防撞栏，对遥感监测设备进行安全防护。
2．供电及网络管线铺设
（1）对前端监测点设备，设计并铺设供电及网络管线，达到项目现场实际工作需求。
（2）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铁皮保护，内侧有绝缘橡胶和缓冲橡胶条，铜芯线满足国家相关标准要求。
（3）电缆槽深度不小于60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于15度。
（4）电缆线需先用PVC地下专用保护管套接，连接处作防水处理。
（5）电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用素土覆盖。
（6）在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。
（7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。
（8）现场布线包括机柜综合布线施工、电缆沿线桥、线槽、沟内支架及导管敷、硬塑料管埋地敷设施施工、镀锌钢管敷设施等施工等。
3.现场防水处理
（1）防尘、防水、防盗、耐腐处理。
（2）机柜底座、走线槽严格按照工程施工要求，预留走水通道，外部密封。
（3）敷设地下管线、安装地基及检修井需防水。
（4）外路面施工材料需满足防水要求。
4．防雷击处理：对项目设计设备及杆件做防雷接地并采取有效技术措施，避免雷电灾害。防雷设施及防范建设需通过防雷专业机构检测合格并出具检测报告。
	3
	项
	60000.00

	47
	绿化补偿
	因项目建设用地造成绿化苗木损失而需要进行补偿发生的费用，由中标人一次性补偿交纳。
	3
	项
	20000.00

	48
	设备安装、调试
	将本分标第26至47项号设备安装至相应位置，并进行联网调试、运行测试。
	3
	项
	25000.00

	49
	网络及用电
	网络传输链路建议使用带宽不低于50M光纤传输，连接至平台。设备建设和运维期间运行所使用的电费由中标人承担。
	3
	项
	80000.00

	三、移动式机动车排放遥感监测设备

	50
	光路测量设备
	▲1.监测项目：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）、不透光度。可有效监测汽油车、柴油车排放污染物【投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的机动车尾气遥感监测系统（气体、不透光、温湿度、速度加速度）检定/校准/测试证书复印件，并加盖投标人公章】。
2．测量原理：
（1）采用TDLAS（可调谐激光吸收光谱）技术，采用全激光光源测量一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、一氧化氮（NO）；
（2）压燃式发动机汽车排气烟度测量，其不透光度测量采用550-570nm波长的绿色发光二极管光源或其他等效光源。

3．测量范围：
（1）CO：（0-10）％；
（2）CO2：（0-16）％；
（3）HC：（0-10000）ppm；
（4）NO：（0-10000）ppm；
（5）不透光度：（0-100）%。

4．测量精度：
（1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%,取最大值；
（2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%,取最大值；
（3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为±250ppm,取最大值；
（4）NO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±20ppm,取最大值；
（5）不透光度精度：相对误差为±5％；或绝对误差为±2%。

5．重复性误差：CO、CO2、HC、NO、不透光度重复性误差应为示值允许误差的1/2。

6．稳定性：遥测设备对上述污染物连续测量1h，误差应不超过遥测设备示值允许误差。

7．捕获率：车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于85%。

8．环境条件：遥测设备使用环境，温度：-20℃～+45℃；相对湿度≤85.0%；大气压力：70.0～101.4kPa。
▲9.投标人于投标文件中提供有资质的计量部门出具的所投设备环境检测报告复印件（检测项目包括高温、低温、恒定湿热、低气压），并加盖投标人公章。
	1
	套
	1500000.00

	51
	速度/加速度检测仪
	1.保证测量精度的车辆速度范围为：1－120km/h；
2.车速测量分析时间≤0.5s；
3.车速检测:≤±3km/h；
4.加速度检测误差＜±0.22m/s2。
	1
	套
	50000.00

	52
	车牌捕捉识别及交通流量监测设备
	包含高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，能保证7×24小时视频监控。
1.传感器：1/1.8英寸≥300万像素高清智能摄像机；
2.分辨率：≥2048(H)×1536(V)，帧率：25fps；
3.可识别牌照颜色和文字；
4.车辆图像捕获率≥98%；
5.车辆牌照识别率≥95%；
6.能够进行车流量统计。
	1
	套
	20000.00

	53
	补光灯
	1.对监控点位加装环境补光装置，夜间或光照条件不足自动开启，加强道路环境光照条件。
2.单次闪光能量：≥300J；
3.触发方式：开关量/电平触发（满足市场大部分相机触发模式）；
4.最佳有效补光距离16m～25m；
5.工作环境：﹣40℃～﹢75℃；
6.闪光次数：≥1000万次；
7.支持过频过热保护功能。
8.同时支持开关量和电平触发方式；
9.可配带光栅，可有效减少周边光污染。
▲10.防护等级：IP67（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
▲11.回电时间：＜40ms（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲12.支持在输入信号的频率异常或内部温度异常时，闪光灯暂停闪光，待异常状态消除后自动恢复工作（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

▲13.浪涌(冲击)等级：AC电源输入端口：线-线：3kV(峰值)；线-地：6kV(峰值) （投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲14.具有误触发保护功能，支持在输入信号异常时，闪光灯自我保护（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲15.所投产品生产厂家具有超速抓拍同步控制软件和智能闪光灯抓拍软件的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应软件的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
	1
	套
	6000.00

	54
	环境气象监测设备
	集大气温度、相对湿度、气压、风速于一体，无转动部件，免维护型设计，运行时无磨损。
1．温度测量范围-40-50℃，允许误差：±0.5℃；
2．湿度测量范围5%-95%，允许误差：满量程的±3%；
3．大气压力测量范围70.0kPa~102.4kPa，允许误差：±5%；
4．风速测量范围0~20m/s，允许误差：±10%。
5.风向测量范围0～359.9°，测量精度±3°。
	1
	套
	15000.00

	55
	控制单元
	1．控制单元可以对前端所有设备进行管理，并判断设备的在线状态，对于异常情况下出现的设备不在线状态，会自动判断并给出报警提示；
2．控制单元可以对前端LED屏的显示内容进行管理，根据客户实际需求来自定义显示行数、字体大小、显示内容等；
3．支持设置两级管理权限，管理员需要密码登录，可以管理所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等；检测员权限不需要密码登录，检测员只具有检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限，不具备相关修改权限。
	1
	套
	150000.00

	56
	主控计算机
	1.协调各部件工作，完成视频和数据采集管理等。
2.CPU：Intel 4核心处理器或同等及以上档次，主频2.1GHz以上；
3.内存：≥8GB DDR4内存；
4.硬盘：1T（2*500G硬盘）/带256G固态硬盘；
5.网络：≥2个RJ45端口，支持10M/100M/1000M；
6.液晶显示器，尺寸：≥21英寸，分辨率：≥1920×1080。
	1
	台
	7000.00

	57
	数据处理单元
	1．遥感测量地点每经过一辆车，不论是否获得有效排放数据，均会自动生成一个记录，每个记录都具有特定的序列号作为检测记录编号；
2．将前端录像文件压缩后储存，图片和视频存放在独立文件夹中，车辆视频和图象照片文件名用记录编号+顺序号命名，具有唯一性，便于用户查找及三级联网和数据共享；
3．检测的车辆数据及排放信息组合成一张图片实时记录在设备上，同时自动备份。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，方便用户操作使用。
	1
	套
	200000.00

	58
	信息联网设备
	一、配置网络交换机和路由器，连接各设备。
二、网络交换机：
1．端口：≥8 个10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口；
2．千兆以太网交换机；
3．支持网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
三、路由器参数：
1．企业级无线路由器；
2．端口：≥2个10/100Mbps 以太网接口,WAN/LAN；
3．网络接入：支持APN, VPDN；
4．网络制式：支持LTE/WCDMA(HSPA+)/EDGE/GPRS；
5．LAN协议：支持ARP, Ethernet；
6．WAN协议：支持静态：IP, DHCP, PPPoE；
7．IP应用：支持Ping, Traceroute DHCP Server/Relay/Client DNS Relay Dynamic DNS
Telnet SSH HTTP HTTPS TFTP FTP SFTP；
8．IP 路由：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IGMP Proxy。
	1
	套
	6000.00

	59
	UPS不间断供电电源
	1．UPS类型：在线式;
2．输入电压范围：115-300V;

3．输出电压范围：220（1±2%）;
4．额定功率：3000VA/2400W，大于所供电设备额定功率的2倍。
	1
	台
	5000.00

	60
	系统便携电源
	电源为便携式锂电池电源，充放电次数不少于500次，最大载电负荷可以保证道边设备使用6小时以上。
	1
	台
	5500.00

	61
	专用数据输出设备
	1.A4纸数据输出；
2.接口：高速USB2.0；
3.分辨率：不低于1200×1200dpi；
4.可根据检测数据自动打印对超标车辆限期治理通知书、现场处罚决定书等行政执法文书。
	1
	台
	3000.00

	62
	标准样气
	具有两个含标准气体的气瓶并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀，作为遥测设备检测环境背景标定，提供项目建设和运维期内标准气体。
	1
	套
	20000.00

	63
	对讲机
	1.通讯频道数量：16个；
2.通话时间：通话时间不小于8小时；
3.频率范围：403-425MHz；
4.产品功率：1-4W (UHF)；
5.电源：7.2V镍氢电池。
	6
	台
	500.00

	64
	隔离墩
	1.PVC反光锥套；
2.具有良好的柔韧性，抗滚压及硬物碰撞；
3.防日晒雨打，耐热耐寒不龟裂，不变色；
4.红白相间，颜色醒目，保障遥测现场操作人员及设备的安全；
5.配置标识警示牌，对即将驶入车辆进行告知。
	15
	个
	100.00

	65
	无线网络
	根据需求提供无线4G/5G网络。
	1
	项
	8000.00

	66
	承载设备专用车辆租赁服务
	一、提供移动遥测设备专用车辆租赁服务，包括一名技术工程人员驻点服务（兼司机）、承载设备的车辆维护和技术支持，主要包含：车辆改装费用、车辆保险费用、油费、保养费用、违章处理费用等包干费用。专用车辆具体要求如下：
1.发动机：4.0L 232马力 V。

2.变速箱：六挡手动。
3.长*宽*高(mm)不低于：7000×2000×2600。
4.最高车速(km/h)：130。
5.整车质保：三年或10万公里。
6.挡位个数：5。
7.变速箱类型：手动变速箱(MT)。
8.油箱容积不小于(L)：92。
9.驱动方式：中置后驱。
10.前悬架类型：独立悬挂。
11.后悬架类型：叶片式弹簧。
12.助力类型：液压助力。
13.车体结构：非承载式。
14.前制动器类型：通风盘式。

15.最大扭矩转速(rpm)：4400。
16.后制动器类型：鼓式。
17.燃料形式：汽油。
18.最大马力(Ps)不低于230 Ps。
19.最大功率(kW)不低于170kw。
20.最大扭矩(N·m)不低于340。
21.环保标准：国VI。
二、车辆基本要求：

1.车体分为三个功能区：驾驶区、监测区、承载区；承载区需满足汽/柴组合式遥测设备及便携式汽车/不透光烟度校准仪器的摆放要求；车体结构为高硬度、高强度全金属结构，侧壁作加强筋处理，内墙体防水阻燃可擦洗；车厢地面防滑、防腐蚀、防静电处理；具有较好的电绝缘性、热绝缘性、阻燃性和较好的保温性；车体侧窗后车门封闭，其它窗避光处理，配备车用灭火器。
2.车内监测支持设备要求：配备满足车载便携仪器专业储存柜，并带有锁定装置；预留便携式仪器的存放空间，带减震垫，配备专用仪器托盘。
4.供电及照明系统：所有用电器具均可由车载蓄电装置或者市电供电，自动切换。部分照明用电由汽车动力驱动，配电系统能满足市电和发电系统电源输入和输出的要求；带50米线盘1组，带电源保护装置，并根据车载仪器设备的需要，配置相应的防水电源插口；配备配电柜、车载专用外接电源接口；照明系统满足通用仪器要求，设有应急照明灯。
5.空调及排风系统：双空调系统，除原配车载空调外，车箱监测区另配车载式顶置空调，冷却量≥3kW、加热量≥2.2kW，空调供电即可接入市电。
6.车顶及驾驶区、监测区支持设备要求：车顶平台须坚固、结实，气象参数测定设备固定于车顶平台左侧（靠近检测道路，用于检测道路底层空气环境状况）。安装液晶显示屏倒车监视器，车载GPS语音导航系统。监测区设有监控工作台，满足尾气检测流动办公需求，设置可移动座椅。
7.车控系统及独立控制开关：具备蓄电池电压、电源和剩余电量监控现实功能；设立位置为监测区工作台面板下方，下方为三路220V电源防水插座；空调和仪器用电分路，仪器输入接稳压电源；车载专用工作照明和应急照明；工作环境温湿度计及烟感报警器；泵、应急照明、空调独立开关控制部分。
8.车外部：装配后车门爬梯；外部标识为：机动车排气污染遥感检测车。车身字体图饰烤漆处理，并经采购人确认后实施。车顶加装车顶平台及室外LED电子显示屏，要求故障率低，维护维修便利。
9.车顶LED电子显示屏：LED显示屏面积约≥0.8㎡，过往车辆可清晰看见显示内容。
10.车上还需具备相应基本生活设施，方便运维人员和检测人员进行检测。
	1
	项
	1150000.00

	67
	系统集成及验收检测
	▲一、系统集成
1.本分标采购范围内的货物作为建设垂直式固定垂直式机动车排放遥感监测点位[（含固定垂直式机动车排放遥感监测设备、黑烟车电子抓拍设备）、固定水平式机动车排放遥感监测设备（含黑烟车电子抓拍设备）、移动式机动车排放遥感监测设备]，监测数据须通过网络自动上传至桂林市机动车排放遥感监测系统联网管理平台，按要求与自治区生态环境厅遥感监测联网平台联网。同时,须满足如下要求:
(1)须完成本项目与相关系统的对接、联调工作。为了保证系统的业务化运行使用效果，本项目要求提供三年运维服务，含网络建设和传输等、设备设施的运行维护。
(2)监测设备可靠性要求：机动车排放遥感监测系统应具备汽油车/柴油车/CNG车辆自动检测识别功能，系统直接给出检测结果。污染物测量误差重复性：必须符合《在用柴油车排气污 染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》HJ845-2017 标准要求。 设备使用环境适用环境温度为-20.0℃至 45.0℃；相对湿度小于或等 于 90%;大气压力：60.0KPa-101.4KPa。
(3)须配合设备其他评测工作，并针对测试结果完成相应修改。

▲二、验收检测要求
1.中标人提供的产品必须具备出厂合格证，遥感监测系统和黑烟车电子抓拍系统在项目验收后提供一份具有资质的计量部门出具的主体检定/校准证书。
2.依据招标文件要求、中标人投标文件承诺、强制执行的国家、行业、地方标准验收及履行合同；采购人验收阶段将邀请专业人员或第三方专业机构组验收，相关费用由中标人承担，中标人自行将验收费用综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。中标人提供的服务成果达不到验收标准的，不予验收，造成的一切不利后果由中标人自行承担。
3.项目验收前，中标人需请与具有资质的第三方检测机构对设备进行验收比对检测。
（1）黑烟车抓拍系统的抓拍准确率达到90%以上，车牌识别正确率达到95%以上，并且每年提供一份具有资质的计量部门出具的检定/校准证书。
（2）在遥感监测点位进行短期封路，不允许有车辆通过，根据《在用车柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）标准要求对遥感监测设备使用二级或以上标准混合气进行静态准确度检查和动态准确度检查。
①静态准确度检查时，在遥感监测设备的测试光路上释放高、中、低浓度标气，CO2和NO的检测值与标准气体浓度的相对误差需符合《在用车柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）标准要求的±10%以内，CO、HC的检测值与标准气体浓度的相对误差参考《在用车柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）标准要求的±10%以内。
②动态准确度检查时，使用一辆纯电动车，将高、中、低浓度标准气体瓶安装在车上，并通过车上安装的模拟排气管排出，在 10-80km/h 范围内，均匀选择低速、中速和高速三个不同的速度点驾驶车辆通过遥测地点，在垂直式遥感检测设备还需以不同车速下分别沿测试车道靠左行驶、靠右行驶、沿道路中间行驶，CO2和NO的检测值与标准气体浓度之间的相对误差需符合《在用车柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）标准要求的±15%以内，CO、HC的检测值与标准气体浓度的相对误差参考《在用车柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）标准要求的±15%以内。
（3）在遥感监测点位进行短期封路，不允许有车辆通过，使用柴油车，驾驶车辆匀速速度通过遥测地点进行检测，再对车辆根据《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》(GB 3847-2018)使用自由加速法进行路检检测。《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》(GB 3847-2018)所检测项结果为光吸收系数值，《在用车柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）检测项结果为不透光度值，由于两种检测测污染物不一致，柴油车的检测判定结果仅供参考。
（4）在遥感监测点位进行短期封路，不允许有车辆通过，使用汽油车，驾驶车辆匀速速度通过遥测地点进行检测，再对车辆根据《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285-2018）使用双怠速法进行路检检测。遥感监测所得CO、HC检测限值参考《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285-2018）标准要求，对遥感监测的检测结果与路检检测结果一致性进行比对，检测结果一致性的相对误差需在±15%以内。
（5）将遥感监测点位的空气质量六参数微型站集中放置于空气质量考核监测点位，连续监测一个时段并出具数据分析报告。由于空气质量六参数微型站的检测方法非国标方法，与空气质量考核监测点位设备的检测方法不通，对空气质量六参数微型站所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别与空气质量考核监测点位所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别进行比较。
4.在项目验收后，遥感监测系统和黑烟车电子抓拍系统提供一份具有资质的计量部门出具的以桂林市生态环境局为委托主体检定/校准证书，后续每年需提供一份具有资质的计量部门出具的以桂林市生态环境局为委托主体检定/校准证书。
5.在项目验收后，每一年度将遥感监测点位的空气质量六参数微型站集中放置于空气质量考核监测点位，连续监测一个时段并出具数据分析报告。由于空气质量六参数微型站的检测方法非国标方法，与空气质量考核监测点位设备的检测方法不通，对空气质量六参数微型站所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别与空气质量考核监测点位所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别进行比较。
	1
	项
	462000.00

	Ⅱ.售后服务要求

	售后服务要求
	■(一)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自验收合格之日起计算）；免费保修期内中标人须承担一切设备运行费用和运行保障工作（含设备正常运行保障、设备升级、设备维修保养、设备配件更换、电费、网费等）。
■（二） 售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

1. 售后服务基本要求

（1）采购范围内的货物提供送货上门、安装调试合格、技术培训服务。

（2）免费保修期内内保证每日、每月、每年的运维台帐记录（日志信息），供采购人备查。
（3）在每月结束后 7 天内提交上月数据分析报告；每年度结束后 10 天内提交当年服务期的数据分析报告和综合分析报告。 

（4）在免费保修期内要求每月回访，设备故障在1小时内响应，4小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，重大故障在24小时内解决，其他服务通知，立即作出响应的服务。

2.运维服务期要求
运维服务期为自验收合格之日起三年，具体服务内容如下：
（1）运维服务期内，中标人需承担一切设备运行费用和运行保障（含设备正常运行保障、设备升级、设备维修保养、设备配件更换、电费、网费等）。
（2）运维服务期内，中标人需承担一切设备运行所需损耗件和消耗品的更换，包含且不限于以下表格内容。

序号

名称

1
激光反射镜

2
反光板组件
3
光学玻璃
4
接收板

5
机动车排放遥感监测设备外壳（纯铝氧化处理）

6
6MM气管直通接头

7
磁吸底座

8
各种管路阀及管路

9
标准气体
10
线缆（电线、网线、光纤线）
（3）运维服务期内配备至少1名技术维护人员驻场服务（兼承载设备专用车辆司机），保证在维护期内要求每日回访，设备故障在1小时内响应，4小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，重大故障在24小时内解决，其他服务通知，立即作出响应的服务。
（4）在运维服务期内保证每日、每月、每年的运维台帐记录（日志信息），供采购人备查。
（5）配备同档次或同型号备用主机，在自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等状况下导致主机故障24小时之内无法解决时，需提供替代设备，总数据丢失不得超过10%；提供可供用户单位全面、完整、详细的系统技术手册、软件安装盘。并提供售后服务及升级支持。
（6）运维服务期内中标人为采购人免费更换和维修有缺陷的设备（包括升级和改造）。对于有缺陷的硬件设备，中标人应在收到它们的 5 天以内修复或更换并返还给采购人。中标人应保证长期向采购人提供维修配件；如设备（包含软硬件）因自身故障致停时间累积超过3天时，质保期在状态恢复正常后重新计算，并延长2个月的免费售后服务时长。
（7）运维人员在设备出现故障时应及时向桂林市生态环境局上报。外出运维、更换设备、升级程序、重启设备等应得到主管部门批准后方可进行。
（8）出现自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等，造成的损失低于运维费用的由运维负责。

（9）运维服务考核管理：项目运维期内中标人需每年接受一次考核，考核内容详见附件“遥感监测设备运维考核评分细则”。

■（三）投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

（四）投标人根据本项目招标文件要求及自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案。

	■Ⅲ.商务要求
	1. 交付使用期及地点：

（1）交付使用期：自合同签订之日起6个月内完成项目建设，设备安装调试并上传数据。
（2）交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 付款方式：

（1）合同签订后，采购人自收到中标人提供的相应金额发票之日起15日内支付合同总价款的25%；
（2）项目验收通过后，采购人自收到中标人提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内合同总价款的25%；
（3）验收一年后的10个工作日内，采购人对中标人运维工作考核，考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%）；采购人自收到中标人提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内办理支付；
（4）验收第二年后的10个工作日内，采购人对中标人运维工作考核，考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%），采购人自收到中标人提供的相应金额发票与验收检测报告、当年费用金额5%的履约保函（有效期一年）之日起15日内办理支付。
（5）中标人凭以下有效文件与采购人结算：
①合同；
②中标人开具的正式发票；
③验收调试报告（加盖采购人公章）；
④中标通知书。
⑤验收检测报告。

	Ⅳ.核心产品
	本分标核心产品为第1项号产品“排放光学遥测设备”。

	Ⅴ.项目实施技术方案
	投标人于投标文件中提供本分标的实施技术方案,包含但不限于技术实施方案、拟投入人员配备等。

	Ⅵ.其他要求
	■1.本分标政府采购预算金额为人民币壹仟伍佰捌拾陆万贰仟元整（￥15862000.00）。
■2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

■3.本分标“项目采购需求”中标注“■”项条款属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

4. 标注的“▲”项条款系指重要指标要求（具体评审详见第四章“评审办法”）。


附件：

遥感监测设备运维考核评分细则

	考核内容
	考核要求
	考核得分
	备注

	一、设备运行维护情况（35分）

	人员要求（5分）
	配备有经验的运维技术人员（5分）
	按招标文件要求派驻人员的得5分，否则不得分。
	现场检查

	日常运维（30分）
	按要求每周至少一次对站点现场巡检，检查各仪器仪表、辅助设备是否正常工作，进行设备校准和准确度检查等，确保仪器正常运行，填写记录。（10分）
	缺少巡检、定期校准、准确度检查一次扣2分；记录不完整一次扣1分。
	查看记录

	
	维护及易耗品正常更换，填写《仪器使用登记本》。（5分）
	缺少其中1次记录扣1分，扣完为止。
	

	
	保持点位、移动遥测车卫生整洁，配件等摆放整齐。（2分）
	检查点位、移动遥测车环境，不满足的不得分。
	现场检查

	
	按要求使用标准气体，填写《标准气体使用记录》。（3分）
	缺少其中1次记录扣1分，使用过期标准物质一次扣完。
	查看记录、现场检查

	
	根据要求按时完成点位、移动遥测车的日常运维和质控报告、运维期结束前的运维总结报告。（10分）
	不按要求提交日常运费和质控报告的，缺少1次扣0.5分，缺少运维总结报告，扣5分，扣完为止。
	检查报告

	二、点位质控管理（30分）

	质控管理（30分）
	设备计量检定符合执法部门及相关管理要求（5分）
	按时检定并符合要求，同时进行记录的得5分；按时检定但没有记录的扣2分；未按时检定但有记录的扣3分；没有检定的不得分。
	

	
	设备校准符合要求（10分）
	按规范对设备进行校准并符合要求，同时进行记录的得10分；没有按时校准的每次扣1分，扣完为止；没有记录的不得分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	

	
	准确度检查符合要求（10分）
	按规范对设备进行准确度检查并符合要求，同时进行记录的得10分，没有按时进行的每次扣5分，扣完为止，没有记录的不得分，少一次扣1分，扣完为止。
	

	
	设备、仪器故障响应
（5分）
	设备正常运行，出现故障及时维修。超过24小时数据没有恢复正常的，每次扣0.5分，超过48小时数据没有恢复正常的，每次扣1分。扣完为止。
	

	三、数据分析、设备运转率及上传情况（35分）

	数据分析（10分）
	数据分析报告（10分）
	按时提交报告的得10分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	查看记录

	台账管理（5分）
	提交的报告、记录等资料分门别类、装订成册。（5分）
	按照资料整理归档情况打分。
	查看记录

	点位、移动遥测车运行状况统计（10分）
	各点位、移动遥测车设备的运转率（10分）
	除去停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障外，根据设备运转率（小时数据）进行考核。运转率90%（含）以上得10分，85%（含）-90%得8分，70%（含）-85%得4分，70%以下不得分。
	根据记录计算得出

	数据上传情况（10分）
	是否按照自治区的要求及时上传相关数据
	1.未上传遥感监测点位照片（扣1分）；
2.未能提供遥感监测实时视频链接（扣1分）；
3.上传数据有遗漏，部分车辆的遥感监测数据未上传区厅（需达到90%以上，不达到扣1分；不达到80%扣2分）；
4.自动校准数据未上传（扣1分）；
5.黑烟车视频尚未上传（扣1分）。
6.因数据上传情况受到区厅的通报（扣1分）。
分数扣完为止。
	

	备注
	1.因停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障不纳入以上考核内容。
2.每月第一周工作日内提交上月所有记录文档。
3.考核满分100分，及格为70分以上（含）。

4.每次的考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用； 

5.考核内容及考核要求可能因为相关标准文件变更而改变，中标人需以采购人最后下发的相关标准文件为准，做好遥感监测设备的运营维护工作。

6. 项目运维期内中标人需每年接受一次考核。


B分标：
	Ⅰ.项目采购需求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	一、黑烟车电子抓拍系统设备

	（一）黑烟车电子抓拍设备

	1
	视频采集单元
	1．设备要求：
▲（1）抓拍技术要求符合《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）技术要求，并经公安交通管理部门备案，符合取证要求。

▲（2）抓取的图片及视频证据的质量、模式、基本信息、防伪要求应符合《道路交通安全违法图像取证技术规范》（GA/T832-2014）要求【投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的相关有效证明材料（可以是软件界面截图证明，并加盖投标人公章】。

（3）在每个监控点位的监控杆上安装多台高清摄像机，同时监控车头和车尾，监控覆盖所有车道。

2．黑烟车视频采集单元
（1）不低于900万像素1/1.8英寸高清智能摄像机; 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
（2）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
（3）视频帧率：在1～50fps可调；
（4）支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；
▲（5）支持通过视频监控自动识别道路当前环境状态（包含无雾、薄雾、大雾、浓雾），并依据当前道路环境状态自动变更限速值，支持手动配置限速值（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（6）亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；
（7）支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；
（8）支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；
（9）支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值；
（10）支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍；
▲（11）支持正向/背向行驶车辆抓拍，车辆检测绿框可跟随移动；支持抓拍优选功能，优选状态下上报最优抓图（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（12）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
▲（13）支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲（14）支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲（15）设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（16）支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置；
▲（17）支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
（18）电源插头与电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；
（19）防护等级不低于IP66。
	14
	套
	40000.00

	2
	黑烟车抓拍仪
	1.在每个监控点安装部署一台黑烟车抓拍仪，分析道路实时视频，支持全车道高清视频黑烟车智能分析抓拍、车牌识别、多枪联动。
2.输出视频格式：H.264。
3.工作环境：温度-10~65℃，湿度5%~95%。
4.与北京时间同步，24小时误差小于1秒。
5.定时开启、关闭视频分析功能。
6.实时视频分析：算法实现对黑烟车的自动跟踪、自动分析处理、自动识别黑烟车；
▲7.投标人具有黑烟车智能监控识别系统、黑烟车专项治理系统、黑烟车智能视频遥感监控系统的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应系统的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
8.实时车牌识别：算法实现对机动车的车牌号码、车牌颜色进行识别，并实现车辆前后车牌、图像自动匹配；
9.林格曼黑度输出：设备将自动判别抓拍的黑烟车的林格曼黑度等级，林格曼黑度输出等级为：0-5级；
▲10.投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的有资质的计量部门出具的林格曼黑度校准证书复印件(林格曼黑度相对误差不大于±5％或绝对误差不大于±0.2)，并加盖投标人公章。
▲11.识别设备与北京时间同步，24小时误差不小于1秒，并在取证时与北京时间误差小于1秒（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

▲12.实现抓拍车辆前后车牌自动匹配，黑烟车取证视频存储不少于5年或黑烟车视频数据不少于10万条；（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
13.将识别的黑烟车自动传输至数据服务端，算法具备断线远程恢复和自动续传功能；
14.算法参数配置：实现对视频分析的参数进行人工配置。
▲15.符合《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
	14
	台
	100000.00

	3
	环境补光装置
	对监控点位加装环境补光装置，夜间或光照条件不足自动开启，加强道路环境光照条件满足监控点位黑烟车抓拍所需。
1.单次闪光能量：≥300J；
2.触发方式：开关量/电平触发（满足市场大部分相机触发模式）；
3.最佳有效补光距离16m～25m；
4.工作环境：﹣40℃～﹢75℃；
5.闪光次数：≥1000万次；
6.支持过频过热保护功能。
7.同时支持开关量和电平触发方式；
8.可配带光栅，可有效减少周边光污染。
▲9.防护等级：IP67（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲10.回电时间：＜40ms（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲11.支持在输入信号的频率异常或内部温度异常时，闪光灯暂停闪光，待异常状态消除后自动恢复工作（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

▲12.浪涌(冲击)等级：AC电源输入端口：线-线：3kV(峰值)；线-地：6kV(峰值) （投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲13.具有误触发保护功能，支持在输入信号异常时，闪光灯自我保护（投标人于投标文件中提供所投产品符合本技术要求的由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；
▲14.所投产品生产厂家具有超速抓拍同步控制软件和智能闪光灯抓拍软件的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投本项号产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是软件相应的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
	14
	套
	10000.00

	（二）道路空气质量监控设备

	4
	六参数微型站
	1.用于道路空气质量监测，监测参数至少包括PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六个参数。
2.PM2.5测量要求:测量范围0~500μg/m3；检出限≤5μg/m3；分辨率≤1μg/m3；平行性≤10%；
3.PM10测量要求:测量范围0~500μg/m3；检出限≤5μg/m3；分辨率≤1μg/m3；平行性≤7%；
4.SO2测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s；
5.NO2测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s；
6.CO测量要求:测量范围0~20ppm；检出限≤0.2ppm；分辨率≤0.01ppm；响应时间≤120s；
7.O3测量要求:测量范围0~500ppb；检出限≤10ppb；分辨率≤1ppb；响应时间≤120s。
8.采样周期：1-60分钟可自由设定。
9.工作环境温度：-50℃~80℃，工作环境湿度：0%RH~99%RH。
10.供电方式采用市电供电。
11.设备具备自动定期纠偏校正功能和接收指令校正功能。同时具有云端自动在线校准功能，自动修正传感器漂移及环境干扰。
12.具备设备状态指示功能，可直观辨别设备工作状态。
13.支持断电续传功能，避免网络环境问题造成的数据丢失。具有硬件自诊断自恢复功能。
14.设备可自动报告传感器运行状态，整机电源供给状态等。通过远程终端对设备进行远程程序升级。

▲15.投标人所投环境空气质量自动监测设备需获得中国环境保护产品认证，且具有国家认可的有资质的计量部门出具的CMA检测报告。（投标文件提供中国环境保护产品认证证书复印件和国家认可的有资质的计量部门出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
16.设备按要求进行质控，确保测量数据的准确性和有效性。
17.定期清洁设备周围环境，始终保持设备内部环境清洁，放置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
18.定期检查供电、网络通讯的情况，保证设备能够正常稳定运行；
19.定期检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否正常；
20.每次维护后做好设备运行维护记录，根据每次的维护运营情况，将道路空气质量监测设备的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。
	14
	套
	80000.00

	（三）现场安防监控

	5
	现场安防监控
	为了防止排气遥感设备遭到破坏，要求安装视频监控设备：监控范围要涵盖所有的仪器设备，可实现日夜监控；高清摄像头，能人脸侦测；户外安装，要求防水防尘。视频信号与市生态环境局联网，可实时调阅。要求监控录像存储周期不小于30日历日。
	14
	套
	20000.00

	（四）遥测点定制件及工程

	6
	L型杆件
	在遥测设备前方建设L型杆，以安装车辆牌照自动识别设备及黑烟车视频采集设备，要求如下：
1．材质：钢制热镀锌管。
2．高度要求：净高≥6米。
3．具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	14
	套
	40000.00

	7
	LED显示屏及杆架
	一、LED屏要求：
1.显示基色三基色；
2.显示屏大小根据采购人要求定制，不小于5平方米，最佳可视距离在 1-150 米；
3.像素点：P10；
4.灰度级别：256 级；
5.刷新频率大于 120 帧/秒，帧频大于 60 帧/秒；
6.防护等级 IP65，恒流驱动；
7.可视距离：1-200m；
8.工作湿度：10%-90%；
9.工作温度：-20℃～+65℃；
10.使用寿命：＞10 万小时；
11.户外专用显示屏，防水、防尘外壳，长寿命 LED 灯。
二、显示屏杆件要求：

1．材质：钢制热镀锌管。

2．具备抗震、抗风、抗撞击、防腐能力。
	14
	套
	60000.00

	8
	安装地基、手孔井等设计、施工，供电及网络管线铺设（含电缆及网线等辅材），现场防水处理等
	1.安装地基、手孔井等设计、施工应符合如下要求：
（1）基坑混凝土浇注成型，表层用水泥打平。
（2）预留走线管两根，走线管必须具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。
（3）地基上端平台宽度不小于30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。
（4）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。
（5）固定地基旁，设置线路检修井。
（6）点位现场设立标识警示牌，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺，尺寸大小不小于400mm×600mm。
2．供电及网络管线铺设
（1）对前端监测点设备，设计并铺设供电及网络管线，达到项目现场实际工作需求。
（2）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铁皮保护，内侧有绝缘橡胶和缓冲橡胶条，铜芯线满足国家相关标准要求。
（3）电缆槽深度不小于60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于15度。
（4）电缆线需先用PVC地下专用保护管套接，连接处作防水处理。
（5）电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用素土覆盖。
（6）在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。
（7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。
（8）现场布线包括机柜综合布线施工、电缆沿线桥、线槽、沟内支架及导管敷、硬塑料管埋地敷设施施工、镀锌钢管敷设施等施工等。
（9）现场做防雷接地，避免雷电灾害。
3.现场防水处理
（1）防尘、防水、防盗、耐腐处理。
（2）机柜底座、走线槽严格按照工程施工要求，预留走水通道，外部密封。
（3）敷设地下管线、安装地基及检修井需防水。
（4）外路面施工材料需满足防水要求。
	14
	项
	20000.00

	9
	绿化补偿
	因项目建设用地造成绿化苗木损失而需要进行补偿发生的费用，由投标人补偿交纳。
	14
	项
	20000.00

	10
	设备安装、调试
	将本分标各项号设备安装至相应位置，并进行联网调试、运行测试。
	14
	项
	10000.00

	11
	网络及用电
	网络传输链路建议使用带宽不低于50M光纤传输，连接至平台。项目建设和维护期监测数据采集所使用的电费由投标人承担。
	14
	项
	50000.00

	12
	系统集成及验收检测
	▲一、系统集成
本分标采购范围内的货物作为14套黑烟车电子抓拍设备，监测数据须通过网络自动上传至桂林市机动车排放遥感监测系统联网管理平台，按要求与自治区生态环境厅遥感监测联网平台联网。需满足以下要求：
1.须完成本项目与相关系统的对接、联调工作。为了保证系统的业务化运行使用效果，本项目要求提供三年运维服务，含网络建设和传输费用、设备设施的运行维护。
2.须配合设备其他评测工作，并针对测试结果完成相应修改。
▲二、验收检测
1.中标供应商提供的产品必须具备出厂合格证，遥感监测系统和黑烟车电子抓拍系统在项目验收后提供一份具有资质的计量部门出具的主体检定/校准证书。
2.项目验收前，项目承建方需与有资质的第三方检测机构对设备进行验收比对检测。

（1）黑烟车抓拍系统的抓拍准确率达到90%以上，车牌识别正确率达到95%以上，并且每年提供一份具有资质的计量部门出具的检定/校准证书。

（2）将黑烟车抓拍点位的空气质量六参数微型站集中放置于空气质量考核监测点位，连续监测一个时段并出具数据分析报告。由于空气质量六参数微型站的检测方法非国标方法，与空气质量考核监测点位设备的检测方法不通，对空气质量六参数微型站所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别与空气质量考核监测点位所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别进行比较。

3.在项目验收后，黑烟车电子抓拍系统提供一份具有资质的计量部门出具的以桂林市生态环境局为委托主体检定/校准证书，后续每年需提供一份具有资质的计量部门出具的以桂林市生态环境局为委托主体检定/校准证书。

4.在项目验收后，每一年度将黑烟车抓拍点位的空气质量六参数微型站集中放置于空气质量考核监测点位，连续监测一个时段并出具数据分析报告。由于空气质量六参数微型站的检测方法非国标方法，与空气质量考核监测点位设备的检测方法不通，对空气质量六参数微型站所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别与空气质量考核监测点位所监测的PM2.5小时值、PM10小时值、SO2小时值、NO2小时值、CO小时值、O38小时值空气质量指数级别进行比较。

5.依据招标文件要求、投标人投标文件承诺、强制执行的国家、行业、地方标准验收及履行合同；采购人验收阶段将邀请专业人员或第三方专业机构组验收，相关费用由中标人承担，中标人自行将验收费用综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。中标人提供的服务成果达不到验收标准的，不予验收，造成的一切不利后果由中标人自行承担。
	1
	项
	189000.00

	Ⅱ.售后服务要求

	售后服务要求
	■(一)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自验收合格之日起计算）；免费保修期内中标人须承担一切设备运行费用和运行保障工作（含设备正常运行保障、设备升级、设备维修保养、设备配件更换、电费、网费等）。
■（二） 售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

1. 售后服务基本要求

（1）采购范围内的货物提供送货上门、安装调试合格、技术培训服务。

（2）项目建设期、调试期内，中标人根据项目内容配备项目总负责人和相关技术人员。
（3）免费保修期内保证每日、每月、每年的运维台帐记录（日志信息），供采购人备查。

（4）在每月结束后 7 天内向采购人提交上月数据分析报告；每年度结束后 10 天内提交当年服务期的数据分析报告和综合分析报告。

（5）在免费保修期内要求每月回访，设备故障在1小时内响应，4小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，重大故障在24小时内解决，其他服务通知，立即作出响应的服务。

2.运维服务期要求
运维服务期为自验收合格之日起三年，具体服务内容如下：
（1）运维服务期内，中标人需承担一切设备运行费用和运行保障（含设备正常运行保障、设备升级、设备维修保养、设备配件更换、电费、网费等）。
（2）运维服务期内，中标人需承担一切设备运行所需损耗件和消耗品的更换。

（3）运维服务期内配备至少1名技术维护人员驻场服务，配套车辆至少1辆，保证在维护期内要求每日回访，设备故障在1小时内响应，4小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，重大故障在24小时内解决，其他服务通知，立即作出响应的服务。
（4）在运维服务期内保证每日、每月、每年的运维台帐记录（日志信息），供采购人备查。
（5）配备同档次或同型号备用主机，在自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等状况下导致主机故障24小时之内无法解决时，需提供替代设备，总数据丢失不得超过10%；提供可供采购人全面、完整、详细的系统技术手册、软件安装盘。并提供售后服务及升级支持。
（6）运维服务期内中标人为采购人免费更换和维修有缺陷的设备（包括升级和改造）。对于有缺陷的硬件设备，中标人应在收到它们的 5 天以内修复或更换并返还给采购人。中标人应保证长期向采购人提供维修配件；如设备（包含软硬件）因自身故障致停时间累积超过3天时，免费保修期在状态恢复正常后重新计算，并延长2个月的免费售后服务时长。
（7）运维人员在设备出现故障时应及时向桂林市生态环境局上报。外出运维、更换设备、升级程序、重启设备等应得到主管部门批准后方可进行。
（8）出现自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等，造成的损失低于运维费用的由运维负责。
（9）运维服务考核管理：项目运维期内中标人需每年接受一次考核，考核内容详见附件“黑烟车电子抓拍系统设备运维考核评分细则”。
■（三）投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

（四）投标人根据本项目招标文件要求及自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案。

	■Ⅲ.商务要求
	1. 交付使用期及地点：

（1）交付使用期：自合同签订之日起6个月内完成项目建设，设备安装调试并上传数据。
（2）交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 付款方式：

（1）合同签订后，采购人自收到中标人提供的相应金额发票之日起15日内支付合同总价款的25%；
（2）项目验收通过后，采购人自收到中标人提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内合同总价款的25%；
（3）验收一年后的10个工作日内，采购人对中标人运维工作考核，考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%）；采购人自收到中标人提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内办理支付；
（4）验收第二年后的10个工作日内，采购人对中标人运维工作考核，考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%），采购人自收到中标人提供的相应金额发票与验收检测报告、当年费用金额5%的履约保函（有效期一年）之日起15日内办理支付。
（5）中标人凭以下有效文件与采购人结算：
①合同；
②中标人开具的正式发票；
③验收调试报告（加盖采购人公章）；
④中标通知书。
⑤验收检测报告。

	Ⅳ.核心产品
	本分标核心产品为第2项号产品“黑烟车抓拍仪”。

	Ⅴ.项目实施技术方案
	投标人于投标文件中提供本分标的实施技术方案,包含但不限于技术实施方案、拟投入人员配备等。

	Ⅵ. 其他要求
	■1.本分标政府采购预算金额为人民币陆佰肆拾捌万玖仟元整（￥6489000.00)。
■2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

■3.本分标“项目采购需求”中标注“■”项条款属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

4. 标注的“▲”项条款系指重要指标要求（具体评审详见第四章“评审办法”）。


附件：

黑烟车电子抓拍系统设备运维考核评分细则

	考核内容
	考核要求
	考核得分
	备注

	一、设备维护情况（35分）

	人员要求（5分）
	配备有经验的运维技术人员（5分）
	按招标文件要求派驻人员的得5分，否则不得分。
	现场检查

	日常运维（30分）
	按要求每周至少一次对站点现场巡检，检查各仪器仪表、辅助设备是否正常工作，进行设备校准和准确度检查等，确保仪器正常运行，填写记录。（10分）
	缺少巡检、定期校准、准确度检查一次扣2分；记录不完整一次扣1分。
	查看记录

	
	维护及易耗品正常更换，填写《仪器使用登记本》。（5分）
	缺少其中1次记录扣1分，扣完为止。
	

	
	保持点位卫生整洁，配件等摆放整齐。（2分）
	检查点位环境，不满足的不得分。
	现场检查

	
	按要求使用标准气体，填写《标准气体使用记录》。（3分）
	缺少其中1次记录扣1分，使用过期标准物质一次扣完。
	查看记录、现场检查

	
	根据要求按时完成点位的日常运维和质控报告、运维期结束前的运维总结报告。（10分）
	不按要求提交日常运维和质控报告的，缺少1次扣0.5分，缺少运维总结报告，扣5分，扣完为止。
	检查报告

	二、点位质控管理（30分）

	质控管理（30分）
	设备计量检定符合执法部门及相关管理要求（5分）
	按时检定并符合要求，同时进行记录的得5分；按时检定但没有记录的扣2分；未按时检定但有记录的扣3分；没有检定的不得分。
	

	
	设备校准符合要求（10分）
	按规范对设备进行校准并符合要求，同时进行记录的得10分；没有按时校准的每次扣1分，扣完为止；没有记录的不得分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	

	
	准确度检查符合要求（10分）
	按规范对设备进行准确度检查并符合要求，同时进行记录的得10分，没有按时进行的每次扣5分，扣完为止，没有记录的不得分，少一次扣1分，扣完为止。
	

	
	设备、仪器故障响应
（5分）
	设备正常运行，出现故障及时维修。超过24小时数据没有恢复正常的，每次扣0.5分，超过48小时数据没有恢复正常的，每次扣1分。扣完为止。
	

	三、数据分析、设备运转率及上传情况（35分）

	数据分析（10分）
	数据分析报告（10分）
	按时提交报告的得10分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	查看记录

	台账管理（5分）
	提交的报告、记录等资料分门别类、装订成册。（5分）
	按照资料整理归档情况打分。
	查看记录

	点位运行状况统计（10分）
	各点位设备的运转率（10分）
	除去停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障外，根据设备运转率（小时数据）进行考核。运转率90%（含）以上得10分，85%（含）-90%得8分，70%（含）-85%得4分，70%以下不得分。
	根据记录计算得出

	数据上传情况（10分）
	是否按照自治区的要求及时上传相关数据
	1.上传数据有遗漏，部分车辆的黑烟车数据未上传区厅（需达到90%以上，不达到扣1分；不达到80%扣2分）；
2.黑烟车视频尚未上传（扣1分）。
3.因数据上传情况受到区厅的通报（扣1分）。
分数扣完为止。
	

	备注
	1.因停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障不纳入以上考核内容。
2.每月第一周工作日内提交上月所有记录文档。
3.考核满分100分，及格为70分以上（含）。
4.每次的考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用。
5.考核内容及考核要求可能因为相关标准文件变更而改变，中标人需以采购人最后下发的相关标准文件为准，做好黑烟车电子抓拍设备的运营维护工作。

6. 项目运维期内中标人需每年接受一次考核。


第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施技术方案、履约能力、售后服务方案、政策功能（节能、环保、广西区内产品等）等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

适用于A分标

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。
最低投标人评标报价金额          
（4）投标人价格分 =                                    　　×50分
                           投标人评标报价金额  

 2. 技术分…………………………………………………………………………………………26分
2.1项目要求及技术需求响应分（12分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
  （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分12分。 
  （2）对标注“▲”项条款发生负偏离的，每有一项扣2分；对未标注“▲”项条款发生负偏离的，每有一项扣1分，最多扣12分。

2.2项目实施技术方案分（14分）：

2.2.1技术实施方案分（6分）

评委根据投标人对桂林市移动源管控的相关政策和建设现状以及对本项目的目标及要求的理解情况，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建、工程质量控制等重点问题和关键、难点的了解情况进行独立评审，并按以下原则进行独立打分： 
     （1）优：充分理解桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建工程质量控制等重点问题及关键难点的了解切实可行，总体思路清晰完整，并有明确的措施，能完全满足项目需求的得6分；
（2）良：基本理解桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建工程质量控制等重点问题及关键难点的了解尚可，措施尚可，基本能满足项目需求的，得3分； 

（3）中：模糊理解桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建、工程质量控制等重点问题及关键难点的了解一般，措施模糊，一般满足项目需求的，得2分；
（4）差：对桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求理解有偏差，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建、工程质量控制等重点问题及关键难点的了解不完整、可行性较差，难以满足项目需求的，得0分。
2.2.2拟投入人员配备（8分）

评委根据投标人拟投入本项目人员配备情况进行独立评审并按以下原则进行独立打分：

（1）拟投入项目总负责人同时具备信息系统项目管理师、商品售后服务管理师和IT服务项目经理的技术能力，得3分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
（2）拟投入本项目实施经理同时具备硕士或以上学历、信息系统项目管理师、一级建造师执业资格（通信与广电工程）的技术能力，得3分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。

（3）拟投入本项目技术开发经理同时具备环境科学硕士或以上学历、计算机类高级工程师（如高级程序员）的技术能力，得2分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
注：①以上人员不得重复计分。投标人需于投标文件中提供拟投入上述人员的相关证书复印件及2020年以来至少6个月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为上述拟投入人员交纳的社保证明复印件，否则，不予计分。②投标人未提供“项目实施技术方案”中涉及的相关内容的，相应项不得分。
3.综合技术能力分……………………………………………………………………………………12分
（1）投标人具有研究开发机构的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得1分。
（2）投标人获得软件成熟度认证的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，获得CMMI 5级的，得3分；获得4级得2分；获得3级及以下的，得1分。
（3）投标人获得过与黑烟车电子抓拍系统相关的省级环境保护科学技术奖的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得2分。
（4）投标人具有机动车尾气遥测实时显示系统、机动车尾气遥测查询与分析系统、机动车尾气遥测控制软件、机动车尾气遥测分析应用系统高新技术产品证书的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，每提供1项得1分，最多得4分。
（5）投标人具有与空气质量监测相关的科学技术成果证书的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得1分。
（6）投标人获得过国家级重点环境保护实用技术及示范工程的相关证书的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得1分。
4. 履约能力分…………………………………………………………………………………………3分
（1）投标人获得信用评价AAA级信用企业评定且有效的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得1分。
（2）同类项目业绩分（2分）

投标人2017年1月1日具有以下类似项目业绩的【无不良记录, 投标文件中提供中标/成交通知书或签订的项目合同复印件，并同时提供验收报告复印件；要求能清晰反映项目的名称、种类，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】：

①具有机动车遥感监测类似项目的业绩的，每提供1项得0.5分，最多得1分。
②具有机动车尾气相关环保与公安系统对接类似项目的业绩，每提供1项得0.5分，最多得1分。
5.售后服务分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4分
（1）投标人拟投入本项目的售后运维负责人，同时具备环境空气质量运维技术和高级环保管家的专业能力的【投标文件中提供拟投入本项目售后运维负责人的相关证书复印件及2020年以来至少6个月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为售后运维负责人交纳的社保证明复印】，得2分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
(2)投标人服务能力达到国家标准（商品售后服务体系）星级认证且认证证书覆盖范围包含计算机应用软件的开发与技术服务、计算机信息系统集成（包含机动车尾气遥感监测系统、黑烟车电子抓拍系统）的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，按以下规定计分：①服务能力获得国家标准（商品售后服务体系）五星级服务认证的，得2分；②服务能力获得国家标准（商品售后服务体系）五星级以下（不含五星级）认证的，得1分。

 6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

适用于B分标

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。
最低投标人评标报价金额          
（4）投标人价格分 =                                    　　×50分
                           投标人评标报价金额  

   2. 技术分…………………………………………………………………………………………26分
2.1项目要求及技术需求响应分（12分）

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
  （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分12分。 
  （2）对标注“▲”项条款发生负偏离的，每有一项扣2分；对未标注“▲”项条款发生负偏离的，每有一项扣1分，最多扣12分。

2.2项目实施技术方案分（14分）：

2.2.1技术实施方案分（6分）

评委根据投标人对桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求的理解情况，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建、工程质量控制等重点问题及关键难点的了解情况进行独立评审，并按以下原则进行独立打分： 
    （1）优：充分理解桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建工程质量控制等重点问题及关键难点的了解切实可行，总体思路清晰完整，并有明确的措施，能完全满足项目需求的得6分；
（2）良：基本理解桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建工程质量控制等重点问题及关键难点的了解尚可，措施尚可，基本能满足项目需求的，得3分；
（3）中：模糊理解桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建工程质量控制等重点问题及关键难点的了解一般，措施模糊，一般满足项目需求的，得2分；
（4）差：对桂林市移动源管控相关政策和现状以及对本项目的目标及要求理解有偏差，对项目建设及服务内容、建设选点、工程报建、工程质量控制等重点问题及关键难点的了解不完整、可行性较差，难以满足项目需求的，得0分。
2.2.2拟投入人员配备（8分）

评委根据投标人拟投入本项目人员配备情况进行独立评审并按以下原则进行独立打分：

（1）拟投入项目总负责人同时具备信息系统项目管理师、商品售后服务管理师和IT服务项目经理的技术能力，得3分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
（2）拟投入本项目实施经理同时具备硕士或以上学历、信息系统项目管理师、一级建造师执业资格（通信与广电工程）的技术能力，得3分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
（3）拟投入本项目技术开发经理同时具备环境科学硕士或以上学历、计算机类高级工程师（如高级程序员）的技术能力，得2分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
注：①以上人员不得重复计分。投标人需于投标文件中提供拟投入上述人员的相关证书复印件及2020年以来至少6个月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为上述拟投入人员交纳的社保证明复印件，否则，不予计分。②投标人未提供“项目实施技术方案”中涉及的相关内容的，相应项不得分。
3.综合技术能力分……………………………………………………………………………………12分

（1）投标人具有研究开发机构的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得1分。
（2）投标人获得软件成熟度认证的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，获得CMMI 5级的，得3分；获得4级得2分；获得3级及以下的，得1分。
（3）投标人获得过与黑烟车电子抓拍系统相关的省级环境保护科学技术奖的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得2分。
（4）投标人具有黑烟车智能视频遥感监控系统、黑烟车治理监督管理系统、黑烟车智能分析与预警管理高新技术产品证书的(投标文件中提供相关有效证明复印件)，每提供1项得1分，最多得4分。
（5）投标人具有与空气质量监测相关的科学技术成果证书的(投标文件中提供相关有效证明复印件)，得1分。

（6）投标人获得过国家级重点环境保护实用技术及示范工程的相关证书的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，得1分。
4. 履约能力分…………………………………………………………………………………………3分
（1）投标人获得信用评价AAA级信用企业评定且有效的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得1分。
（2）同类项目业绩分（2分）

投标人2017年1月1日具有以下类似项目业绩的【无不良记录, 投标文件中提供中标/成交通知书或签订的项目合同复印件，并同时提供验收报告复印件；要求能清晰反映项目的名称、种类，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】：

①具有黑烟车电子抓拍类似项目的业绩的，每提供1项得0.5分，最多得1分。
②具有机动车尾气相关环保与公安系统对接类似项目的业绩，每提供1项得0.5分，最多得1分。
5.售后服务分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4分
（1）投标人拟投入本项目的售后运维负责人，同时具备环境空气质量运维技术和高级环保管家的专业能力的【投标文件中提供拟投入本项目售后运维负责人的相关证书复印件及2020年以来至少6个月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为售后运维负责人交纳的社保证明复印】，得2分；未完整具备的，每具备1项得0.5分。
（2）投标人服务能力达到国家标准（商品售后服务体系）星级认证且认证证书覆盖范围包含计算机应用软件的开发与技术服务、计算机信息系统集成（包含机动车尾气遥感监测系统、黑烟车电子抓拍系统）的(投标文件中提供相关有效证明材料复印件)，按以下规定计分：①服务能力获得国家标准（商品售后服务体系）五星级服务认证的，得2分；②服务能力获得国家标准（商品售后服务体系）五星级以下（不含五星级）认证的，得1分。
6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………5分
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。 

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

（适用于A分标）

项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购
项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ
甲方：桂林市生态环境局                            （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第1条 合同标的

1.本合同标的为                           项目，整个项目的费用为合同总价包干：以货到甲方指定地点完税价为标准，交货验收前以及运行维护期间所发生的一切费用由乙方承担。包括本次招标采购范围内所有设备价款、耗材和备品备件费、软件开发费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、安装调试费、设备检定费、项目建设报建产生费用（绿化占用、埋设管线、清除绿篱、占用围闭路面、设置电杆、占用公路用地、占道施工公告、供电设施以及网络初装费等）、电费、光纤费、项目结算费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、平台信息（不合格车辆、温馨提示等）推送费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其他费用等费用的总和。除双方另有约定外，甲方无需支付任何额外费用（备品备件费与专用工具费是指：货物从采购人开始使用至《合同条款资料表》中规定的质量保证期内正常、连续的使用设备所必须消耗的备品备件和专用工具所需费用）。（币种：人民币）。

    16. 投标有效期
2.货物名称、型号、规格、制造商、数量、单价、总价
	项号
	货物名称
	生产厂家及品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      合     计
	


第二条 合同金额

1.根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

2.如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。
3.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。
第三条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞。且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物项目采购需求”有规定的，按规定执行,法律有强制性规定高于上述标准的，按照法律规定）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件（处理时间不得超过    小时）。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第四条  包装、运输及保险、保管

1.由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，以保证货物安全运达甲方指定地点。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2.乙方负责项目现场货物的仓储保管，同时所有设备的使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货、验货。
4.货物在交付及安装过程中发生的风险均由乙方负责。
第五条  项目地点、交付使用时间及项目进度要求

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条 付款方式
1.合同签订后，甲方自收到乙方提供的相应金额发票之日起15日内支付合同总价款的25%；
2.项目验收通过后，甲方自收到乙方提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内合同总价款的25%；
3.验收一年后的十个工作日内，甲方对乙方运维工作考核，考核分数≥85分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<85分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%）；甲方自收到乙方提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内办理支付；
4.验收第二年后的十个工作日内，甲方对乙方运维工作考核，考核分数≥85分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<85分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%），甲方自收到乙方提供的相应金额发票与验收检测报告、当年费用金额5%的履约保函（有效期一年）之日起15日内办理支付。
5.乙方凭以下有效文件与采购人结算：
（1）合同；
（2）中标人开具的正式发票；
（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；
（4）中标通知书。
（5）验收检测报告。
6.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
7.在每次乙方申请付款之前，必须先向甲方提供相应金额的发票，否则甲方有权不予付款，直至乙方提供符合合同的发票为止，乙方不得以甲方未付款为由不履行合同义务。
第七条  验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；设备到货安装前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货。同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。
第八条 运维与售后服务
运维服务期为三年（自验收合格之日起计算），具体服务内容如下：
1．运维服务期内，乙方需承担一切设备运行费用和运行保障（含设备正常运行保障、设备升级、设备维修保养、设备配件更换、电费、网费等）。
2．运维服务期内，乙方需承担一切设备运行所需损耗件和消耗品的更换，包含且不限于以下表格内容。
	序号
	名称

	1
	激光反射镜

	2
	反光板组件

	3
	光学玻璃

	4
	接收板

	5
	机动车排放遥感监测设备外壳（纯铝氧化处理）

	6
	6MM气管直通接头

	7
	磁吸底座

	8
	各种管路阀及管路

	9
	标准气体

	10
	线缆（电线、网线、光纤线）


3．运维服务期内配备至少1名技术维护人员驻场服务（兼承载设备专用车辆司机），保证在维护期内要求每日回访，设备故障在1小时内响应，4小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，重大故障在24小时内解决，其他服务通知，立即作出响应的服务。
4．在运维服务期内保证每日、每月、每年的运维台帐记录（日志信息），供采购人备查。
5．配备同档次或同型号备用主机，在自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等状况下导致主机故障24小时之内无法解决时，需提供替代设备，总数据丢失不得超过10%；提供可供甲方全面、完整、详细的系统技术手册、软件安装盘。并提供售后服务及升级支持。
6．运维服务期内乙方为甲方免费更换和维修有缺陷的设备（包括升级和改造）。对于有缺陷的硬件设备，乙方应在收到它们的 5 天以内修复或更换并返还给用户单位。乙方应保证长期向用户单位提供维修配件；如设备（包含软硬件）因自身故障致停时间累积超过3天时，质保期在状态恢复正常后重新计算，并延长2个月的免费售后服务时长。
7．运维人员在设备出现故障时应及时向桂林市生态环境局上报。外出运维、更换设备、升级程序、重启设备等应得到主管部门批准后方可进行。
8．出现自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等，造成的损失低于运维费用的由运维负责。
9．运维服务考核管理。
项目运维期内乙方需每年接受一次考核，考核内容见下表：
遥感监测设备运维考核评分细则
	考核
内容
	考核要求
	考核得分
	备注

	一、设备运行维护情况（35分）

	人员要求（5分）
	配备有经验的运维技术人员（5分）
	按招标文件要求派驻人员的得5分，否则不得分。
	现场检查

	日常运维（30分）
	按要求每周至少一次对站点现场巡检，检查各仪器仪表、辅助设备是否正常工作，进行设备校准和准确度检查等，确保仪器正常运行，填写记录。（10分）
	缺少巡检、定期校准、准确度检查一次扣2分；记录不完整一次扣1分。
	查看记录

	
	维护及易耗品正常更换，填写《仪器使用登记本》。（5分）
	缺少其中1次记录扣1分，扣完为止。
	

	
	保持点位、移动遥测车卫生整洁，配件等摆放整齐。（2分）
	检查点位、移动遥测车环境，不满足的不得分。
	现场检查

	
	按要求使用标准气体，填写《标准气体使用记录》。（3分）
	缺少其中1次记录扣1分，使用过期标准物质一次扣完。
	查看记录、现场检查

	
	根据要求按时完成点位、移动遥测车的日常运维和质控报告、运维期结束前的运维总结报告。（10分）
	不按要求提交日常运费和质控报告的，缺少1次扣0.5分，缺少运维总结报告，扣5分，扣完为止。
	检查报告

	二、点位质控管理（30分）

	质控管理（30分）
	设备计量检定符合执法部门及相关管理要求（5分）
	按时检定并符合要求，同时进行记录的得5分；按时检定但没有记录的扣2分；未按时检定但有记录的扣3分；没有检定的不得分。
	

	
	设备校准符合要求（10分）
	按规范对设备进行校准并符合要求，同时进行记录的得10分；没有按时校准的每次扣1分，扣完为止；没有记录的不得分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	

	
	准确度检查符合要求（10分）
	按规范对设备进行准确度检查并符合要求，同时进行记录的得10分，没有按时进行的每次扣5分，扣完为止，没有记录的不得分，少一次扣1分，扣完为止。
	

	
	设备、仪器故障响应
（5分）
	设备正常运行，出现故障及时维修。超过24小时数据没有恢复正常的，每次扣0.5分，超过48小时数据没有恢复正常的，每次扣1分。扣完为止。
	

	三、数据分析、设备运转率及上传情况（35分）

	数据分析（10分）
	数据分析报告（10分）
	按时提交报告的得10分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	查看记录

	台账管理（5分）
	提交的报告、记录等资料分门别类、装订成册。（5分）
	按照资料整理归档情况打分。
	查看记录

	点位、移动遥测车运行状况统计（10分）
	各点位、移动遥测车设备的运转率（10分）
	除去停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障外，根据设备运转率（小时数据）进行考核。运转率90%（含）以上得10分，85%（含）-90%得8分，70%（含）-85%得4分，70%以下不得分。
	根据记录计算得出

	数据上传情况（10分）
	是否按照自治区的要求及时上传相关数据
	1.未上传遥感监测点位照片（扣1分）；
2.未能提供遥感监测实时视频链接（扣1分）；
3.上传数据有遗漏，部分车辆的遥感监测数据未上传区厅（需达到90%以上，不达到扣1分；不达到80%扣2分）；
4.自动校准数据未上传（扣1分）；
5.黑烟车视频尚未上传（扣1分）。
6.因数据上传情况受到区厅的通报（扣1分）。
分数扣完为止。
	


备注：
（1）因停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障不纳入以上考核内容。
（2）每月第一周工作日内提交上月所有记录文档。
（3）考核满分100分，及格为70分以上（含）。
（4）每次的考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用； 

（5）考核内容及考核要求可能因为相关标准文件变更而改变，乙方需以甲方最后下发的相关标准文件为准，做好遥感监测设备的运营维护工作。

第九条 知识产权
1．乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物及服务或货物及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由中标方承担一切责任。
2．乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。
第十条 违约责任
1. 乙方未能按本项目规定的时间交付货物并提供安装、验收服务的，从逾期之日起每日按合同金额1%向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同。由此造成的甲方经济损失包括但不限于实际损失、可逾期利益、因此发生的诉讼费、律师费、赔偿金等，由乙方承担。

2.乙方所交的设备/货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，或投标文件中提供的技术数据经实际测试发现不真实的，甲方有权拒收货物或退货，由此引起的一切经济损失包括但不限于实际损失，可预期利益、因此发生的诉讼费、律师费、赔偿金等，由乙方负全部责任。
第十一条 争端的解决
1．凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向采购人所在地法院提出诉讼。
2．本合同的诉讼管辖地为采购人所在地的法院。双方确认有关诉讼文书送达地址均为本合同上的地址。
3．在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行（合同被解除或终止的除外）。
4．本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
第十二条 税和关税
1．中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。
2．中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由乙方负担。
3．在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。
第十三条  其它
1．本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。
2．在执行本合同的过程中，经双方签署确认的所有文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函等)即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有相同的法律效力，其生效日期为双方签字盖章之日期。文件与合同及其附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。
3．除采购人事先书面同意外，中标方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
第十四条  签订本合同依据：

1.中标通知书。

2.招标文件；

3.投标报价表、技术规格偏离表、商务响应表；

4.售后服务承诺书；

5.项目实施技术方案（如有）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

政府采购合同（合同主要条款及格式）

（适用于B分标）

项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购
项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ
甲方：桂林市生态环境局                            （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第2条 合同标的

1.本合同标的为                           项目，整个项目的费用为合同总价包干：以货到甲方指定地点完税价为标准，交货验收前以及运行维护期间所发生的一切费用由乙方承担。包括本次招标采购范围内所有设备价款、耗材和备品备件费、软件开发费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、安装调试费、设备检定费、项目建设报建产生费用（绿化占用、埋设管线、清除绿篱、占用围闭路面、设置电杆、占用公路用地、占道施工公告、供电设施以及网络初装费等）、电费、光纤费、项目结算费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、平台信息（不合格车辆、温馨提示等）推送费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其他费用等费用的总和。除双方另有约定外，甲方无需支付任何额外费用（备品备件费与专用工具费是指：货物从采购人开始使用至《合同条款资料表》中规定的质量保证期内正常、连续的使用设备所必须消耗的备品备件和专用工具所需费用）。（币种：人民币）。
2.货物名称、型号、规格、制造商、数量、单价、总价
	项号
	货物名称
	生产厂家及品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      合     计
	


第二条 合同金额

1.根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

2.如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。
3.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。
第三条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞。且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物项目采购需求”有规定的，按规定执行,法律有强制性规定高于上述标准的，按照法律规定）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第四条  包装、运输及保险、保管

1.由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，以保证货物安全运达甲方指定地点。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2.乙方负责项目现场货物的仓储保管，同时所有设备的使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货、验货。
4.货物在交付及安装过程中发生的风险均由乙方负责。
第五条  项目地点、交付使用时间及项目进度要求

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条 付款方式
1.合同签订后，甲方自收到乙方提供的相应金额发票之日起15日内支付合同总价款的25%；
2.项目验收通过后，甲方自收到乙方提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内合同总价款的25%；
3.验收一年后的十个工作日内，甲方对乙方运维工作考核，考核分数≥85分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<85分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%）；甲方自收到乙方提供的相应金额发票与验收检测报告之日起15日内办理支付；
4.验收第二年后的十个工作日内，甲方对乙方运维工作考核，考核分数≥85分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<85分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用（当年费用为合同总价款的25%），甲方自收到乙方提供的相应金额发票与验收检测报告、当年费用金额5%的履约保函（有效期一年）之日起15日内办理支付。
5.乙方凭以下有效文件与采购人结算：
（1）合同；
（2）中标人开具的正式发票；
（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；
（4）中标通知书。
（5）验收检测报告。
6.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
7.在每次乙方申请付款之前，必须先向甲方提供响应金额的发票，否则甲方有权不予付款，直至乙方提供符合合同的发票为止，乙方不得以甲方未付款为由不履行合同义务。
第七条  验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；设备到货安装前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货。同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。
第八条 运维与售后服务
运维服务期为三年（自验收合格之日起计算），具体服务内容如下：
1．运维服务期内，乙方需承担一切设备运行费用和运行保障（含设备正常运行保障、设备升级、设备维修保养、设备配件更换、电费、网费等）。
2．运维服务期内，乙方需承担一切设备运行所需损耗件和消耗品的更换。
3．运维服务期内配备至少1名技术维护人员驻场服务，配套车辆至少1辆，保证在维护期内要求每日回访，设备故障在1小时内响应，4小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，重大故障在24小时内解决，其他服务通知，立即作出响应的服务。
4．在运维服务期内保证每日、每月、每年的运维台帐记录（日志信息），供采购人备查。
5．配备同档次或同型号备用主机，在自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等状况下导致主机故障24小时之内无法解决时，需提供替代设备，总数据丢失不得超过10%；提供可供甲方全面、完整、详细的系统技术手册、软件安装盘。并提供售后服务及升级支持。
6．运维服务期内乙方为甲方免费更换和维修有缺陷的设备（包括升级和改造）。对于有缺陷的硬件设备，乙方应在收到它们的 5 天以内修复或更换并返还给用户单位。乙方应保证长期向用户单位提供维修配件；如设备（包含软硬件）因自身故障致停时间累积超过3天时，质保期在状态恢复正常后重新计算，并延长2个月的免费售后服务时长。
7．运维人员在设备出现故障时应及时向桂林市生态环境局上报。外出运维、更换设备、升级程序、重启设备等应得到主管部门批准后方可进行。
8．出现自然灾害损坏（雷电、洪水、冰雹等）、人为破坏盗抢等，造成的损失低于运维费用的由运维负责。
9．运维服务考核管理。
项目运维期内乙方需每年接受一次考核，考核内容见下表：
黑烟车电子抓拍系统设备运维考核评分细则
	考核
内容
	考核要求
	考核得分
	备注

	一、设备维护情况（35分）

	人员要求（5分）
	配备有经验的运维技术人员（5分）
	按招标文件要求派驻人员的得5分，否则不得分。
	现场检查

	日常运维（30分）
	按要求每周至少一次对站点现场巡检，检查各仪器仪表、辅助设备是否正常工作，进行设备校准和准确度检查等，确保仪器正常运行，填写记录。（10分）
	缺少巡检、定期校准、准确度检查一次扣2分；记录不完整一次扣1分。
	查看记录

	
	维护及易耗品正常更换，填写《仪器使用登记本》。（5分）
	缺少其中1次记录扣1分，扣完为止。
	

	
	保持点位卫生整洁，配件等摆放整齐。（2分）
	检查点位环境，不满足的不得分。
	现场检查

	
	按要求使用标准气体，填写《标准气体使用记录》。（3分）
	缺少其中1次记录扣1分，使用过期标准物质一次扣完。
	查看记录、现场检查

	
	根据要求按时完成点位的日常运维和质控报告、运维期结束前的运维总结报告。（10分）
	不按要求提交日常运维和质控报告的，缺少1次扣0.5分，缺少运维总结报告，扣5分，扣完为止。
	检查报告

	二、点位质控管理（30分）

	质控管理（30分）
	设备计量检定符合执法部门及相关管理要求（5分）
	按时检定并符合要求，同时进行记录的得5分；按时检定但没有记录的扣2分；未按时检定但有记录的扣3分；没有检定的不得分。
	

	
	设备校准符合要求（10分）
	按规范对设备进行校准并符合要求，同时进行记录的得10分；没有按时校准的每次扣1分，扣完为止；没有记录的不得分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	

	
	准确度检查符合要求（10分）
	按规范对设备进行准确度检查并符合要求，同时进行记录的得10分，没有按时进行的每次扣5分，扣完为止，没有记录的不得分，少一次扣1分，扣完为止。
	

	
	设备、仪器故障响应
（5分）
	设备正常运行，出现故障及时维修。超过24小时数据没有恢复正常的，每次扣0.5分，超过48小时数据没有恢复正常的，每次扣1分。扣完为止。
	

	三、数据分析、设备运转率及上传情况（35分）

	数据分析（10分）
	数据分析报告（10分）
	按时提交报告的得10分，少一次扣0.5分，扣完为止。
	查看记录

	台账管理（5分）
	提交的报告、记录等资料分门别类、装订成册。（5分）
	按照资料整理归档情况打分。
	查看记录

	点位运行状况统计（10分）
	各点位设备的运转率（10分）
	除去停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障外，根据设备运转率（小时数据）进行考核。运转率90%（含）以上得10分，85%（含）-90%得8分，70%（含）-85%得4分，70%以下不得分。
	根据记录计算得出

	数据上传情况（10分）
	是否按照自治区的要求及时上传相关数据
	1.上传数据有遗漏，部分车辆的黑烟车数据未上传区厅（需达到90%以上，不达到扣1分；不达到80%扣2分）；
2.黑烟车视频尚未上传（扣1分）。
3.因数据上传情况受到区厅的通报（扣1分）。
分数扣完为止。
	


备注：
（1）因停电、性能测试及其它不可抗拒因素引起的故障不纳入以上考核内容。
（2）每月第一周工作日内提交上月所有记录文档。
（3）考核满分100分，及格为70分以上（含）。
（4）每次的考核分数≥80分，按100%支付当年费用；70分≤考核分数<80分，按95%支付当年费用；考核分数<70分，按90%支付当年费用； 

（5）考核内容及考核要求可能因为相关标准文件变更而改变，乙方需以采购人最后下发的相关标准文件为准，做好黑烟车电子抓拍设备的运营维护工作。
第九条 知识产权
1．乙方应保证采购人在中华人民共和国使用该货物及服务或货物及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
2．乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。
第十条 违约责任
1.中标方未能按本项目规定的时间交付货物并提供安装、验收服务的，从逾期之日起每日按合同金额1%向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同。由此造成的采购人经济损失包括但不限于实际损失、可逾期利益、因此发生的诉讼费、律师费、赔偿金等，由中标方承担。

2..中标方所交的设备/货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，或投标文件中提供的技术数据经实际测试发现不真实的，采购人有权拒收货物或退货，由此引起的一切经济损失包括但不限于实际损失，可预期利益、因此发生的诉讼费、律师费、赔偿金等，由中标方负全部责任。
第十一条 争端的解决
1．凡与本合同有关而引起的一切争议，甲已双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向采购人所在地法院提出诉讼。
2．本合同的诉讼管辖地为采购人所在地的法院。双方确认有关诉讼文书送达地址均为本合同上的地址。
3．在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行（合同被解除或终止的除外）。
4．本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
第十二条 税和关税
1．中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由中标方负担。
2．中国政府根据现行的税法规定对中标方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由中标方负担。
3．在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由中标方负担。
第十三条  其它
1．本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。
2．在执行本合同的过程中，经双方签署确认的所有文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函等)即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有相同的法律效力，其生效日期为双方签字盖章之日期。文件与合同及其附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。
3．除采购人事先书面同意外，中标方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
第十四条  签订本合同依据：

1.中标通知书。

2.招标文件；

3.投标报价表、技术规格偏离表、商务响应表；

4.售后服务承诺书；

5.项目实施技术方案（如有）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
4.投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

6.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（必须提供）
2.技术规格偏离表（必须提供）

3.商务响应表（必须提供）；

4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

5.投标人的项目实施技术方案（如有，请提供）；
包含但不限于技术实施方案、拟投入人员配备等。
6.增值售后服务方案（如有，请提供）
7.项目实施人员一览表（如有，请提供）
8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）
9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）
10.投标人2017年1月1日以来同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录,以中标/成交通知书或签订的项目合同复印件，以及验收报告复印件为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额）（如有，请提供）
11.投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）
12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）
13.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）
14.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：                                   

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 

4.投标人的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              

 日          期：                                                   
注：投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

6. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              

 日          期：                                                   
注：投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一册，副本陆册，并做出如下报价：

分标：       
	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                         元整（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	交付使用期：

	免费保修期：

	其中：

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（￥            ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：     元（￥             ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：投标报价包括本次招标采购范围内所有设备价款、耗材和备品备件费、软件开发费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、安装调试费、设备检定费、项目建设报建产生费用（绿化占用、埋设管线、清除绿篱、占用围闭路面、设置电杆、占用公路用地、占道施工公告、供电设施以及网络初装费等）、电费、光纤费、项目结算费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、平台信息（不合格车辆、温馨提示等）推送费、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其他费用等费用的总和；投标人综合考虑在报价中。


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                       

投标日期：                               
注：

1. 投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
3.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。
2.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）
分标：       

	序号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
注：1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：响应报价表）、对照“货物项目采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料；经询价小组审核确定“正偏离”情况。
2. 技术响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。
3. 商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）
分标：       
	项目
	招标文件要求
	投标人的响应承诺

	交付使用期及地点
	
	

	付款方式
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  
注：商务响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）
分标：       

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                   
注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

5.投标人的项目实施技术方案（如有，请提供）

附件：

项目实施技术方案（格式）
分标：       

包含但不限于：

（一）技术实施方案
……

（二）拟投入人员配备
……

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                   
6. 投标人的增值售后服务方案（如有，请提供）
附件

增值售后服务方案（格式）

分标：       

投标人（公章）：                                    

法定代表人或授权委托代理人签字：                 　 

日      期：                                   
7.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

分标：       

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：                                  

法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                    
日          期：                                           
8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

10. 投标人2017年1月1日以来同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录,以中标/成交通知书或签订的项目合同复印件，以及验收报告复印件为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额）（如有，请提供）

11. 投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

13.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：
广西工业产品声明函（格式）    

      本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格
	
	占投标总价比例
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
14.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（盖章）：
   日  期：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
16. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
云之龙招标集团有限公司关于桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购（项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ）
招标文件更正公告（一）
一、项目基本情况：

原公告的采购项目编号：GLZC2020-G1-990121-YZLZ

政府采购计划编号：GLZC2020-G1-00349-001、GLZC2020-G1-00349-002

原公告的采购项目名称：桂林市机动车遥感监测项目(二期)设备采购
首次公告日期：2020年8月20日
二、更正信息
更正事项：招标文件    
更正内容：

现对招标文件第三章“项目采购需求”中相关内容作如下更正:

（一）本项目A、B分标“项目采购需求”中涉及“由国家认可的有资质的计量部门出具的盖有CMA和CNAS章的检测报告复印件”的相关内容相应更正为：“由国家认可的有资质的机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告复印件”。

（二）本项目A、B分标“项目采购需求”中涉及“有资质的计量部门”的相关内容相应更正为：“有资质的机构”。

（三）取消本项目A、B分标“项目采购需求”中要求的以下相关内容：
1.所投产品生产厂家具有超速抓拍同步控制软件和智能闪光灯抓拍软件的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应软件的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。

2.投标人具有黑烟车智能监控识别系统、黑烟车专项治理系统、黑烟车智能视频遥感监控系统的独立知识产权【投标人于投标文件中提供所投产品符合本项要求的相关有效证明材料（可以是相应系统的计算机软件著作权登记证书复印件），并加盖投标人公章】。
（四）A分标:第67项 “系统集成及验收检测”“项目要求及技术需求”中增加以下第三条内容：

“三、本项‘系统集成及验收检测’要求是指包含本分标采购范围内的所有内容”。

（五）B分标:第12项 “系统集成及验收检测”“项目要求及技术需求”中增加以下第三条内容：

“三、本项‘系统集成及验收检测’要求是指包含本分标采购范围内的所有内容”。

更正日期：2020年9月7日

三、其他补充事宜：

招标文件中涉及以上更正内容的，作相应更正，其他内容不变。
    更正事项理由：采购人来函。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：桂林市生态环境局
地    址：广西桂林市临桂区人民路与万福路交叉口鼎晟大厦附楼
联系方式：0773-3830076
2.采购代理机构信息
名    称：云之龙招标集团有限公司
地    址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层
联系方式：0773-2887388、2887399
3. 项目联系方式
项目联系人：蒋艳梅、徐雪艳、万紫琳
电　　 话：0773-2887388  2887399　　传真：0773-2889218　                                                            

                                                               云之龙招标集团有限公司

    2020年9月7日
107

