
云之龙招标集团有限公司
竞争性谈判文件

项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测

               实验室建设项目
项目编号：GLZC2020-J1-280035-YZLZ
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
        2020年9月23日
目     录
第一章：竞争性谈判公告 …………………………………………2
第二章：供应商须知…………………………………………………8
第三章：货物采购需求 ……………………………………………25
第四章：评审办法……………………………………………………49
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）………………50
第六章：响应文件（格式）………………………………………54
第1章 竞争性谈判公告

项目概况

实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目的潜在供应商应在gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）或www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取竞争性谈判文件，并于2020年9月30日上午10时00分起至10时30分止（北京时间，下同）提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目
2.项目编号：GLZC2020-J1-280035-YZLZ                     代理编号：YLGLJ20201001-LS
3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额（人民币）：壹佰玖拾壹万玖仟元整（¥1919000.00）
5.采购需求：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	（一）6层台柜部分
	具体内容详见本公告附件：采购需求

	1
	不锈钢台
	5.30
	m
	

	2
	边台
	44
	m
	

	3
	台式插座盒
	27
	套
	

	4
	水槽水咀
	2
	套
	

	5
	水槽水咀
	6
	套
	

	6
	滴水架
	4
	套
	

	7
	洗眼器
	2
	套
	

	8
	紧急淋浴洗眼器
	1
	套
	

	9
	实验凳
	15
	台
	

	10
	货架
	2
	台
	

	11
	样品柜
	2
	台
	

	12
	器皿柜
	3
	台
	

	13
	试剂柜
	1
	台
	

	14
	物品柜
	2
	台
	

	15
	挂衣钩
	1
	台
	

	16
	生物安全柜
	1
	台
	

	17
	超净台
	1
	台
	

	（二）7层台柜部分
	

	18
	仪器台拆装
	1 
	项
	

	19
	气相台柜搬运
	1 
	项
	

	20
	边台
	29 
	m
	

	21
	台式插座盒
	13 
	套
	

	22
	水槽水咀
	2 
	套
	

	23
	水槽水咀
	1 
	套
	

	24
	水槽感应水咀
	4 
	套
	

	25
	滴水架
	1 
	套
	

	26
	洗眼器
	6 
	套
	

	27
	紧急淋浴洗眼器
	1 
	套
	

	28
	资料柜
	1 
	台
	

	29
	挂衣钩
	1 
	台
	

	30
	实验凳
	10 
	台
	

	（三）8层台柜部分
	

	31
	天平台
	2 
	台
	

	32
	边台
	42.8 
	m
	

	33
	试剂架
	3.00 
	m
	

	34
	台式插座盒
	22 
	套
	

	35
	水槽水咀
	2 
	套
	

	36
	水槽水咀
	5 
	套
	

	37
	滴水架
	3 
	套
	

	38
	洗眼器
	3 
	套
	

	39
	紧急淋浴洗眼器
	1 
	套
	

	40
	更衣柜
	3 
	台
	

	41
	器皿柜
	2 
	台
	

	42
	试剂柜
	4 
	台
	

	43
	抽风试剂柜
	4 
	台
	

	44
	试剂柜排风
	2 
	套
	

	45
	毒品柜
	3 
	台
	

	46
	货架
	4 
	台
	

	47
	挂衣钩
	3 
	台
	

	48
	实验凳
	15 
	台
	

	49
	通风柜
	5 
	台
	

	（四）废气处理设备部分
	

	50
	玻璃钢离心风机
	2 
	台
	

	51
	PP喷淋塔
	2 
	台
	


	52
	消声器
	2 
	台
	

	53
	风机基础
	2 
	个
	

	54
	喷淋塔基础
	2 
	个
	

	55
	弹簧减震器
	8 
	个
	

	56
	风机防雨帽
	2 
	个
	

	57
	帆布软接
	4 
	个
	

	58
	风机变径
	2 
	个
	

	59
	风机进出口
	2 
	个
	

	60
	电动风量调节阀
	4 
	个
	

	61
	塑料管
	4 
	m
	

	62
	塑料管
	2 
	m
	

	63
	塑料管
	6 
	m
	

	64
	PP板制作风管
	60 
	m2
	

	65
	管道支架
	8 
	套
	

	66
	管道支架（室外）
	8 
	套
	

	67
	塑料管
	60 
	m
	

	68
	塑料管
	60 
	m
	

	69
	电力电缆
	50 
	m
	

	70
	控制箱及控制元器件
	2 
	套
	

	（五）实验室基础配套设备部分
	

	71
	砖墙拆除
	1
	项
	

	72
	玻镁彩钢板隔断
	1100 
	m2
	

	73
	玻镁彩钢板吊顶
	336.60 
	m2
	

	74
	玻镁彩钢板检修口
	6 
	个
	

	75
	铝扣板吊顶
	242 
	m2
	

	76
	自流平
	483 
	m2
	

	77
	PVC地板
	531.30 
	m2
	

	78
	PVC踢脚线
	120 
	m2
	

	79
	铝合金压条
	8 
	m
	

	80
	彩钢板气密单扇平开门
	3 
	樘
	

	81
	彩钢板气密单扇平开门
	36 
	樘
	

	82
	彩钢板气密子母平开门
	1 
	樘
	

	83
	净化密闭透视窗
	3 
	个
	

	84
	净化密闭透视窗
	6 
	个
	

	85
	净化密闭透视窗
	2 
	个
	

	86
	净化密闭透视窗
	18 
	个
	

	87
	净化密闭透视窗
	38 
	个
	

	88
	传递窗
	10 
	个
	

	89
	陶瓷洗手池
	3 
	个
	

	90
	消毒衣柜
	6 
	个
	

	91
	感应电动门系统
	2 
	个
	

	92
	互联锁系统
	4 
	套
	

	93
	手消毒器
	3 
	个
	

	94
	LED净化灯
	17 
	套
	

	95
	LED净化灯
	34 
	套
	

	96
	集成吊顶LED平板灯
	41 
	套
	

	97
	照明应急电源
	29 
	套
	

	98
	紫外线杀菌灯
	9 
	套
	

	99
	紫外线杀菌灯
	25 
	套
	

	100
	时控开关
	8 
	套
	

	101
	安全疏散指示灯
	6 
	套
	

	102
	安全出口指示灯
	5 
	套
	

	103
	总配电箱
	3 
	台
	

	104
	房间配电箱
	11 
	台
	

	105
	单联单控开关
	23 
	个
	

	106
	双联单控开关
	16 
	个
	

	107
	单联双控开关
	8 
	个
	

	108
	5孔插座
	70 
	个
	

	109
	3孔插座
	8 
	个
	

	110
	三相插座
	3 
	个
	

	111
	PVC底盒
	200 
	套
	

	112
	BYJ电线
	20 
	100m
	

	113
	BYJ电线
	35 
	100m
	

	114
	BYJ电线
	10 
	100m
	

	115
	PVC线管
	2000 
	m
	

	116
	弱电箱
	3 
	个
	

	117
	网络交换机
	3 
	个
	

	118
	单口网络插座
	16 
	个
	

	119
	无线摄像头
	1 
	个
	

	120
	六类网线
	300 
	m
	

	121
	门禁系统
	4 
	套
	

	122
	PPR给水管
	50 
	m
	

	123
	PPR给水管
	40 
	m
	

	124
	PPR给水管
	180 
	m
	

	125
	给水管件
	1 
	项
	

	126
	PVC排水管
	50 
	m
	

	127
	PVC排水管
	60 
	m
	

	128
	PVC排水管
	150 
	m
	

	129
	排水管件
	1 
	项
	

	130
	PPR截止阀
	3 
	个
	

	131
	清扫口
	4 
	个
	

	132
	清扫口
	4 
	个
	

	133
	水表
	3 
	个
	

	134
	防爆编织管
	30 
	根
	

	135
	角阀
	30 
	个
	

	136
	不锈钢地漏
	3 
	个
	

	（六）实验室空调设备部分
	

	137
	壁挂空调机
	3 
	套
	

	138
	壁挂空调机
	4 
	套
	

	139
	天井空调机
	4 
	套
	

	140
	天井空调机
	1 
	套
	

	141
	天井空调机
	1 
	套
	

	142
	管道式排气扇
	8 
	套
	

	143
	PVC风管
	50 
	m
	

	144
	PVC风管弯头
	15 
	个
	

	145
	高效送风口
	1 
	套
	

	146
	高效送风口
	8 
	套
	

	147
	高效送风口
	9 
	套
	

	148
	对开多叶调节阀
	5 
	套
	

	149
	对开多叶调节阀
	12 
	套
	

	150
	对开多叶调节阀
	19 
	套
	

	151
	对开多叶调节阀
	8 
	套
	

	152
	止回阀
	2 
	套
	

	153
	止回阀
	3 
	套
	

	154
	铝合金回风口
	10 
	套
	

	155
	铝合金回风口
	7 
	套
	

	156
	防雨百叶窗
	1 
	个
	

	157
	防雨百叶窗
	7 
	个
	

	158
	防雨百叶窗
	1 
	个
	

	159
	风管软接头
	50 
	㎡
	

	160
	镀锌钢板
	280 
	㎡
	

	161
	风管制作
	280 
	㎡
	

	162
	风管法兰
	280 
	㎡
	

	163
	风管配件
	280 
	㎡
	

	164
	像素保温棉
	280 
	㎡
	

	165
	保温棉胶水
	30 
	kg
	

	166
	全新风净化机组
	3 
	台
	

	167
	全新风净化机组
	2 
	台
	

	168
	全新风净化机组
	1 
	台
	

	169
	循环风净化机组
	1 
	台
	

	170
	净化排风机组
	2 
	台
	

	171
	净化排风机组
	4 
	台
	

	（七）污水处理设备部分
	

	172
	实验室污水处理专用设备
	1
	套
	


6.合同履行期限（交付使用期）：自签订合同之日起25个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。
3. 本项目不接受联合体参与谈判。
三、获取竞争性谈判文件

潜在供应商登陆gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）和www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载竞争性谈判文件电子版，并根据竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间和地点直接提交响应文件参与谈判。

注：

1.已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性谈判文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交
1.首次响应文件提交起止时间：2020年9月30日上午10时00分起至10时30分止
2.首次响应文件提交截止时间：2020年9月30日上午10时30分
3.首次响应文件提交地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

1.时间：首次响应文件提交截止时间后
2.地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、www.gxyunlong.cn(云之龙招标集团有限公司网）
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：龙胜各族自治县疾病预防控制中心
地    址：广西桂林市龙胜各族自治县兴龙西路6号
联系方式：0773-7512323
2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地　　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层

联系方式：0773-2887388、2887399 

3.项目联系方式

项目联系人：李贞、徐雪艳
电　　话：0773-2887388、2887399

4.监督部门

名    称：龙胜各族自治县政府采购管理办公室
电    话： 0773-7511322
云之龙招标集团有限公司

                                2020年9月23日
第2章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目
项目编号：GLZC2020-J1-280035-YZLZ

	2
	3
	供应商资格
	3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2.供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。
3.3 本项目不接受联合体参与谈判。


	3
	4
	谈判费用
	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 

	4
	13
	谈判报价及采购预算金额
	13.1 谈判报价必须按谈判文件中相关附件格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰玖拾壹万玖仟元整（¥1919000.00）。供应商报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.2供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15.1
	响应文件份数
	正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。

	7
	15.2
	响应文件装订要求
	供应商必须按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

	8
	15.6
	响应文件包装、密封、标记
	15.6.1响应文件包装、密封：响应文件全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字（供应商的法定代表人或委托代理人签字均可）或盖供应商公章以示密封。
15.6.2响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目
项目编号：GLZC2020-J1-280035-YZLZ
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

	9
	15.7
	供应商公章
	本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本竞争性谈判文件中有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

	10
	17.1
	响应文件递交
	供应商必须于2020年9月30日上午10时00分起至10时30分止，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

	11
	18.1
	谈判小组组成
	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

	12
	18.2
	谈判时间、地点、人员
	18.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

18.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

	13
	19.2
	评审办法
	具体详见第四章评审办法。

	14
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

	15
	27
	成交公告

及成交通知书
	27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	16
	28.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	17
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	29.3
	合同存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

	19
	30.1
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

	20
	32
	解释权
	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

	21
	33
	监督管理机构
	龙胜各族自治县政府采购管理办公室      
联系电话：0773-7511322。


一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

     项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目   
     项目编号： GLZC2020-J1-280035-YZLZ
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：“货物采购需求”中的所有条款及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。
3. 供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》。
3.3本项目不接受联合体参与谈判。
4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求：本项目不接受联合体参与谈判。
6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）。

（6）供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：

（1）谈判报价表（必须提供）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）供应商的售后服务承诺书（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；
（5）“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件：

①供应商所竞本项目第16项号产品“生物安全柜”及第17项号产品“超净台”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。
②供应商所竞第22-23、137-141项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（必须提供）。

    ③“采购需求”中要求必须提供的相关检测（验）报告复印件（必须提供）。
     11.1.3其它有效证明材料：

（1）售后服务增值方案（包含故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）（如有，请提供）；

（2）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（3）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（4）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；
（5）供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（6）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（7）供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（9）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖供应商公章（扫描公章无效），否则响应文件作无效处理。
11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价必须按谈判文件中相关附件格式填写。采购预算金额（人民币）：壹佰玖拾壹万玖仟元整（¥1919000.00）。供应商报价超过相应采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封
15.1 响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。
15.2 响应文件装订要求：供应商必须按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。
15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。
15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：响应文件全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字（供应商的法定代表人或委托代理人签字均可）或盖供应商公章以示密封。
15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目
项目编号：GLZC2020-J1-280035-YZLZ
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

15.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本竞争性谈判文件中有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。
16. 响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17. 响应文件的递交

17.1供应商必须于2020年9月30日上午10时00分起至10时30分止，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
17.2 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。  

19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序及谈判要求

20.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

20.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。
根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。
谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8最后报价

20.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.10评审报告
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
20.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了行政许可的经营范围的；

（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）响应文件有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（6）供应商未就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的，或谈判过程中谈判文件未作实质性变动，最后报价超出首次报价的；
（7）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（8）未满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

23. 供应商有下列23.1、23.2情形之一的，视为串通谈判或属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效：
23.1供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的； 

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

（6）谈判文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

23.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件的：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。  

25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 信用查询 

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。    

27. 成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。
29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
　　（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
    （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

29.3合同存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

30.1采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

30.2采购代理服务费标准：

	费率           服务类型


成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司   
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行   

银行账号：8113001014300158041                               

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室      联系电话：0773-7511322。 
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  货物采购需求

I、说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，供应商最后报价给予6%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞争货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应响应文件无效处理。 
5.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。    

II、货物采购需求一览表

	一、采购内容及技术要求

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	（一）6层台柜部分

	1
	不锈钢台
	1.采用304不锈钢结构。
2.尺寸：宽约600mm、高约850mm。

3.符合国标标准。
	5.30
	m
	1500.00

	2
	边台
	一、钢木结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至≥25.4mm，环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。
二、尺寸：宽约750mm、高约850mm。

三、台面参数要求：

1.化学性能测试须依据“GB/T 17657-2013”标准，须通过至少：①37%盐酸；②65%硝酸；③85%磷酸；④98%硫酸；⑤40%氢氧化钠等40项及以上实验常用化学试剂的测试，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级【响应文件中必须提供所竞台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
2.物理性能须满足以下需求：①耐刮划性(金刚石划痕法)≥4N试件表面无整圈连续划痕；②耐光色牢度≥5级表面无变化；③抗拉强度≥120MPa；④弯曲强度≥150MPa；⑤弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；⑥表面耐磨性能≥1100 r。  
3.台面甲醛释放量≤0.016mg/m3（检验依据GB 18580-2017）。 
4.台面板无锡、钴、钡、镍、硒、铬、锌、铜、砷、锑等重金属含量。 
5.台面板无氟、氯、溴、碘等卤含量。 
6.化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，无苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、氯甲烷含量。

四、钢木实验台技术性能要求如下：

1.台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕。

2.台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。

3.台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级。

4.柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等。

5.柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级。

6.柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。

7.柜体抗冲击：冲击高度≥200mm达3级。

8.有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L。
	44
	m
	1550.00

	3
	台式插座盒
	1.底盒：铝合金一体成型梯形底盒，模具一体成型，不占用台面操作空间。
2.插座：采用万用带防水盖插座，符合新国家标准，10A，220V，含台面电源布线。

3.尺寸：约180×100×80mm。

4.符合国标标准。
	27
	套
	65.00

	4
	水槽水咀
	1.采用pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，铜制三口水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖；

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3.尺寸：约800×450×310mm。

4.水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）】的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中必须提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	2
	套
	1000.00

	5
	水槽水咀
	1.采用pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，铜制三口水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖；

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3. 尺寸：约500×450×310mm。

4.水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中必须提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	6
	套
	700.00

	6
	滴水架
	1.PP材质，PP滴棒。
2. 尺寸：约550*120*700mm。

3. 符合国标标准。

4.技术性能检验要求如下
（1）本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上；

（2）抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上；

（3）抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上；

（4）承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上。
	4
	套
	500.00

	7
	洗眼器
	1.铜质主体，出水缓压处理，桌面手持型。
2. 符合国标标准。
	2
	套
	500.00

	8
	紧急淋浴洗眼器
	1.尺寸
（1）全高：2300mm±20mm；
（2）淋身器高：2100mm±20mm；
（3）洗眼器高：1030mm±20mm。
2.管径：入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作，管径11/4”（英寸）。
3.冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆（单向拉动）、不锈钢冲淋头；外盘≥1.0mm厚SUS304不锈钢板制作，表面经抛光处理；圆盘直径内盘≥1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔（含以上）以利喷水成伞形状况，夹层并附海片，可过滤水中杂物，避免使用者二次伤害。
4.洗眼器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。

5.洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。
	1
	套
	3500.00

	9
	实验凳
	1.玻璃钢凳面，气缸升降，凳面≥φ350mm
2. 符合国标标准。
	15
	台
	200.00

	10
	货架
	1.全钢结构，尺寸：约900×450×1800mm。
2.符合国标标准。
	2
	台
	1300.00

	11
	样品柜
	1.铝木结构，尺寸：约900×450×1800mm。
2.符合国标标准。
	2
	台
	1800.00

	12
	器皿柜
	1.铝木结构，尺寸：约900×450×1800mm。
2 .符合国标标准。
	3
	台
	1900.00

	13
	试剂柜
	1.铝木结构，尺寸：约900×450×1800mm。
2. 符合国标标准。
	1
	台
	1800.00

	14
	物品柜
	1.铝木结构，尺寸：约900×450×1800mm。
2.符合国标标准。
	2
	台
	1800.00

	15
	挂衣钩
	1.采用304不锈钢材质，8钩。
2.符合国标标准。
	1
	台
	100.00

	16
	生物安全柜
	1.分类：B2型，100%外排。 
2.外部尺寸（L×D×H）：≥1500mm×760mm×2250mm。
3.内部尺寸（L×D×H）：≥1350mm ×600mm×660mm。
4.台面距离地面高度：约770mm（尺寸可根据采购人要求订制修改）。
5.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s。
6.系统排风总量：≥1270 m3/h。
7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）。
8.噪音等级：≤65dB（A）。
9.照明：≥1000lx。
	1
	台
	40000.00

	17
	超净台
	1.洁净台分类：垂直层流、单面操作。
2.外部尺寸（L×D×H）：≥1040mm×615mm×1770mm；内部尺寸（L×D×H）≥940mm ×540mm×545mm；额定功率：350W；气流流速：0.3～0.5m/s；紫外灯功率：18W；LED日光灯功率：12W；前窗玻璃开口最大高度：≥310mm；工作台到地面高度：约750mm；噪音≤65dB(A)；风机型号：泛仕达FS133Q或同等及以上档次风机，转速:1250 RPM，流量：≥800 m³/h，功率300W。
3.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。 
4.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径≥0.3μm颗粒过滤效率为≥99.999%。
	1
	台
	15000.00

	（二）7层台柜部分

	18
	仪器台拆装
	拆除采购人原有仪器台，搬到指定位置，靠墙重新安装，负责拆除并安装仪器台，约21 m。
	1 
	项
	2100.00

	19
	气相台柜搬运
	负责气相台柜搬运，从一楼搬至三楼，每层楼高约为3.2米。
	1 
	项
	800.00

	20
	边台
	一、钢木结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至≥25.4mm，环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。
二、尺寸：宽约750mm，高约850mm。

三、台面参数要求：

1.化学性能测试须依据“GB/T 17657-2013”标准，须通过至少：①37%盐酸；②65%硝酸；③85%磷酸；④98%硫酸；⑤40%氢氧化钠等40项及以上实验常用化学试剂的测试，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级【响应文件中必须提供所竞台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
2.物理性能须满足以下需求：①耐刮划性(金刚石划痕法)≥4N试件表面无整圈连续划痕；②耐光色牢度≥5级表面无变化；③抗拉强度≥120MPa；④弯曲强度≥150MPa；⑤弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；⑥表面耐磨性能≥1100 r。  
3.台面甲醛释放量≤0.016mg/m3（检验依据GB 18580-2017）。 
4.台面板无锡、钴、钡、镍、硒、铬、锌、铜、砷、锑等重金属含量。 
5.台面板无氟、氯、溴、碘等卤含量。 
6.化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，无苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、氯甲烷含量。

四、钢木实验台技术性能要求如下：

1.台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕。

2.台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。

3.台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级。

4.柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等。

5.柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级。

6.柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。

7.柜体抗冲击：冲击高度≥200mm达3级。

8.有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L。
	29 
	m
	1550.00

	21
	台式插座盒
	1.底盒：铝合金一体成型梯形底盒，模具一体成型，不占用台面操作空间。
2.插座：采用万用带防水盖插座，符合新国家标准，10A，220V，含台面电源布线。

3. 尺寸：约180×100×80mm。

4.符合国标标准。
	13 
	套
	65.00

	22
	水槽水咀
	1.pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，铜制三口水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖；

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3.尺寸：约800×450×310mm。

4.水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）】的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中必须提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	2 
	套
	1000.00

	23
	水槽水咀
	1.pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，铜制三口水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖；

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3.尺寸：约500×450×310mm。

4.水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中必须提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	1 
	套
	700.00

	24
	水槽感应水咀
	1.pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，感应水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖；

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3.尺寸：约500×450×310mm。

4.符合国标标准。
	4 
	套
	700.00

	25
	滴水架
	1.铝玻结构，≥8mm钢化玻璃层板。
2.尺寸：约550*120*700mm。

3.符合国标标准。

4.技术性能检验要求如下
（1）本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上。

（2）抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上。

（3）抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上。

（4）承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上。
	1 
	套
	500.00

	26
	洗眼器
	1.铜质主体，出水缓压处理。
2.桌面手持型。

3.符合国标标准。
	6 
	套
	500.00

	27
	紧急淋浴洗眼器
	1.尺寸：
（1）全高：2300mm±20mm；
（2）淋身器高：2100mm±20mm；
（3）洗眼器高：1030mm±20mm。
2.管径：入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作，管径11/4”（英寸）。
3.冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆（单向拉动）、不锈钢冲淋头；外盘≥1.0mm厚SUS304不锈钢板制作，表面经抛光处理；圆盘直径内盘≥1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔（含以上）以利喷水成伞形状况，夹层并附海片，可过滤水中杂物，避免使用者二次伤害。
4.洗眼器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。

5.洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。
	1 
	套
	3500.00

	28
	资料柜
	1.铝木结构。
2.尺寸：约900×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	1 
	台
	1800.00

	29
	挂衣钩
	1.304不锈钢材质，8钩。
2.符合国标标准。
	1 
	台
	100.00

	30
	实验凳
	1.玻璃钢凳面，气缸升降。
2.凳面≥φ350mm。

3.符合国标标准。
	10 
	台
	200.00

	（三）8层台柜部分

	31
	天平台
	1.钢木结构，≥40mm大理石台面。
2.尺寸：约900×600×850mm。

3.符合国标标准。
	2 
	台
	2800.00

	32
	边台
	一、钢木结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至≥25.4mm，环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。
二、尺寸：宽约750mm，高约850mm。

三、台面参数要求：

1.化学性能测试须依据“GB/T 17657-2013”标准，须通过至少：①37%盐酸；②65%硝酸；③85%磷酸；④98%硫酸；⑤40%氢氧化钠等40项及以上实验常用化学试剂的测试，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级【响应文件中必须提供所竞台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
2.物理性能须满足以下需求：①耐刮划性(金刚石划痕法)≥4N试件表面无整圈连续划痕；②耐光色牢度≥5级表面无变化；③抗拉强度≥120MPa；④弯曲强度≥150MPa；⑤弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；⑥表面耐磨性能≥1100 r。  
3.台面甲醛释放量≤0.016mg/m3（检验依据GB 18580-2017）。 
4.台面板无锡、钴、钡、镍、硒、铬、锌、铜、砷、锑等重金属含量。 
5.台面板无氟、氯、溴、碘等卤含量。 
6.化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，无苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、氯甲烷含量。

四、钢木实验台技术性能要求如下：

1.台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕。

2.台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。

3.台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级。

4.柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等。

5.柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级。

6.柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。

7.柜体抗冲击：冲击高度≥200mm达3级。

8.有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L。
	42.8 
	m
	1550.00

	33
	试剂架
	1.底盒：铝合金一体成型梯形底盒，模具一体成型，不占用台面操作空间。
2.插座：采用万用带防水盖插座，符合新国家标准，10A，220V，含台面电源布线。

3. 尺寸：宽约300mm、高约700mm。

4.符合国标标准。

5.试剂架性能检验要求如下：

（1）金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；冲压件无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀，检测结果：符合要求【响应文件中必须提供所竞试剂架由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
（2）安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头，检测结果：符合要求【响应文件中必须提供所竞试剂架由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。

（3）理化性能要求：硬度≥H；冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验，不低于7级，检测结果：合格【响应文件中必须提供所竞试剂架由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	3.00 
	m
	850.00

	34
	台式插座盒
	1.底盒：铝合金一体成型梯形底盒，模具一体成型，不占用台面操作空间。
2.插座：采用万用带防水盖插座，符合新国家标准，10A，220V，含台面电源布线。

3. 尺寸：约180×100×80mm。

4.符合国标标准。
	22 
	套
	65.00

	35
	水槽水咀
	1.pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，铜制三口水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖；

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3. 尺寸：约800×450×310mm。

4.技术性能检验要求：

水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中必须提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	2 
	套
	1000.00

	36
	水槽水咀
	1.pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，铜制三口水龙头。
2.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：

（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。

（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。

（3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。

3.尺寸：约500×450×310mm。

4.技术性能检验要求如下：

  水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中必须提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	5 
	套
	700.00

	37
	滴水架
	1.铝玻结构，≥8mm钢化玻璃层板。
2.尺寸：约550*120*700mm。

3.符合国标标准。

4.技术性能检验要求如下
（1）本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上；

（2）抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上；

（3）抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上；

（4）承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上。
	3 
	套
	500.00

	38
	洗眼器
	1.铜质主体，出水缓压处理，桌面手持型。
2.符合国标标准。
	3 
	套
	500.00

	39
	紧急淋浴洗眼器
	1.尺寸
（1）全高：2300mm±20mm；
（2）淋身器高：2100mm±20mm；
（3）洗眼器高：1030mm±20mm。
2.管径：入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作，管径11/4”（英寸）。
3.冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆（单向拉动）、不锈钢冲淋头。外盘≥1.0mm厚SUS304不锈钢板制作，表面经抛光处理。圆盘直径内盘≥1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔（含以上）以利喷水成伞形状况，夹层并附海片，可过滤水中杂物，避免使用者二次伤害。
4.洗眼器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。

5.洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。
	1 
	套
	3580.00

	40
	更衣柜
	1.铝木结构。
2. 尺寸：约900×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	3 
	台
	1800.00

	41
	器皿柜
	1.铝木结构。
2. 尺寸：约900×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	2 
	台
	1900.00

	42
	试剂柜
	1.铝木结构。
2.尺寸：约900×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	4 
	台
	1800.00

	43
	抽风试剂柜
	1.铝木结构。
2. 尺寸：约900×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	4 
	台
	2000.00

	44
	试剂柜排风
	1.含风机、风管、控制系统。
2.离心风机，PVC风管。

3.符合国标标准。
	2 
	套
	3000.00

	45
	毒品柜
	1.含报警装置。
2. 尺寸：约500×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	3 
	台
	5000.00

	46
	货架
	1.全钢结构。
2. 尺寸：约900×450×1800mm。

3.符合国标标准。
	4 
	台
	1300.00

	47
	挂衣钩
	1.采用304不锈钢材质，8钩。
2.符合国标标准。
	3 
	台
	100.00

	48
	实验凳
	1.玻璃钢凳面，气缸升降。
2.凳面≥φ350mm。

3.符合国标标准。
	15 
	台
	200.00

	49
	通风柜
	1.全钢结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面。
2.尺寸：约1500×850×2350mm。

3.符合国标标准。

4.通风柜性能要求如下：

4.1平均面风速≥0.5m/s。

4.2压损需<70Pa。

4.3示踪气体泄漏的平均浓度低于0.5ppm以及最大泄漏浓度低于0.5ppm。

4.4大体积视觉流动显示测试评级：符合。
	5 
	台
	12500.00

	（四）废气处理设备部分

	50
	玻璃钢离心风机
	1.要求为4.5A-1.1KW。
2.材质:玻璃钢。
3.符合国标标准。
	2 
	台
	6000.00

	51
	PP喷淋塔
	1.规格: 约φ1300 mm、 H约4000mm。                        
2.材质:PP材质。

3.含吊机搬运。

4.符合国标标准。
	2 
	台
	26500.00

	52
	消声器
	1.规格: 约φ600*800mm。
2.材质:PP材质。

3、吸声棉采用超细玻璃纤维棉，并用不锈钢丝网加固，吸声棉与穿孔板之间，吸声棉层厚度≥100mm，吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设，有防止下沉的措施。

4.消声器所有材料均须符合设计规定的防火、防腐要求。

5.消声器要求保证通风机运行时有良好的消声效果,满足室内噪音小于60dB（A）。
	2 
	台
	1850.00

	53
	风机基础
	1.名称:风机基础。
2.规格:5A风机及以上档次。
3.符合国标标准。
	2 
	个
	845.00

	54
	喷淋塔基础
	1.规格:直径≥1300mm。 
2.符合国标标准。
	2 
	个
	1300.00

	55
	弹簧减震器
	符合国标标准。
	8 
	个
	156.00

	56
	风机防雨帽
	玻璃钢材质，φ≥450mm。
	2 
	个
	195.00

	57
	帆布软接
	帆布材质，φ≥315mm。
	4 
	个
	156.00

	58
	风机变径
	玻璃钢材质, 规格φ450 mm变φ315 mm。
	2 
	个
	130.00

	59
	风机进出口
	玻璃钢材质, 规格φ450 mm。
	2 
	个
	195.00

	60
	电动风量调节阀
	1.规格: 约φ250mm。
2.符合国标标准。
	4 
	个
	330.00

	61
	塑料管
	1.材质、规格:PVC，规格φ250mm。
2.符合国标标准。
	4 
	m
	163.00

	62
	塑料管
	1.风管90度弯头。
2.材质、规格:PVC、规格φ250mm。
3.符合国标标准。
	2 
	m
	163.00

	63
	塑料管
	1.通风管
2.材质、规格:PVC、规格φ315mm。
3.符合国标标准。
	6 
	m
	253.00

	64
	PP板制作风管
	1.名称:PP板制作风管。
2.形状:矩形。
3.板材厚度:≥5mm。
4.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装。
5.符合国标标准。

6.PP板性能检测要求如下：

（1）漏风量要求: PP风管漏风量检测结果≤4.1m³/h.m²【响应文件中必须提供所竞PP板由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。

（2）破坏强度要求:测试方法为GB/T9341-2008，测试项目为弯曲模量，检测结果≥2100Mpa,测试项目为悬臂无缺口冲击强度,检测结果≥35KJ/㎡【响应文件中必须提供所竞PP板由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。

（3）耐高温要求:测试项目为维卡软化温度，且检测结果为≥80℃【响应文件中必须提供所竞PP板由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。
	60 
	m2
	150.00

	65
	管道支架
	1.包括管道支架制作及安装。
2.符合国标标准。
	8 
	套
	85.00

	66
	管道支架（室外）
	1.包括管道支架制作及安装。
2.符合国标标准。
	8 
	套
	286.00

	67
	塑料管
	1.安装部位:室内。
2.介质:给水。
3.材质、规格:PP-R 、DN25 PN1.25。
4.连接形式:粘接。
5.符合国标标准。
	60 
	m
	39.00

	68
	塑料管
	1.安装部位:室内。
2.介质:排水。
3.材质、规格:PVC-U 、DN50。
4.连接形式:粘接。
5.符合国标标准。
	60 
	m
	28.00

	69
	电力电缆
	1.名称:电力电缆。
2.配线形式:动力线路。
3.型号:ZR-YJY或同等及以上档次产品。
4.规格:5*4mm²。
5.材质:铜芯。
6.符合国标标准。
	50 
	m
	41.00

	70
	控制箱及控制元器件
	1.名称:控制箱及控制元器件。
2.规格:正泰或同等及以上档次元器件，室内型，控制箱，远控，调节风机，连锁启停。
3.符合国标标准。
	2 
	套
	1500.00

	（五）实验室基础配套设备部分

	71
	砖墙拆除
	拆除采购人原有砖墙，并负责含垃圾清理，约105 m2。
	1
	项
	8400.00

	72
	玻镁彩钢板隔断
	1.双面钢板厚度为0.426,含回风柱，含损耗、含链接密封件、含内圆弧、专用槽铝、含外圆弧、螺钉、玻璃胶等安装辅材。
2.厚度≥50mm。
	1100 
	m2
	220.00

	73
	玻镁彩钢板吊顶
	1.双面钢板厚度为≥0.426mm（含损耗），配套加强型轻钢龙骨（含材料及安装）。
2.厚度≥50mm。
	336.60 
	m2
	220.00

	74
	玻镁彩钢板检修口
	1.双面钢板厚度为≥0.426mm。
2.尺寸：约600*600mm。
	6 
	个
	380.00

	75
	铝扣板吊顶
	1. 采用厚度≥0.8mm，配套加强型轻钢龙骨，含材料、含安装
2. 规格尺寸：约600*600mm。
	242 
	m2
	135.00

	76
	自流平
	重力找平。
	483 
	m2
	35.00

	77
	PVC地板
	1.PVC塑胶聚录乙烯卷材地板，厚度：≥2mm。
2.重量：≤2750g/m²（检测标准GB/T 4085-2005）。

3.耐磨等级：T级（检测标准EN649）。
	531.30 
	m2
	165.00

	78
	PVC踢脚线
	1.上墙≥150mm，PVC塑胶聚录乙烯卷材地板，厚度：≥2mm。
2.重量：≤2750g/m²（检测标准GB/T 4085-2005）。

3.耐磨等级：T级（检测标准EN649）。
	120 
	m2
	165.00

	79
	铝合金压条
	宽度≥35mm。
	8 
	m
	48.00

	80
	彩钢板气密单扇平开门
	1.包含单开、门锁、合页等配件。
2. 尺寸：约800*2100mm。
	3 
	樘
	1000.00

	81
	彩钢板气密单扇平开门
	1. 包含单开、门锁、合页等配件。
2.尺寸：约900*2100mm。
	36 
	樘
	1065.00

	82
	彩钢板气密子母平开门
	1. 尺寸：约1200*2100。
2. 双开、门锁、合页等配件。
	1 
	樘
	1250.00

	83
	净化密闭透视窗
	1. 尺寸：约2000*1000mm，≥5mm钢化玻璃。
2. 含型材及安装。
	3 
	个
	800.00

	84
	净化密闭透视窗
	1. 尺寸：约1500*1000mm，≥5mm钢化玻璃。
2.含型材及安装。
	6 
	个
	600.00

	85
	净化密闭透视窗
	1. 尺寸：约1200*1000mm，≥5mm钢化玻璃。
2. 含型材及安装。
	2 
	个
	500.00

	86
	净化密闭透视窗
	1. 尺寸：约1000*1000mm，≥5mm钢化玻璃。
2.含型材及安装。
	18 
	个
	400.00

	87
	净化密闭透视窗
	1. 尺寸：约400*600mm，≥5mm钢化玻璃。
2.含型材及安装。
	38 
	个
	250.00

	88
	传递窗
	1.尺寸：约600*600*600mm。
2.采用304不锈钢材质，含紫外杀菌灯。

3.符合国标标准。
	10 
	个
	2700.00

	89
	陶瓷洗手池
	1. 尺寸：约460*370*800mm。
2. 陶瓷盆体，陶瓷立柱，含感应龙头。

3.符合国标标准。
	3 
	个
	1000.00

	90
	消毒衣柜
	1. 尺寸：约850*400*1800mm。
2. 彩钢板制作，衣柜带紫外灯消毒。
	6 
	个
	1000.00

	91
	感应电动门系统
	1.含门禁。
2.门禁解锁后自动打开电动门。
	2 
	个
	7000.00

	92
	互联锁系统
	1.电磁式开关。
2. 缓冲间互联锁系统。
	4 
	套
	3000.00

	93
	手消毒器
	1.感应喷雾，220V 20W。
2.符合国标标准。
	3 
	个
	800.00

	94
	LED净化灯
	1.规格：约600*300mm，暗装。
2.符合国标标准。
	17 
	套
	250.00

	95
	LED净化灯
	1.规格：约1200*300mm，暗装。
2.符合国标标准。
	34 
	套
	280.00

	96
	集成吊顶LED平板灯
	1.规格：约600*600mm，暗装。
2.符合国标标准。
	41 
	套
	250.00

	97
	照明应急电源
	1.T≥60min。
2.符合国标标准。
	29 
	套
	230.00

	98
	紫外线杀菌灯
	1.采用1*20W，规格约600mm。
2.符合国标标准。

3.要求能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、使用寿命长等功能。
	9 
	套
	165.00

	99
	紫外线杀菌灯
	1.采用1*40W，规格约1200mm。
2.符合国标标准。

3.要求能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、使用寿命长等功能。
	25 
	套
	190.00

	100
	时控开关
	1.采用220V 30A。
2.紫外线杀菌灯微电脑时控开关。

3.符合国标标准。
	8 
	套
	400.00

	101
	安全疏散指示灯
	1.应急时间：≥90min；应急转换时间：≤1sec。
2.电压：AC220V；充电时间：<24h；光源：LED灯珠；应急功率：3w；电池类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/㎡；额定光通量：≥1.2lm；图案光亮度：≥最大120cd/㎡，最小≤15cd/㎡；使用环境温度：-10～50℃；安装方式：暗装。

3.符合国标标准。
	6 
	套
	120.00

	102
	安全出口指示灯
	1.电压：AC220V；充电时间：<24h；光源：LED灯珠；应急功率：3w；电池类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/㎡；额定光通量：1.2lm；图案光亮度：最大≥120cd/㎡，最小≤15cd/㎡；使用环境温度：-10～50℃；安装方式：暗装。
2.应急时间：≥90min；应急转换时间：≤1sec。

3.符合国标标准。
	5 
	套
	120.00

	103
	总配电箱
	1.含内部元件。
2.安装方式：底边距地约1.6米挂墙暗装。
3.符合国标标准。
	3 
	台
	2200.00

	104
	房间配电箱
	1.含内部元件。
2.安装方式：底边距地约1.6米挂墙暗装。
3.符合国标标准。
	11 
	台
	1800.00

	105
	单联单控开关
	86型 250V 10A，符合国标标准。
	23 
	个
	18.00

	106
	双联单控开关
	86型 250V 10A，符合国标标准。
	16 
	个
	20.00

	107
	单联双控开关
	86型 250V 10A，符合国标标准。
	8 
	个
	20.00

	108
	5孔插座
	86型 250V 10A，符合国标标准。
	70 
	个
	25.00

	109
	3孔插座
	86型 250V 16A，符合国标标准。
	8 
	个
	25.00

	110
	三相插座
	86型 380V 25A，符合国标标准。
	3 
	个
	30.00

	111
	PVC底盒
	86型，符合国标标准。
	200 
	套
	5.00

	112
	BYJ电线
	规格2.5mm²，符合国标标准。
	20 
	100m
	300.00

	113
	BYJ电线
	规格4mm²，符合国标标准。
	35 
	100m
	480.00

	114
	BYJ电线
	规格6mm²，符合国标标准。
	10 
	100m
	670.00

	115
	PVC线管
	符合国标标准。
	2000 
	m
	4.00

	116
	弱电箱
	约400*400*120mm，符合国标标准。
	3 
	个
	500.00

	117
	网络交换机
	千兆8口，符合国标标准。
	3 
	个
	800.00

	118
	单口网络插座
	86型 RJ45，pc塑料（防弹胶）面板, 嵌入式安装，符合国标标准。
	16 
	个
	22.00

	119
	无线摄像头
	1080p，符合国标标准。
	1 
	个
	356.50

	120
	六类网线
	符合国标标准。
	300 
	m
	4.00

	121
	门禁系统
	刷卡密码式，符合国标标准。
	4 
	套
	1500.00

	122
	PPR给水管
	DN25，符合国标标准。
	50 
	m
	22.00

	123
	PPR给水管
	DN20，符合国标标准。
	40 
	m
	15.00

	124
	PPR给水管
	DN15，符合国标标准。
	180 
	m
	10.00

	125
	给水管件
	三通、弯头、直接等，符合国标标准。
	1 
	项
	1150.00

	126
	PVC排水管
	DN 110，符合国标标准。
	50 
	m
	35.00

	127
	PVC排水管
	DN 75，符合国标标准。
	60 
	m
	25.00

	128
	PVC排水管
	DN 50，符合国标标准。
	150 
	m
	18.00

	129
	排水管件
	三通、弯头、直接等，符合国标标准。
	1 
	项
	1500.00

	130
	PPR截止阀
	DN25，符合国标标准。
	3 
	个
	55.00

	131
	清扫口
	DN 110，符合国标标准。
	4 
	个
	20.00

	132
	清扫口
	DN 75，符合国标标准。
	4 
	个
	12.00

	133
	水表
	DN25，符合国标标准。
	3 
	个
	200.00

	134
	防爆编织管
	4分，规格1.0m，符合国标标准。
	30 
	根
	20.00

	135
	角阀
	4分，符合国标标准。
	30 
	个
	30.00

	136
	不锈钢地漏
	规格100*100mm，符合国标标准。
	3 
	个
	60.00

	（六）实验室空调设备部分

	137
	壁挂空调机
	1.制冷量：≥2660W（150-4150 W）。
2.制热量：≥4000W（150-5010 W）。

3.制冷功率：约620W（70-1500 W）。

4制热功率：约1000W（70-1640 W）。

5.循环风量：≥670 m³/h 。

6.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。
	3 
	套
	3200.00

	138
	壁挂空调机
	1.制冷量：≥3500 W（150-4310 W）。
2.制热量：≥4600 W（150-5800 W）。

3.制冷功率：约930 W（75-1550 W）。

4.制热功率：约1160 W（70-2310 W）。

5.循环风量：≥710 m³/h。

6.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。
	4 
	套
	3500.00

	139
	天井空调机
	1.制冷量：≥4000W。
2.制热量：≥4300W。

3.制冷功率：约1880W。

4.制热功率：约1900W。

5.循环风量：≥900m³/h。

6.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。
	4 
	套
	8700.00

	140
	天井空调机
	1.制冷量：≥7200 W。
2.制热量：≥7700 W。

3.制冷功率：约2060 W。

4.制热功率：约2070 W。

5.循环风量：≥1280m³/h。

6.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。
	1 
	套
	9800.00

	141
	天井空调机
	1.制冷量：≥12000 W。
2.制热量：≥13000 W。

3.制冷功率：约3600 W。

4.制热功率：约3620 W。

5.循环风量：≥2100 m³/h。

6.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。
	1 
	套
	11000.00

	142
	管道式排气扇
	≥12英寸，PVC材质，符合国标标准。
	8 
	套
	250.00

	143
	PVC风管
	规格φ110mm，PVC材质，符合国标标准。
	50 
	m
	30.00

	144
	PVC风管弯头
	规格φ110mm，PVC材质，符合国标标准。
	15 
	个
	20.00

	145
	高效送风口
	1.风量≥1500m³/h。
2.含：静压箱、过滤器、不锈钢散流罩。

3.符合国标标准。
	1 
	套
	1350.00

	146
	高效送风口
	1.风量≥1000m³/h。
2.含：静压箱、过滤器、不锈钢散流罩。

3.符合国标标准。
	8 
	套
	1050.00

	147
	高效送风口
	1.风量≥500m³/h。
2.含：静压箱、过滤器、不锈钢散流罩。

3.符合国标标准。
	9 
	套
	900.00

	148
	对开多叶调节阀
	规格约400*200mm，镀锌材质，符合国标标准。
	5 
	套
	240.00

	149
	对开多叶调节阀
	规格约320*200mm，镀锌材质，符合国标标准。
	12 
	套
	235.00

	150
	对开多叶调节阀
	规格约200*200mm，镀锌材质，符合国标标准。
	19 
	套
	220.00

	151
	对开多叶调节阀
	规格约400*320mm，镀锌材质，符合国标标准。
	8 
	套
	255.00

	152
	止回阀
	规格约400*320mm，镀锌材质，符合国标标准。
	2 
	套
	255.00

	153
	止回阀
	规格约400*200mm，镀锌材质，符合国标标准。
	3 
	套
	240.00

	154
	铝合金回风口
	外径约200×400mm，符合国标标准。
	10 
	套
	270.00

	155
	铝合金回风口
	外径约350×500mm，符合国标标准。
	7 
	套
	300.00

	156
	防雨百叶窗
	约200×200mm，符合国标标准。
	1 
	个
	250.00

	157
	防雨百叶窗
	约400×400mm，符合国标标准。
	7 
	个
	400.00

	158
	防雨百叶窗
	约500×400mm，符合国标标准。
	1 
	个
	458.00

	159
	风管软接头
	帆布。
	50 
	㎡
	30.00

	160
	镀锌钢板
	厚度≥0.75mm。
	280 
	㎡
	55.00

	161
	风管制作
	符合国标标准，要求含材料、制作及安装。
	280 
	㎡
	35.00

	162
	风管法兰
	符合国标标准，要求含材料、制作及安装。
	280 
	㎡
	12.00

	163
	风管配件
	吊钩罗丝。
	280 
	㎡
	10.00

	164
	像素保温棉
	厚度≥20mm。
	280 
	㎡
	30.00

	165
	保温棉胶水
	专用胶水。
	30 
	kg
	25.00

	166
	全新风净化机组
	1.风量≥2000m³/h。
2.冷量≥7.2kW。

3.静压≥500Pa。

4.功率3kW功能段：进风段、初效段、直膨段、风机段、中效段、出风段。

5.内机箱内部采用（PB）复合板饰面，各项性能须满足以下要求【响应文件中必须提供所竞（PB）复合板由国家认可的检测（验）机构出具的满足以下第（1）-（5项）要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】：
（1）吸水率≤0.01%；
（2）简支梁冲击强度≥100KJ/㎡；
（3）压缩强度≥33.5MPa；
（4）磨损量≤0.003g/㎡；
（5）耐腐蚀性：20%氢氧化钠溶液、10%硫酸溶液、6%氢氧化钠溶液符合GB/T4454-1996的要求。
	3 
	台
	25100.00

	167
	全新风净化机组
	1.风量≥2000m³/h。
2.冷量≥12kW。

3.静压≥500Pa。

4.功率5.5kW功能段：进风段、初效段、直膨段、风机段、中效段、出风段。

5. 内机箱内部采用（PB）复合板饰面，各项性能须满足以下要求【响应文件中必须提供所竞（PB）复合板由国家认可的检测（验）机构出具的满足以下第（1）-（5项）要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】:
（1）吸水率≤0.01%；
（2）简支梁冲击强度≥100KJ/㎡；
（3）压缩强度≥33.5MPa；
（4）磨损量≤0.003g/㎡；
（5）耐腐蚀性：20%氢氧化钠溶液、10%硫酸溶液、6%氢氧化钠溶液符合GB/T4454-1996的要求。
	2 
	台
	28100.00

	168
	全新风净化机组
	1.风量≥2000m³/h。
2.冷量≥15kW。

3.静压≥500Pa。

4.功率6.9kW功能段：进风段、初效段、直膨段、风机段、中效段、出风段。

5. 内机箱内部采用（PB）复合板饰面，各项性能须满足以下要求【响应文件中必须提供所竞（PB）复合板由国家认可的检测（验）机构出具的满足以下第（1）-（5项）要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】:
（1）吸水率≤0.01%；
（2）简支梁冲击强度≥100KJ/㎡；
（3）压缩强度≥33.5MPa；
（4）磨损量≤0.003g/㎡；
（5）耐腐蚀性：20%氢氧化钠溶液、10%硫酸溶液、6%氢氧化钠溶液符合GB/T4454-1996的要求。
	1 
	台
	30000.00

	169
	循环风净化机组
	1.风量≥2000m³/h。
2.冷量≥15kW。

3.静压≥500Pa。

4.功率6.9kW功能段：进风段、初效段、直膨段、风机段、中效段、出风段。

5. 内机箱内部采用（PB）复合板饰面，各项性能须满足以下要求【响应文件中必须提供所竞（PB）复合板由国家认可的检测（验）机构出具的满足以下第（1）-（5项）要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】：
（1）吸水率≤0.01%；
（2）简支梁冲击强度≥100KJ/㎡；
（3）压缩强度≥33.5MPa；
（4）磨损量≤0.003g/㎡；
（5）耐腐蚀性：20%氢氧化钠溶液、10%硫酸溶液、6%氢氧化钠溶液符合GB/T4454-1996的要求。
	1 
	台
	32000.00

	170
	净化排风机组
	≥2000m³/h。静音型，含机箱,含初效段、中效段、出风段。
	2 
	台
	5000.00

	171
	净化排风机组
	≥1500m³/h。静音型，含机箱,含初效段、中效段、出风段。
	4 
	台
	4000.00

	（七）污水处理设备部分

	172
	实验室污水处理专用设备
	1.要求为无土建（无钢筋混凝土或砖砌池体设备基础等）的实验室综合废水处理一体化成套设备，要求如下：
（1）设备日处理实验室污水量：≥500L/D；

（2）设备电源：380V（50HZ三相五线）/220V； 

（3）设备主机箱体规格:约1200*600*1600mm；

（4）设备总占室内面积约12平方米。 

2.实验室污水处理设备要求处理有害物质的种类：

（1）无机物类废水：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；a、重金属离子：汞、镉、铬、铅、锰、银 、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等；b、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；

（2）有机物类废水：有机溶剂、石油类、油脂类物质、糖类、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯，苯酚，烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛、有机磷农药等；

（3）生物类废水：细菌、病毒、衣原体、支原体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等。

3.设备性能要求：

（1）要求可适应各类实验室的废水处理；

（2）采用多项技术对废水进行多程处理净化，达到排放标准；

（3）通过中央集中控制，自动化程度高，全自动运行，无须专人职守；

（4）可实现定时开关机、无废水保护功能、储液罐液位保护功能；

（5）模块型集成技术，要求处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染，运行成本低；

（6）耐酸碱腐蚀，噪音小，功率小、多重安全保护等功能；

（7）通过“一站式”一体化设计，占地面积小，便于集中管理；

（8）PLC可编程序智能控制系统，人机界面操作系统：LCD液晶显示中文显示，时钟和语言设定功能，开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化。

4.配置要求：

（1）实验室污水处理设备箱，碳钢材质：1套；

（2）收集箱（500L，PE材质）：1套；

（3）提升泵（防腐自吸，0.25KW，AC220v）：1台；

（4）PH调节水箱（500L，PE材质）：1套；

（5）增压泵：1套；

（6）电解絮凝沉淀装置：1套；

（7）粗滤装置：1套；

（8）碳吸附装置：1套；

（9）离子交换装置：1套；

（10）PH控制仪：1套；

（11）PH调节药箱：2套；

（12）计量加药泵：2套；

（13）中间增压泵：1套；

（14）精滤装置：1套；

（15）MBL装置：1套；

（16）反渗透增压泵：1套；

（17）反渗透装置：1套；

（18）臭氧或二氧化氯消毒装置：1套；

（19）紫外线消毒装置：1套；

（20）压力保护装置：4套；

（21）电导仪：2套；

（22）压力表：2套；

（23）电磁阀，自动冲洗阀：1套；

（24）流量计：2套；

（25）电压电气元件：1套；

（26）管阀连接件：1批；

（27）PLC全自动智能控制系统：1套；

（28）人机界面：1套；

（29）主机及控制柜：1套；

（30）配套电源电线电缆：1 批。
	1
	套
	250000.00

	二、核心产品：本项目核心产品为第172项号产品“实验室污水处理专用设备”。

	三、售后服务要求
	（一）售后服务基本要求（以下费用包含在谈判报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
1.三包及免费保修期要求：

  按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（国家对免费保修期有强制规定的，从其规定。免费保修期自验收合格之日起计算）。

2.售后服务要求：

（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，要求随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门并安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在1小时内响应，一般故障在12小时内通过远程方式解决，遇到重大故障24小时内派技术人员到达现场维修，4小时维修完毕；如故障72小时不能解决的，中标人提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

（二）供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

	四、商务要求
	1.交货期及地点：
（1）交付使用期：自签订合同之日起25个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

（2）交付地点：广西桂林市龙胜各族自治县采购人指定地点。

2.付款方式：合同签订后7日内，采购人支付合同金额的30%预付款，材料到现场并完成核酸实验室建设再支付合同金额的50%进度款，项目全部完工并通过验收支付合同金额的20%（无息）。

3.验收标准：按竞争性谈判文件要求，供应商谈判承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

4.项目实施方案：成交供应商须根据本项目“采购需求”及采购人提供的平面图情况，于供货时必须提供项目实施方案，该方案包含但不限于以下内容：①供货、施工实施方案；②相关设备图纸（包括实验室设备平面图、排风废气设备平面图、排风废气设备系统图、水电图、实验室设备单件图等）；③服务保证措施；④人员配备的情况，否则，采购人不予验收。

	六、其他要求
	1.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰玖拾壹万玖仟元整（¥1919000.00），报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。
2.供应商于响应文件中必须提供所竞本项目第16项号产品“生物安全柜”及第17项号产品“超净台”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，响应文件作无效处理。
3.供应商所竞第22-23、137-141项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞第22-23、137-141项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件作无效处理。

	注：“货物采购需求”中的所有条款及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求


第四章  评审办法
一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），供应商最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-6%）；
（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序（在进口产品谈判报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。

三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：实验能力提升及核酸（新冠）检测实验室建设项目
项目编号：GLZC2020-J1-280035-YZLZ
甲方： 龙胜各族自治县疾病预防控制中心     （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第1条 合同标的及合同金额

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	                                                         合   计
	


根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的免费保修期                        。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付使用期：_                            、地点：广西桂林市龙胜各族自治县甲方指定地点。
    2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

2. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

7.验收要求

乙方于供货时，须提供所竞产品由国家行政主管部门核准的产品出厂检验报告原件、合格证书原件、装箱单原件、完整的技术资料（包括技术说明书及中文操作使用说明书）原件各1套以及由国家食品药品监督管理部门核准的合法有效的产品技术要求原件1套，甲方依此标准对成交产品按竞争性谈判文件及响应文件逐条核验，如未完整提供以上原件材料或响应文件所承诺的技术参数与所提供的上述原件不符，甲方不有权不予验收，由此造成的损失由乙方负责。
第七条  安装和培训

 1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市龙胜各族自治县甲方指定地点。

第八条  售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在               内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为                        ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

合同签订后7日内，甲方支付合同金额的30%预付款，材料到现场并完成核酸实验室建设再支付合同金额的50%进度款，项目全部完工并通过验收支付合同金额的20%（无息）。
第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经龙胜各族自治县财政部门审批，并签订书面补充协议报龙胜各族自治县政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3.技术响应表；

4.商务响应表；

5. 售后服务承诺书；
6. 谈判中的谈判记录；
7. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章）：                    

法定代表人：                                法定代表人签字：                          

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料
（二）符合性响应证明材料
（三）其它有效证明材料
（一）资格性响应证明材料目录
1.响应函（必须提供）
2. 供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）
4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）
6.供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
7. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

     8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：云之龙招标集团有限公司   
根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）              元人民币(￥             )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章）：                                              
法定代表人或相应的委托代理人签字：       

响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。

2. 供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）
附件：            

授权委托书

致： 云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：                                      
法定代表人签字：                          　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
5. 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）

6.供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：                        

              日          期：                         
8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
附件：
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通参与谈判的情形：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）谈判文件未做实质性变动，最后报价高于首次报价。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

                                                      年    月     日
（二）符合性响应证明材料目录

1.谈判报价表（必须提供） 
2.技术响应表（必须提供）
3.供应商的售后服务承诺书（必须提供）

4.商务响应表（必须提供）
5.“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件：
  ①供应商所竞本项目第16项号产品“生物安全柜”及第17项号产品“超净台”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。
②供应商所竞第22-23、137-141项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（必须提供）。

    ③“采购需求”中要求必须提供的相关检测（验）报告复印件（必须提供）。
1.谈判报价表（必须提供）

附件：                                     谈判报价表（格式）

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等

（须完整填写）
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	（一）6层台柜部分

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	（二）7层台柜部分

	18
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	（三）8层台柜部分

	31
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	

	（四）废气处理设备部分

	50
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	

	（五）实验室基础配套设备部分

	71
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	136
	
	
	
	
	
	
	

	（六）实验室空调设备部分

	137
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	171
	
	
	
	
	
	
	

	（七）污水处理设备部分

	172
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	

	谈判报价（大写）：                                                                 元人民币（￥                      ）

	交付使用期:

	免费保修期: 

	其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：               元（￥            ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：                   元（￥             ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。



供应商（公章）：                                        

法定代表人或相应的委托代理人签字：                        

日          期：                              
注：1. 供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。
3.谈判报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。
4.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，供应商应于响应文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所竞产品在品目清单中所属的品目），以便谈判小组作为评审或优先采购的依据。  

2.技术响应表（必须提供）

附件：            

技术响应表（格式）
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：             

日          期：                              
注：1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“货物采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料；经谈判小组审核确定“正偏离”情况。

2.技术响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。
3.供应商的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

（一）售后服务基本要求（以下费用包含在谈判报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
1.三包及免费保修期要求：

  按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期   年（国家对免费保修期有强制规定的，从其规定。免费保修期自验收合格之日起计算）。

2.售后服务要求：

（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，要求随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门并安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在   小时内响应，一般故障在   小时内通过远程方式解决，遇到重大故障   小时内派技术人员到达现场维修，   小时维修完毕；如故障   小时不能解决的，中标人提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。
......

供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：                 

日          期：                              
4.商务响应表（必须提供）

附件：
商务响应表（格式）

	项目
	竞争性谈判文件要求
	供应商的承诺或说明
	是否响应

	交付使用期及地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	验收要求
	
	
	

	项目实施方案
	
	
	


供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：                 

                                  日          期：                              
5.“货物采购需求” 中必须提供的有效证明文件：

  ①供应商所竞本项目第16项号产品“生物安全柜”及第17项号产品“超净台”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。

   ②供应商所竞第22-23、137-141项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（必须提供）。

   ③“采购需求”中要求必须提供的相关检测（验）报告复印件（必须提供）。
（三）其它有效证明材料目录

1.售后服务增值方案（包含故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）（如有，请提供）

2.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

4.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】

5. 供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

6.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

7. 供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）

1.供应商的售后服务增值方案（如有，请提供）

附件：

售后服务增值方案（格式）

1.故障出现解决方案

2.免费技术培训方案

3.免费保修期外维修方案

4.其它优惠方案

……
供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：                 

日          期：                              
2. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

3. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
4.项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】
附件：                            

项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。

供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：               

日          期：                              
5. 供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

6.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

7.供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（盖章）：
   日  期：
9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）
1
52

