采购需求

Ⅰ.说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。本项目不涉及政府采购强制节能产品。

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）本项目支持采用本国产品的政策。

（7）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

采购预算：壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术需求

	1
	数字化摄影机（DR）
	1台
	工业
	一、功能要求

1.双板悬吊臂结构，双平板探测器要求能完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

2.要求具有图像后处理功能，可进行存储、传输等系列功能，满足采购人特殊工作需求。

二、主要技术规格和要求

1. X线球管

（1）阳极热容量≥230kHU。

（2）最高管电压≥150kV。

▲（3）焦点尺寸≤0.6/1.2 mm。

▲（4）球管与双探测器均具有同步跟踪功能，且限束器能根据APR选择部位自动调整视野大小。
2.高压发生器：

（1）要求与所投产品整机为同一生产厂家生产的产品。

（2）高频发生器逆变频率≥400kHz。

▲（3）输出功率≥50kW。

（4）最大管电流≥635mA。

▲（5）最短曝光时间≤1ms。

▲（6）最小电流时间积≤0.1mAs。

3.碘化铯非晶硅平板探测器：

（1）为保证稳定性及兼容性，要求两套平板均为DR整机生产厂家自主研发并原厂生产的部件。

床体承重：≥200kg。

▲（2）平板结构：整板无拼接。

▲（3）平板组合：固定式平板17英寸×17英寸+无线式平板14英寸×17英寸。

（4）有效采集区域平板一≥43×43cm，平板二≥35×43cm。

▲（5）像素尺寸＜142μm。

（6）有效像素平板一≥900万，平板二≥780万。

▲（7）最大空间分辨率≥3.6lp/mm。

（8）无线移动板充电方式：无需拆卸电池即可无线充电。

（9）无线平板探测器生产厂家具有无线电型号的核准认证证书。

4.机架: 

（1）采用悬吊式球管机架结构。

（2）球管升降行程≥1100mm 。

（3）立式平板探测器旋转≥100°

（4）床下平板探测器覆盖范围≥1000mm。

（5）固定式浮动平床，床面板可电磁解锁四向移动，具体要求如下：

①床面浮动范围：纵向≥900mm ，横向≥260mm。

②床体承重：≥200kg。

③床下片盒移动范围：≥580mm。

▲（6）为便于摆位使病人能够环抱探测器，立柱与探测器的连接部位必须位于探测器后方的中心，不接受侧方连接的结构。

▲（7）探测器的升降运动须同时具备电机驱动及电磁解锁手动控制。

（8）具备无线射频遥控器。

5.图像采集工作站

（1）Windows操作系统，中文操作界面。

（2）CPU≥3.0GHz。

（3）内存≥4GB。

（4）硬盘≥500GB。

（5）液晶显示屏≥21英寸。

（6）注册管理：具备本地注册、远程注册、急诊/体检注册等功能。

▲（7）具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式。

（8）图像处理：检查部位自动优化、组织均衡、自动图像对比增强、自动图像剪裁、自动加入标记。

（9）检查管理：曝光设置，解剖程序选择，年龄程序选择，手动拍片条件选择。

（10）图像管理：具有图像缩放、病人数据保护，自动图像范围探测及修整功能；灰度转换、滤波、增强、翻转、排版打印。

（11）具备图像资料删除原因统计功能。

（12）具有图像测量、图像输出、DICOM协议功能。

▲（13）为了方便操作提高工作效率，要求患者列表，参数调节，图像浏览在同一界面。

（14）图像软件通过IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC。

▲6.长骨拼接摄影功能

（1）图像拼接功能：支持脊柱、四肢全自动摄影采集全景成像功能。

（2）多功能移动式拼接支架：拼接架承载力≥250kg。

（3）全自动曝光及拼接工作流：根据总的拼接行程自动设定曝光次数及每次曝光的位置, 并支持AEC和TIME两种曝光控制模式。

▲三、配置要求

1.高压发生器1台。

2.X射线管组件1套。

3.自动限束器1个。

4.移动式探测器1
块。

5.固定式探测器1块。

6.防散射滤线栅2
块。

7.X射线管支撑装置1套。

8.探测器支撑装置1套。

9.遥控器1个。

10.固定式浮动患者台1套。

11.图像采集工作站主机1台。

12.图像采集工作站显示器1台。

13.图像采集工作站软件1套。

14.远程维护服务包1套。

15.立式拼接摄影架1套。

16.全自动长骨拼接摄影软件1套。

17.电离室2套。

	▲一、售后服务要求

	1. 售后基本要求：以下售后服务的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下：

（1）保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；保修期不得少于3 年 (保修期从设备验收合格之日起计算)，保修期内上门维修不收取任何费用，并提供终身维修服务。
（2）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务。

（3）保修期内上门维修（维修费和元器件费包含在投标报价中）、更换零部件，并提供终身维修服务，软件升级服务，设备生产厂家提供远程联机维护服务，能对设备进行软件升级及故障分析。
（4）保修期内，提供7×24小时上门服务，接采购人报障电话30分钟内响应，并给出解决办法或应急措施；如在电话支持服务不能解决问题时，必须提供现场服务，并选派专业维修人员 2小时内到达现场，进行现场支持。供应商需保证在12小时内对采购人提出的问题或故障予以响应及处理。如12小时内无法解决的，中标供应商免费提供同档次的零配件给采购人使用，中标供应商不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备的，采购人有权自行修复，费用由中标供应商支付。因设备本身问题在12小时内不能排除的故障，中标供应商负责提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。

2.投标人根据以上售后服务基本要求的相关内容，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。

	▲二、商务条款

	（一）合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内

	(二)交付时间及地点
	1.交付时间：合同签订后60个工作日内安装调试合格通过采购人验收。
2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

	(三)付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人,采购人按以下方式付款(无息)：
1.合同总价在100万元以内的设备，经相关部门验收合格收到正式发票，投入正常使用满六个月后支付100%货款。
2.合同总价在100-500万元的设备，经相关部门验收合格，收到正式发票，投入正常使用满三个月后支付50%货款，正常使用满六个月后支付余下50%货款。
3.合同总价在500-1000万元的设备，签订合同后10天内预付10%定金，设备到货验收合格，收到正式发票，投入正常使用满三个月后支付30%货款，正常使用满六个月后支付57%货款，合同金额的3%于免费保修期满后一个月内一次性付清（无息）。
4.合同总价≥1000万元的大型设备在签订合同后10天内预付10%定金，收到进口报关单后支付30%货款，设备到货验收合格，投入正常使用满三个月后支付30%货款，投入正常使用满六个月后支付27%货款，合同金额的3%于免费保修期满后一个月内一次性付清（无息）。

	(四)验收要求
	1.中标供应商在招标文件规定的交付使时间内完成所有产品的安装、调试。验收时，采购人将现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.中标供应商供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册等所有技术资料，否则不予验收。
3.项目验收时，因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标供应商承担。

4.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，供应商在投标报价时应综合考虑相关费用。
5.由于中标供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标供应商承担。

	三、增值售后服务方案
	增值售后服务方案：投标人于投标文件中提供增值售后服务方案，该方案包括但不限于以下内容：服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、质保期内产品维护措施内容等。

	四、投标人的履约能力要求表

	（一）质量管理、企业信用要求
	详见“第四章 评标方法及评标标准”。

	（二）能力或者业绩
要  求
	详见“第四章 评标方法及评标标准”。

	五、政策性加分条件

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	▲六、其他要求
	1. 投标人于投标文件中必须提供所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件作无效处理。

2. 本项目未标注“▲”号项的技术参数负偏离≥3项时，投标文件作无效处理。

	七、进口产品说明

	本项目产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。


6

