     项目名称：化工科研仪器采购          项目编号：YLLZG20191038-LZFS

公开招标采购文件
项目编号：YLLZG20191038-LZFS
项目名称：化工科研仪器采购
采购单位：广西科技大学
采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
2019年11月
目录
2第一章 公开招标公告


5第二章 招标项目采购需求


29第三章 投标人须知


33一、总则


35二、招标文件


36三、投标文件的编制


38四、开标


38五、资格审查


39六、评标


40七、中标和合同


41八、其他事项


42第四章 评标办法及评分标准


46第五章 合同主要条款格式


52第六章 投标文件格式


53一、投标文件外层包装封面格式


54二、报价文件格式


60三、投标文件（资格证明文件）


66四、投标文件（商务部分、技术部分）




第一章公开招标公告
云之龙招标集团有限公司受广西科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于完善自治区本级单位政府采购预算管理和广西高校、科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知》等规定，现对化工科研仪器采购项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：
一、采购项目名称：化工科研仪器采购
二、采购项目编号：YLLZG20191038-LZFS
三、采购内容（具体内容详见附件：采购需求）
如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
A分标采购预算：人民币壹佰捌拾捌万元整（￥1880000.00）
B分标采购预算：人民币壹佰叁拾肆万元整（￥1340000.00）
C分标采购预算：人民币壹佰捌拾叁万壹仟元整（￥1831000.00）
四、本项目需要落实的政府采购政策：
(一)政府采购促进中小企业发展；
(二)政府采购支持采用本国产品的政策；
(三)强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；
(四)政府采购促进残疾人就业政策；
(五)政府采购支持监狱企业发展；
(六)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。
五、合格投标人的资格要求
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 
(二)国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物及服务内容，具备合法资格的供应商。
(三)本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。
(四)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
(五)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
本项目不接受联合体投标。
六、招标文件的获取：
(一)获取时间：公告发布之时起至2019年11月18日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到5时00分，双休日和法定节假日不办理业务。
(二)获取地点：云之龙招标集团有限公司财务室（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室）。(三)招标文件售价每本250元，不代办邮寄，售后不退。
注：1.供应商获取招标文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，投标时须将收据或者发票复印件放入投标文件中，否则作投标无效处理。索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。2.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。
七、投标保证金：
A分标投标保证金人民币叁万元整（￥30000.00）；
B分标投标保证金人民币贰万元整（￥20000.00）；
C分标投标保证金人民币贰万伍仟元整（￥25000.00）。
投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式交提交；投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式提交的须交至以下账户，否则视为无效投标保证金；银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，银行保函或担保有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金。
开户名称：云之龙招标集团有限公司柳州分公司
开户银行：中信银行南宁东葛支行
银行账号：8113 0010 1450 0074 537
八、投标截止时间和地点：
投标文件开始接收时间：2019年12月2日上午9时正；投标人应于2019年12月2日上午9时30分（北京时间）前将投标文件密封送交到云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。
提交投标文件时须出示的材料：供应商法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须出示本人有效的身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件，对于材料不全或无效的响应文件将予以拒收。
九、开标时间及地点：
本次招标将于2019年12月2日上午9时30分（北京时间）在云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室）开标。
十、网上查询地址：
www.cebpubservice.com（中国招标投标公共服务平台）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxyunlong.cn(云之龙招标集团有限公司)、www.gxust.edu.cn（广西科技大学）。
十一、联系事项：
（一）采购人：广西科技大学
联系人：刘骝             联系电话：0772-2685538；
联系地址：柳州市东环大道268号
（二）采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司
联系人：阮欣竹、兰宗迪       联系电话：0772-3310669、3310109 
联系地址：柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室
（三）采购监督管理部门：广西科技大学监察处
联系电话：0772-2686025
十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
附件：采购需求
云之龙招标集团有限公司
2019年11月11日
第二章  招标项目采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。
3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
6.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
7.本项目技术参数及性能（配置）要求中标注“▲”项为必须满足，否则投标无效，非“▲”项条款发生负偏离的，作扣分处理。
A分标：
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	二极管阵列液相色谱（液相色谱系统）
	1
	台
	（一）总体要求
1.该系统由：四元梯度泵、脱气机、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、示差折光检测器，原装色谱工作站组成。
▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、二极管阵列检测器、示差折光检测器，四个模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，如果是一体机式设计则视为不满足。
3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作。
4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式。
5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警。
6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。
（二）四元泵系统
▲1.四元泵，在线柱塞清洗，为保证脱气效果，要求内置真空脱气机，如果是分体式脱气机则视为不满足。
▲2.串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式，不接受皮带传动，20-100 uL自动连续可变冲程设计。
3.流量范围：0.001~10.0ml/min，递增率0.001ml/min；
4.流量精度：<0.07%RSD 
5.压力范围：0-400bar
6.压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，＜1.3%或＜0.3Mpa。
7.梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%。
8.混合精度：＜0.2%SD或＜0.04min SD。
▲9.系统延迟体积：600ul。
▲10.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。
（三）在线真空脱气机
1.流速：10mLmin每个流路。
2.通道：四个独立通道。
3.pH 范围：1～14。
4.内部材料：PTFE。
（四）自动进样器
▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化，柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式。
2.样品容量：不小于130位（2ml样品瓶）
3.进样范围：0.1~100μL，多次进样模式可达1500μL。
▲4.进样精度：< 0.25% RSD
▲5.交叉污染：<0.004%
6.最小取样体积：0.1mL。
▲7.控制功能：必须为高精度的计量泵取样，不接受定量环取样
▲8.最高耐压：600bar
（五）柱温箱
▲1.为保证结果的稳定性和准确性，要求柱温箱集成在自动进样器内部，即柱温箱与自动进样器为一体式设计，如果是分体式设计则视为不满足。
2.温度范围：高于环境温度5℃-80℃
3.控温准确度：± 0.5℃
4.温度稳定性：±0.1˚C
5.柱箱容积：2根300mm的色谱柱
（六）二极管阵列检测器
▲1.采样速率不低于：120Hz
▲2.可编程狭缝(1,2,4, 8 nm)可快速优化灵敏度， 线性和光谱分辨率。
3.使用内置数据恢复卡(DRC) ，确保数据永不丢失－防止仪器和计算机通讯意外中断时的数据丢失。
4.流通池和灯的射频标签(RFID tags)，具有数据追踪能力。
▲5.光学元件：1024对二极管
6.±0.06×10-5 AU （波长230nm，1ml/min甲醇）
7.小于0.5×10–3 AU / hr（230nm，1ml/min甲醇）
（七）示差折光检测器：
▲1.短期噪音：±1.25×10-9RIU；
▲2.漂移：200×10-9RIU/h；
3.示差折光范围：1.00–1.75RIU；
4.流通池：8 µl，最大耐压5bar，最大流量：5ml/min；
5.温度范围：室温+5℃-55℃；
6.最大采样速率：不低于70Hz；
7.pH 范围：2.3–9.5；
8.阀功能：自动排气阀和自动溶剂回收阀。
（八）色谱工作站：
1.工作站硬件，1套
2.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助
3.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化。
4.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档。
5.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器。
6.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果。
7.自动分析功能，可自动采样. 数据处理和生成报告。
（九）配置要求：
1.四元梯度泵(含在线真空脱气机)，1套。
2.不小于130位自动进样器，1套
3.原装工具配件，1套
4.原装柱温箱，1套
5.二极管阵列检测器，1套
6.示差折光检测器，1套；
7.原装色谱工作站软件，1套
8.备品备件：C18色谱柱4.6×150mm，4µm，1根；Eclipse Plus C18，4.6×100mm，3.5µm，1根；ZORBAX SB-C18，4.6×250mm，5um，2根。样品瓶500个，瓶盖带隔垫500个，过滤白头25个，连接接头20个，柱塞杆密封垫2个，PEEK材质1/16 英寸手紧接头2包，金属两通2包；PEEK材质1/16 英寸管线1.5 m，管线切割器1个，溶剂瓶4个；
9.设施配套：实验室控温装置1台（包安装），15至20m2用移动除湿机1台，高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装），实验室圆凳2张。
10.净气型储药柜1套，包含：
（1）净气型储药柜主机，1台（容积：≥350L，可放置80瓶500ml的试剂，空气处理量：≥0-677m³/h，可自动监测VOC排放浓度）；
（2）配套过滤器，1套；
（3）配套三块PP层板（带盛液盘）；
（4）配套双重安全门锁（含钥匙）；
（5）配套无人值守功能模块；
（6）配套风机调速功能模块；
（7）配套VOC排放监测模块；
11.工作站硬件，1套
（十）商务及技术服务要求：
1.生产商在中国具有非常完善售后服务体系；
▲2.在广西设有不低于一个专业的维修站，常驻工程师不少于4人；
3.在中国国内应设有不少于三个专业培训中心，常年开班，方便任何时候参加培训。仪器自验收合格之日起一年内安排采购人不少于两名技术人员在国内培训中心5天/人的免费培训（包括上机操作），差旅费采购人自理；
4.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于2天；
5.免费保修一年，终身维修；
6.设有专业的业务800、400免费电话和800免费传真；
7.设有专门的色谱柱应用专家，帮助采购人正确地选择色谱柱，提高分析能力。
▲（十一）如所投产品为进口产品,投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	2
	顶空进样气相色谱（气相色谱系统）
	1
	台
	（一）柱温箱：
1.温度：室温+4℃至450℃；带液氮冷冻装置：-80℃至450℃；带二氧化碳冷冻装置：-40℃至450℃
▲2.温度设定精度：0.1℃
▲3.最大升温速率：120℃/min，最高可拓展至：1200℃/min。
4.最大运行时间：999.99min
5.程序升温：20阶21平台，可程序降温
6.可在3.5min内，从450℃降温到50℃
7.温度精度：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动＜0.01℃
8.双通道柱流失补偿
（二）系统功能：
▲1.可同时支持：2个进样口，4个检测器，4种检测器信号
▲2.最多可安装8个EPC模块，可控制19个EPC通道
3.对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度。
▲4.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，支持远程IE浏览监视仪器状态。
▲5.仪器具有至少6个气相色谱柱智能钥匙和3个USB 端口，同时支持至少3根USB色谱柱使用记录；
▲6.系统具有自动检漏功能，可自动锁定漏气的准确位置，并以直观的文字形式直接显示在软件界面上，而非故障码形式。
（三）分流/不分流进样口：
1.可以用于50um到530um的色谱柱
2.分流比最大可到7500:1
3.具备载气节省模式，有利于减少气体消耗量，且不影响分析性能。
▲4.快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便使用和维护。
5.具有EPC功能，气路的压力、流量分流比可键盘输入。
6.高温度400℃。
7.压力范围：大于1020Kpa(即大于145psi)
▲8.电子控压精度：0.001 psi（千分之一psi，作为验收指标，在仪器触摸屏面板上，气体压力以psi为显示单位下，必须在小数点后面第3位上波动）。
9.标配有脉冲分流/不分流进样技术，液体进样量达5ml
10.可适用高达1.2mm直径的柱
11.背压设计允许独立调节分流，载气气路和隔膜吹扫气路不影响柱气路；0~30psi柱头范围；
12.温度范围到400℃，10℃增量；
13.不分流吹扫时间变化单位0.01min可调；
14.流量范围：对于氮气，0~200ml/min；对于氢气或氦气，0~1250 ml/min；
15.压力传感器：精度：<满量程的±2%；重复性：<±0.05 psi；温度系数：<±0.01 psi/℃；漂移：<±0.1 psi/6 months
16.流量传感器：精度：<±5%；重复性：<±0.35%；温度系数：<±0.20 mL/min/℃（对于He或 H2）；<±0.05 mL/min /℃（对于N2或Ar/CH4）
（四）自动进样器：
1.进样体积0.1 ul~50.0 ul范围
▲2.样品位数：不少于16位
3.进样量线性：≥99%
4.直接可以柱头进样在250/320/530 um毛细柱
5.自动进样针可以自行调节进样深度
6.多台气相色谱仪方便互用
7.可实行快速进样，进样速度0.1 sec
8.拆卸方便，更换自动进样器无需重新安装
9.重叠进样，节省时间，提高效率
（五）检测器：
1.独立加热区，不包括柱温箱：8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助）。
2.所有的检测器均配有电子压力控制和电子开/关控制气路。
3.大气压和温度变化自动补偿
▲4.保留时间重现性<0.008%或0.0008min
▲5.峰面积重现性< 0.5% RSD
6.准确度：<±3 mL/min NTP
7.重复性：<±0.35%
8.氢火焰离子化检测器（FID）：
（1）所有气路均为电子压力/流量控制；（2）可用于毛细柱和填充柱；（3）最高操作温度450℃；（4）具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能；
▲（5）最低检测限（十三烷）：< 1.2 pg C/s；
（6）线性动态范围：>107；
▲（7）数据采集速率：≥1000Hz；
（8）流量：Air：0－800ml/min、H2：0－100ml/min、尾吹气（N2或He）：0~100ml/min；
9.微池电子捕获检测器（μ-ECD）：
（1）所有气路均为电子压力/流量控制；
（2）安装阳极吹扫，防止污染；
（3）最高操作温度400℃；
（4）补偿气：氮气或氩气；
（5）电子源：<15 mCi 63Ni；
▲（6）最低检测限：< 3.8 fg/mL（林丹）；
▲（7）动态范围：> 5×104（林丹）；
（8）数据采集速率：50Hz；
▲（9）为最大限度减少污染，要求该检测器必须为隐藏阳极和大体积流速设计，检测器微池体积必须小于160 uL。
（六）其他性能：
1.时间编程
2.仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录
3.早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。
4.独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。
5.软件图象化，灵活简单，操作易学。
6.系统适用性验证服务。
7.保留时间锁定功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。可据此自建保留时间锁定谱库。
▲8.为方便实验室后续升级，要求单套软件可同时控制两台气相色谱仪。
（七）顶空进样器：
▲1.样品处理：12位样品瓶容量，1个加热位，铝块样品瓶加热炉，最高可升级为111个样品位，12加热位。
2.可对样品瓶独立加压
3.可使用10ml、20ml或22ml的钳口或罗纹口样品瓶，10ml的样品瓶不需要转换座。
4.峰面积重现性：<1%RSD
5.电子压力控制精度：0.001psi
6.平衡温度：达300℃
7.样品环和传输管温度：达200℃
8.具有多次顶空萃取功能，多达100次连续萃取。
9.顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。标配的全电子气路技术，可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压和GC 柱头压可以独立控制）
10.不论采用什么样的顶空条件，气相色谱柱都可以选择50 到530μm 的规格
11.化学惰性的样品流路
12.在每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线
▲13.为保证数据分析的一致性，要求顶空进样器与气相色谱仪主机为同一品牌，同一厂家生产，可用本台气相色谱仪主机操作软件直接控制顶空进样器，如果是额外的第三方软件控制，则视为不满足。
14.使用压盖方式进行密封，不采用旋紧方式密封；采用加持方式进行样品瓶转移，不采用磁铁吸引方式转移。
（八）配套前处理设备（全自动平行浓缩仪）：
1.利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩；
2.批量处理能力：可30个样品同时进行浓缩；
3.浓缩管体积：10ml-80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选；
▲4.浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离大于10cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气；
5.氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降；
6.气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀；
▲7.每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出去口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响；
8.氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换；
9.可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作；
▲10.具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作；
11.加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换；
12.1.水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快；
12.2.显示值基本误差：小于0.5%；
12.3.控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温-100℃；
13.样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换，10位样品架、12位样品架、30位样品架可选；
14.可同时放置80mL试管和20mL试管进行浓缩，同时处理不同体积的样品；
▲15.浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位；
16.具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全；
17.操作系统：简单易用，人性化设计，可通过手机、PAD等设备进行方法的编辑、修改、控制等。
（九）配置要求：
1.气相色谱仪主机，1套
2.分流/不分流进样口，2个
3.氢火焰离子化检测器（FID），1个
4.微池电子捕获检测器（μ-ECD），1个
5.液体自动进样器，1套
6.顶空进样器，1套
7.气相色谱仪安装工具包，1套
8.进样口高级绿色隔垫，50片
9.不粘连O型环，10个
10.柱螺帽，2个
11.2ml样品瓶（含盖、垫），100个
12.色谱柱HP-5 30m、0.32mm、0.25um，2根
13.备用分流/不分流衬管，1包
14.备用自动进样针，1支
15.1/8 英寸铜管，50英尺
16.1/8英寸的铜管接头，1包
17.载气过滤器，除氧/水，1包
18.原装色谱工作站软件，1套
19.配套前处理设备（全自动平行浓缩仪）：
（1）全自动平行浓缩仪主机，1台；
（2）30位氮吹模组，1套；
（3）水浴加热模组，1套；
（4）试管架，1套；
（5）20ml试管（50个/包），1包；
（6）控制软件，1套；
（7）平板控制器，1台。
20.工作站硬件，1套
21.氮气钢瓶/减压阀，1套，不锈钢单瓶钢瓶推车1个。专用氮气钢瓶气柜1个（可存放1瓶氮气）
22.氢气发生器（电解水），1台。
23.空气发生器（无油），1台。
24.设施配套：实验室控温装置1台（包安装），15至20m2用移动除湿机1台，高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装）。
（十）商务及技术服务要求：
1.生产商在中国具有非常完善售后服务体系；
▲2.在广西设有不低于一个专业的维修站，常驻工程师不少于4人；
3.在中国国内应设有不少于三个专业培训中心，常年开班，方便用户任何时候参加培训。仪器自验收合格之日起一年内安排用户单位不少于两名技术人员在国内培训中心5天/人的免费培训（包括上机操作），差旅费用户自理。
4.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于2天；
5.免费保修一年，终身维修；
6.设有专业的业务800、400免费电话和800免费传真；
7.设有专门的色谱柱应用专家，帮助用户正确地选择色谱柱，提高分析能力。
▲（十一）如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	3
	荧光分光光度计
（荧光光谱仪）
	1
	台
	▲1.光源：闪烁式氙灯，脉冲半峰宽小于2微秒，功率相对于连续发光时的75KW，氙灯必须只在工作时才闪烁；
2.光源：10年免费质保；
▲3.超低杂散光的切尼－特纳型单色器，水平狭缝光路，采用标准比色皿（1cm光程）测试样品量最少体积0.5mL；
▲4.光栅：激发光栅：30×35mm，1200L/mm，闪耀波长370nm；发射光栅：30×35mm，1200L/mm，闪耀波长440nm。
▲5.最大扫描速率：24000 nm/min，可在小于3秒钟时间内完成全波长扫描；
6.无需关闭样品室就可以测试荧光数据，样品体积大小不受仪器限制；
7.检测器：内置2个高灵敏度光电倍增管，检测器电压可以在400-1000V间任意设定；
▲8.波长范围：激发态：200-900nm零级可选；发射态：200-900nm零级可选；
9.波长精度：±0.5nm(541.92nm)；
10.波长重现性：±0.2nm；
11.灵敏度(水的Raman峰信噪比)
＞750：1 RMS，350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒；
＞500：1 RMS，500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒；
12.检出限：＜1.0pM荧光素(标准池)；＜10 pM荧光素(40UL微池)；＜25 Pm QBS(标准池)；
▲13.激发单色器标准配置4组自动滤光片，发射单色器标准配置5组自动滤光片，在扫描过程中软件自动选择合适的滤光片，以消除次级光和杂散光的影响。
激发：250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm；
发射：250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm以及3%的衰减片；
▲14.激发单色器和发射单色器滤光片轮总计有14个位置（Slots）。激发单色器6个，包括预装的4个滤光片、完全打开、完全关闭。发射单色器8个，包括预装的6个滤光片加衰减片、完全打开、完全关闭。
▲15.狭缝宽度可调，激发/发射狭缝：1.5/2.5/5.0/10/20nm/10nm圆形狭缝。圆形狭缝用于测试微量样品。
▲16.可以扫描荧光、磷光，测试磷光寿命可以达到微秒级。
17.可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows操作系统，可测试荧光、磷光. 生物化学发光，寿命测定，浓度测定，3D，等高线图等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。
18.配置要求：
（1）荧光分光光度计主机，1套；
（2）原装软件工作站，1套
（3）3ml荧光比色池，1对；
（4）半导体控温系统，1套；
（5）固体样品支架+粉末样品池，1套；
（6）滤光片9个，包含：激发4个（250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm）；发射5个（250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm）
（7）工作站硬件，1套
（8）软件手册，1套；
（9）全中文教学光盘，1张；
（10）设施配套：实验室控温装置1台（包安装），高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装），实验室圆凳2张。
▲19.如所投产品为进口产品，投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	4
	紫外分光光度计（紫外-可见分光光度计）
	1
	台
	1.单色器：Czerney-Turner单色器设计；
▲2.光源：脉冲氙灯，30 亿次闪烁的超长寿命，光源必须只在测试时才点亮，如果是传统的氘灯或钨灯光源设计，则视为不满足；
3.波长范围：190～1100nm；
4.光度范围：±3.3Abs；
5.光度精度：±0.005A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；
6.基线平滑度：±0.001Abs；
▲7.最大扫描速率：24000 nm/min；
▲8.室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据，如果测试数据时需要关闭样品室，则视为不满足；
9.最少测试样品量：5μL；
▲10.可配置光纤耦合测量探头，直接测量液体样品，无需使用比色皿即可在极短时间内获得准确的结果。
11.用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows操作系统，具有波长扫描. 浓度测试. 动力学. 扫描动力学以及仪器校准. 性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。
12.配置要求：
（1）紫外可见分光光度计主机，1套；
（2）原装软件工作站，1套；
（3）10mm正方形石英比色皿，7个；
▲（4）不低于18联池支架，1套；
（5）固体样品支架，1套；
（6）积分球附件，1套
（7）工作站硬件，1套；
（8）软件手册，1套；
（9）全中文教学光盘，1张；
（10）设施配套：15至20m2用移动除湿机1台，高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装）。
▲13.如所投产品为进口产品，投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、采购预算：人民币壹佰捌拾捌万元整（￥1880000.00）

	三、商务最低要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。

	售后及技术服务要求
	1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。
2.设有专门的应用专家，帮助用户正确地选择色谱柱，提高分析能力。
3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。
4.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
5.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
6.设备维修或更换后其保修期相应顺延；
7.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修；
8.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起国产设备30天；进口设备90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。
交货地点：广西柳州市采购人指定地点

	付款条件
	1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。
2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，且采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。

	四、投标人的资信要求表（如有请提供）

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	1.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。
2.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 

	能力或业绩
要求
	投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	1.本分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。）
2.投标须以人民币报价。
3.根据相关规定，进口货物若可办理免税，投标人在报价时不得将关税列入投标报价，如投标人将关税列入投标报价的，中标后采购人将不予支付。

	核心产品
	本项目“第1项二极管阵列液相色谱”和“第2项顶空进样气相色谱”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。


B分标：
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）
	1
	台
	一、工作条件：
除非在技术资料中明确说明，仪器系统中的所有部件都须符合下列要求：
1.1适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行；
1.2适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网条件下长期正常工作；
1.3配置的电器插头须符合中国相关标准，提供与插头相匹配的插座；
二、设备用途
主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，包括：
2.1未知样品的快速定性分析；
2.2贵金属和矿物产品的高精密度分析；
2.3标准物质定值中主要成分的高精密度分析；
仪器以固体检测器为基础，由进样系统、高频发生器、等离子体炬、光路系统、检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的高效电感耦合等离子体发射光谱仪。
三、技术规格与要求：
3.1技术规格
3.1.1进样系统
▲3.1.1.1耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品，作为验收指标。
▲3.1.1.2位数100位以上快速分析自动进样器及配套的进样系统，分析速度100个样品/小时以上（测定17个元素以上，读数3次），平均约35秒/样品，作为验收指标。
3.1.1.3分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度不少于50万cps或cts。
3.1.1.4高精密度进样系统，矿物样品中主要成分的高精密度分析，1%以上含量的成分，6次分析RSD优于0.5%。
3.1.1.5有机物直接进样分析进样系统：无需雾室半导体控温和质量流量计加氧装置，即可进行煤油的直接进样分析。
3.1.1.6炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，安装和拆卸无需任何工具。
3.1.1.7雾室雾化器和等离子体具有独立腔室相互分隔，以减小等离子体温度对雾化器雾化效率的影响，以提高仪器的稳定性。
3.1.1.8蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。
3.1.2自激式射频发生器，频率≥27MHz，频率越大越好；功率：1000W~1500W，1W增量连续可调。功率稳定性优于0.1%。
3.1.3射频发生器射频辐射防护满足FCC管理规范Part 18的要求，同时符合EC和VDE 0871的B级射频辐射防护要求。在等离子体点燃的情况下，操作者依然可以安全地调节炬管的位置。
▲3.1.4矩管垂直放置，等离子体观测方式有轴向和径向两种，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，由软件控制全自动切换，并同时给出两种观测方式的测量结果。
▲3.1.5 等离子体正常运行的氩气消耗总量小于10升/分钟或提供195L带液氩的液氩罐2瓶。作为验收指标。
3.1.6等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。
3.1.7 系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：165-780nm。
3.1.8 检测器：具有CCD检测器2套。
3.1.9 在光学设计上采用全谱直读的设计，而且强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。
3.1.10具有紫外光与可见光独立分光系统。
3.1.11 软件必须具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、单边实时背景扣除、双边实时背景扣除、无背景扣除功能，缺一不可。
3.1.12 具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器自动采集所有元素的所有谱线（不少于6000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得结果，无需重新分析样品。
3.2性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行。
3.2.1等离子体气（Plasma gas）流量  ≤ 9L/min。
3.2.2投标文件中须提供等离子体实时全彩色摄像系统，设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各一张。
3.2.3分辨率：
谱线半峰宽光学分辨率（nm）
As 193.696≤0.006       Ni 231.604≤0.008
Ba 455.403≤0.025
Ni 341.476≤0.012       La 408.672≤0.020
3.2.4精密度（重复测量10次的相对标准偏差百分数，RSD%）：
谱线标准溶液浓度积分时间精密度（RSD%）
As 193.696    5 mg/L     1秒      ≤1
Zn 213.856    1 mg/L     1秒      ≤1
Mn 257.610    1 mg/L     1秒      ≤1
La 379.478    1 mg/L     1秒      ≤1
Ba 455.403    0.1 mg/L   1秒      ≤1
Ba 493.408    0.1 mg/L   1秒      ≤1
3.2.5灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，以耐HF酸的进样系统）：
谱线标准溶液浓度积分时间灵敏度(单位：cps或cts)
As 193.696   5 mg/L    1秒  5,000或大于五千
Zn 213.856   1 mg/L    1秒40,000或大于四万
Mn 257.610   1 mg/L    1秒300,000或大于三十万
La 379.478   1 mg/L    1秒250,000或大于二十五万
Ba 455.403   0.1 mg/L  1秒    500,000或大于五十万
Ba 493.408   0.1 mg/L  1秒300,000或大于三十万
3.2.6 轴向观测（水平观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。
谱线标准溶液浓度测量检出限所用的空白检出限
Tl 190.801    1 mg/L    2% 硝酸溶液     ≤10 µg/L
As 193.696    1 mg/L    2% 硝酸溶液     ≤10 µg/L
Se 196.026    0.5 mg/L  2% 硝酸溶液     ≤10 µg/L
Pb 220.353    0.5 mg/L  2% 硝酸溶液     ≤3 µg/L
3.2.7 径向观测（垂直观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。
谱线标准溶液浓度测量检出限所用的空白检出限
As 193.696    5 mg/L    2% 硝酸溶液    ≤60 µg/L
Zn 213.856    1 mg/L    2% 硝酸溶液    ≤2 µg/L
Mn 257.610    1 mg/L    2% 硝酸溶液    ≤0.75 µg/L
La 379.478    1 mg/L    2% 硝酸溶液    ≤3 µg/L
Ba 455.403    0.1 mg/L   2% 硝酸溶液   ≤0.3 µg/L
Ba 493.408    0.1 mg/L   2% 硝酸溶液   ≤0.6 µg/L
3.2.8 轴向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)：Cd 226 BEC ≤ 150 µg/L
3.2.9 径向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)：Mn 257 BEC ≤ 45 µg/L
▲3.2.10 快速瞬时信号分析：1秒钟内分析元素周期表中所有元素（不少于75个）500次以上，作为验收指标。
▲3.2.11高精密度分析：以实时内标法分析As、Zn、Mn、La、Ba元素10次，这5个元素中的每个元素的测量RSD必须都小于0.1%，作为验收指标。
▲3.2.12石墨消解器：不含金属成分，外壳由Kydex塑料制成，最大限度的减小了样品污染的可能。由涂敷特富龙的石墨块制成，其中平板加热器占了95%的面积，保证温度均匀性，并消除板上热点。适用于低于180℃的消解/加热方法。提供均匀的温度（板面上+/-1.0℃）控制。控制器：采用数字式控制器，具有可编程的特点，温度设置精度可达0.1℃、还包含有定时关机选项以及可编程循环结束时提示。可放置50mL离心管，24孔位。
四、配置要求
4.1具备以上技术规格与要求的高效等离子体发射光谱仪主机（包括便携式控制和数据采集处理系统）1套。
4.2等离子体全彩色监测摄像装置1套。
4.3双向观测外光路1套。
4.4节约氩气消耗等离子体的平板1套或195L高纯液氩罐2套。
4.5内置式水平4通道蠕动泵一套。
4.6可拆卸式炬管3套；刚玉炬管中心管3根。
4.7抗HF酸进样系统1套。
4.8同心雾化器、旋流雾室高灵敏度进样系统1套。
4.9快速分析自动进样器位数100位以上，1套。
4.10用于主机的循环水冷机一台。
4.11立式静音无油空气压缩机和空气过滤器1套或尾焰消除装置1套
4.12进样泵管48根，排废液泵管48根，各类O圈各一套，轴向观测窗一套，径向观测窗一套。
4.13多元素混标元素2瓶。
4.14氩气钢瓶（带减压阀）2瓶与配套气瓶柜1个。
4.15安装其它所需配件。
4.16工作站硬件，1套；
4.17设施配套：实验室控温装置1台（包安装），15至20m2用移动除湿机1台，不锈钢抽风罩带风机1个（包安装），实验室圆凳2张。
4.18石墨消解器（24孔）1套
五、商务及技术服务要求：
1.生产商在中国具有非常完善售后服务体系；
▲2.生产厂家在广西常驻工程师不少于2人；
3.在中国国内应设有不少于三个专业培训中心，常年开班，方便用户任何时候参加培训。仪器自验收合格之日起一年内安排用户单位不少于两名技术人员在国内培训中心4天/人的免费培训（包括上机操作），差旅费用户自理。
4.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于2天；
5.免费保修一年，终身维修；
6.设有专业的业务800、400免费电话和800免费传真；
7.设有专门的ICP-OES应用专家，提高分析能力。
▲六、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书与售后服务承诺书，否则投标无效。

	2
	快速比表面积与孔隙度分析仪
	1
	台
	一、仪器构成
1.比表面积仪主机1台
2.工作站硬件，1套；
3.10L液氮罐1瓶，超静音手推车1个（尺寸：长×宽：730×490mm 承重150kg）
4. 高纯氦气气瓶1瓶，高纯氮气气瓶1瓶，减压阀2个。
5.不锈钢单瓶钢瓶推车1个。
6.配套气瓶柜1个。
7.设施配套：实验室控温装置1台（包安装），实验室圆凳2张。
二、技术规格与要求
1.测试范围：比表面积：0.01m2/g-无上限
2.独立的分析站，可以进行1个样品分析工作，满足超低比表面的分析。
3.仪器系统配备电子伺服控制阀，可精确控制抽真空速率，防止粉末沸腾。
4.分析系统压力传感器：分析站，P0管和配气管都必须有独立的高精度压力传感器。
5.自由体积校正采用He测量，确保自由空间的测试精度，饱和压力P0可以持续/间隔测量，输入或计算。
6.杜瓦瓶容积：2.75升杜瓦，提供不少于60小时的保温时间。
7.吸附质：N2，CO2等非腐蚀性气体
8.数据接口：以太网口连接主机和电脑的通讯数据线。
9.样品制备站：具有独立6位一体式样品脱气制备站，具有流动气体吹扫加热和抽真空加热两种方式，脱气温度：室温-400℃。
10.数据模型：单点或多点BET比表面积，Langmuir比表面积，平均孔尺寸和单点总孔体积，BJH介孔体积、面积和分布经典模型，t-plot微孔体积、微孔面积、外表面积，Dubinin-Radushkevich和Astakhov法，MP法，DFT密度函数理论。
▲三、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、采购预算：人民币壹佰叁拾肆万元整（￥1340000.00）

	三、商务最低要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。

	售后及技术服务要求
	1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。
2.设有专门的ICP-OES应用专家，提高分析能力。
3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。
4.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
5.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
6.设备维修或更换后其保修期相应顺延；
7.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修；
8.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起国产设备30天；进口设备90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。
交货地点：广西柳州市采购人指定地点


	付款条件
	1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。
2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。

	四、投标人的资信要求表（如有请提供）

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	1.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。
2.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 

	能力或业绩
要求
	投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	1.本分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。）
2.投标须以人民币报价。
3.根据相关规定，进口货物若可办理免税，投标人在报价时不得将关税列入投标报价，如投标人将关税列入投标报价的，中标后采购人将不予支付。

	核心产品
	本项目“第1项ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。


C分标：
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	同步热分析仪
	1
	台
	一、技术规格
▲1.温度范围：室温~1600℃
▲2.炉体：耐腐蚀炉体，垂直炉体结构，天平在下，顶部装样，方便操作，吹扫气流向与逸出气氛自然流向完全一致，适合联用分析
3.天平类型：电子天平
▲4.样品称量范围：35 g
5.天平分辨率：0.1μg（全量程范围）
6.温度精度：±0.1℃（标准金属），多点温度校正
▲7.热焓精度：±1%（标准金属）
8.升温速率：0~50K/min
▲9.DSC灵敏度：1μw
10.天平室内置电子恒温系统，温度稳定性±0.02℃
11.内置智能基线校正技术，能自动修正与坩埚类型、气氛、升温速度等因素相关的浮力效应
12. 气体控制：内置3路输入2路输出的质量流量计，软件记录气体流量和控制气体自动切换
13.测试分析软件：中英文可自由切换的操作界面，使得用户快速，简便的掌握仪器，操作方便，软件可以实时控制和调整测试参数，且可以随时对结果进行分析控制。
二、配置清单
1.同步热分析仪主机，1套；
2.热分析仪器控制和数据分析软件：具有全内核中文汉化界面，能进行温度转变表征如玻璃化转变温度、相变，热焓等操作，同时能进行重量转变表征如分解温度，组份定量分析，热稳定性等，1套；
3.高温炉体，1套；
4.内置质量流量计，1套；
5.温度和热焓校正标样，包含8种样品，带证书，1套
6.TG-DSC样品支架，1套；
7.氧化铝坩埚，100套；
8.电脑1套：工作站硬件，1套；
9.设施配套：实验室控温装置1台（包安装）。
三、技术服务和培训
1.设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器。
2.保修期：安装调试验收合格之日起壹年。
3.售后服务：生产厂家在华南地区需设有固定的维修中心，针对设备故障，接到用户通知后4小时内响应，确定解决方案后，48小时内到现场维修。
4.分析软件终身免费升级，终生免费技术服务咨询。
5.设备安装后，生产厂家安装工程师为用户现场提供使用和维护培训。仪器使用6-8周后，用户可到生产厂家的应用实验室参加高级培训班，培训时间3天，免收培训费。
▲四、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	2
	纳米粒度及ZETA电位分析仪
	1
	台
	一、技术规格
▲1. 粒度测量范围0.3nm-10um；
▲2. 采用非浸入式背反射技术；
▲3. 最小样品量：12µl；
▲4. 激光器：632.8nm，He-Ne，4mw;
▲5. 样品浓度范围：0.1ppm- 40% w/v
▲6. 采用APD(雪崩式光电二极管)检测器；
▲7. 测量角度为173°和13°，双角度；
▲8. 温度范围：0ºC to 120ºC，可以测量粒度随温度变化的趋势
▲9. 仪器通过整体移动光纤和透镜，自动确定最佳测试点，避免多次散射效应；
10. 自动测试程序，优化检测时间
▲11. 自动加载荧光过滤，用以测量荧光物质
▲12. 适合测量ZETA的样品粒径范围：3.8nm-100um
13. ZETA电位测量范围：无限制
▲14. 电泳速度范围：±20µ.cm/v.s
15. 检测技术：采用混合模式相位分析技术
▲16. 最高电导率：260mS/cm
▲17. 最大样品浓度：40%w/v
▲18. 采用固定式内置电极U型管式流动池
19. 提供电导率，电泳移动速度，施加电压，池壁电位等参数
20. 可以控制恒定的电流模式测量ZETA
二、配置清单
1.纳米粒度及Zeta电位仪主机一台；
2.一个石英玻璃粒度测量样品池；
3.100个PS样品池；
4.10个带内置电极的弯曲式样品池。
5.Zeta电位标准液十支；
6.工作站硬件，1套。
三、技术服务和培训
1.设备安装、调试和验收：在仪器到货之前向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达采购人所在地，在接到用户通知后工作日一周内进行安装调试，按照出厂标准验收仪器。
2.技术培训：在用户所在地对用户进行培训。培训内容包括仪器的技术原理、实验操作、数据处理、基本维护，简单故障排除等。
3.保修期：中标人提供自安装验收合格之日起12个月的质保期或发货后15个月，以先到的为准.在此期间非人为因素造成的故障，中标人提供免费更换部件和劳务。操作软件、分析软件终生免费升级。
4.保修期后：由中标人提供终生维护，厂家保证停产后七年备件供应，维修费按零配件成本及人工出差成本计算。
5.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后24小时内响应，5个工作日内到达现场处理。
6.提供国内售后服务中心联系方式，热线，邮箱和微信号。
▲四、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	3
	光电催化测试系统
	1
	台
	一、电化学工作站主机部分
▲1.交流阻抗频率范围：10μHz to 8MHz
▲2.频率精度（误差）：＜0.0025%（即＜25ppm）
▲3.总带宽：DC-10MHz
4.相精度：±0.05 deg @ 10μHz to 100 KHz 
±0.125deg @ 100 KHz to 8MHz

▲5.阻抗精度：
恒电位模式：100 mΩ to 10 MΩ/0.2%，1 mΩ to 10 GΩ/2%
恒电流模式：1 mΩ to 10 MΩ/0.2%，10 µΩ to 1 GΩ/2% 
6.输入阻抗：>10TΩ||5pF.（main），1000TΩ||1pF（配Hiz）
▲7.交流振幅范围：0-6V 
8.交流振幅调节方式：可按18bit DAC分辨率连续调节。
9.槽压：±28V
▲10.电流量程范围：±1nA—±3A
11.具有大电流扩展功能：输出/应用电流可选扩展到10A、20A、40A
12.具有电子负载扩展功能：可选扩展电子负载25A、100A、200A
▲13.施加电流精度：0.02% of FS ±0.05% of reading （1μA - 100 mA）
▲14.输入电流精度：±0.04% of reading±0.02% of FS （1μA - 100 mA）
▲15.输入电流分辨率：5aA 
▲16.扫描电压范围：±15 V
17.施加控制电位范围：±15V
▲18.最大测试电压范围：±16V
19.输入电压精确度：±50 µV ± 5 ppm of reading
▲20.输入电压最小分辨率: 2.5nV
21.输入偏差电流：0.2pA (typical)
22.转换速率：15MV/s
▲23.ADC数模转换分辨率：32bit
24.切换：浮地/接地模式可切换
25.小信号上升时间：150 ns to 200 µs in 5 steps
26.扩展槽：5个。最多可外接20个外置设备。
27.能通过增加高阻抗小电流选配件可将最小的电流量程减小至1pA，测试阻抗增加至1000TΩ || 1pF。
28.能通过增加高槽压选配件将最大电压扩展到：120V
▲29.噪声：10 µV rms / 1 pArms @ 1 mHz to 10 Hz
30.采用独特的Z-HIT技术，可对交流阻抗谱进行快速鉴别和修正，是独特的单频和多频交流阻抗技术。
31. 能通过增加平行阻抗测试选配件，平行测到多个电池的交流阻抗。
32.包括功能齐全的Thalse电化学测试软件包：可进行电化学阻抗谱测试，等效电路模型拟合，循环伏安，线性扫描伏安，线性极化曲线，恒电位，恒电流，动电位、动电流；计时电流、计时电位等多种电化学实验。包括EIS阻抗测试、SIM模拟等效电路软件、CV、I/E软件、PVI软件、C/E软件、CAD图形编辑软件等等。
33.
软件程序采用了先进的非线性模式识别算法，以期最大程度的符合化学体系的本来非线性的特征。
34.
软件等效电路数据库采用开放式设计，用户可以自由的向内添加非标准元件，系统可以自动给出建议初始值。
35.
含PVI软件模块，可以编程自定义任意波形的电流电压施加信号。
(注：1、单位换算：1μA=10-6A ,1nA=10-9A ,1pA=10-12A ,1fA=10-15A ,1aA=10-18A，1T=10-12)
二、外置恒电位仪PP211部分
▲1.外置恒电位仪最大输出电流及电压：±10A，±20V
▲2.外置恒电位仪需配有独立软件，不跟主机连接时，可单独使用，可进行循环伏安、恒电流/恒电位、电池充放电、电流/电压-时间曲线等等简单测试。
3.LED最大驱动频率：10μHz~200kHz
4.光源强度调节：连续可调
▲5.单色灯最大光束尺寸：2cm
▲6.采用技术：具有实时校准控制回路系统。即能自动对比设定的光强度值与样品表面检测到的光强度值，能实时调节光强，保证照射到样品表面的光强值等于设定值。
7.必须具备以下扩展功能,方便后续测试功能的增加,需给出彩页介绍或说明。
1)CIMPS-emit电化学发射光谱
2)CIMPS-abs电化学吸收光谱
三、CIMPS软件部分
1.包含测试方法:
1）光电流频谱图(IMPS)、光电压频谱图(IMVS)、可控强度光电流谱(CIMPS)、可控强度光电压谱(CIMVS),
2）电荷放电特性测量、瞬态响应特性测量、时间域的特性测量、直流特性对光强度变化的响应特性测量，3）静态光电压曲线、静态光电流曲线、动态光致电压效率、动态光生电流效率，最大输出功率测量、
4）IPCE光电转换效率（配连续光源），
5）斩光伏安法、固定波长下的I/V测试，
6）电子有效扩散系数、电子有效寿命、电子扩散长度等关键动力学参数表征等等。
2.配白光光源1个，以及LED单色灯光源一批（主波长分别为：405nm、430nm、470nm、530nm、617nm）
3.工作站硬件，1套；
4.配光电化学池2套。光学窗直径：20mm；光学窗材质：石英玻璃；每套带Ag/AgCl参比电极1根，Pt对电极1根。
5.配暗箱。外壳：铝合金电镀，尺寸：60×35×22cm。
6.实验室控温装置1台（包安装）
四、配光电转换效率测试模块：
1.TLS03连续可调光源：波长范围：365–1020 nm
▲2.分辨率：1 nm @430-720 nm
▲3.可调光源要求是使用寿命长的发光二极管LED光源，工作5万小时后亮度衰减30%以内。
4.带专业的软件，可实现光电转换效率（QE/IPCE）/光电流谱（PCS）测试。
五、售后服务
1.设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后提供免费安装、调试和培训。
2.保修期：一年，自验收合格之日算起。保修期内，对设备提供全免费保修。保修期后收取成本费维修，终生负责。
3.培训内容：培训时间不少于2天，包括设备的技术原理、仪器操作、日常基本维护与保养等。
4.培训目的：使培训后的技术人员能较熟练地独立使用设备进行试验，同时能独立处理常见性故障及进行日常的设备维护保养。
▲六、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、采购预算：人民币壹佰捌拾叁万壹仟元整（￥1831000.00）

	三、商务最低要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。

	售后及技术服务要求
	1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。保修期后收取成本费维修，终生负责。
2.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
3.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
4.设备维修或更换后其保修期相应顺延；
5.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修；
6.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起国产设备30天；进口设备90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。
交货地点：广西柳州市采购人指定地点

	付款条件
	1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。
2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。

	四、投标人的资信要求表（如有请提供）

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	1.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。
2.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 

	能力或业绩
要求
	投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	1.本分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。）
2.投标须以人民币报价。
3.根据相关规定，进口货物若可办理免税，投标人在报价时不得将关税列入投标报价，如投标人将关税列入投标报价的，中标后采购人将不予支付。

	核心产品
	本项目“第3项光电催化测试系统”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。


第三章投标人须知
前附表
	条款号
	编列内容

	
	项目名称：化工科研仪器采购
项目编号：YLLZG20191038-LZFS

	5
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按第39.2款规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元）,由中标供应商在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。

	9.2
	接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交
质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司，联系电话：0772-3310669，通讯地址：柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室

	12.1
	澄清与修改：
投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。

	13.1
	报价文件【以下第1至2项均要由法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人签字并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），必须提供，否则其投标无效】：
1. 投标函（按第六章要求格式填写）；
2. 开标一览表（按第六章要求格式填写）；
3. 中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；
4. 残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；
5. 广西工业产品声明函（如有，按第六章要求格式填写）；
6. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	13.2
	资格证明文件【以下各项均要加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），必须提供，其中第3项为委托时必须提供，否则其投标无效。】：
1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；
2. 法定代表人(负责人或自然人)身份证明（按第六章格式要求填写)及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件；
3. 法定代表人(负责人或自然人)授权委托书(按第六章格式要求填写)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）
4. 投标人2019年6月至今任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）新成立不足一个月的投标人按实际提供；
5. 投标人2019年6月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地有关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）新成立不足一个月的投标人按实际提供；
6. 投标人2018年度财务状况报告复印件（可以是财务报表、银行出具的资信证明、第三方审计报告等证明材料），（2019年新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件)；
7. 供应商获取招标文件的收据或者发票复印件；
注：1.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书必须由法定代表人(负责人或自然人)及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。
2.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

	13.3
	商务文件【以下第1至3项均要由法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人签字并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印），必须提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供，须加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印）】：
1.投标声明书 (按第六章格式要求填写)；
2.商务响应表（按第六章格式要求填写）；
3.投标保证金提交凭证复印件（按第六章格式要求填写）；
4.政府强制采购节能产品的；投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效；
5.节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件并加盖投标单位公章）；
6.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。
7.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）；
8.投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]；
9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

	13.4
	技术文件【以下第1至5项均要由法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人签字并加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印）必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供须加盖投标人单位公章（自然人加盖手指指印）】：
1. 投标报价明细表；
2. 设备配置清单；
3. 技术响应表；
4. 项目实施方案；
5. 售后服务承诺书；
6. 对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
7. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
8. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
9. 产品出厂标准、质量检测报告
10. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
11. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；
12. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
13. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

	
	投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。
1. 投标文件电子版内容：开标一览表（必须包括投标产品的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。
2. 投标文件电子版份数：1份。
3. 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。
4. 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

	16.1
	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

	17.1
	投标保证金：应按《招标公告》第七条规定交纳。
投标保证金递交方式：以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式交提交至以下账户，投标保证金必须从投标人银行账户转出并于投标截止时间前到达指定银行账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司柳州分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001014500074537】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	17.3
	投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户：
1.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。
2.中标人的投标保证金自合同签订后5个工作日内，以转账方式退还中标人的投标保证金。

	19.2
	投标文件份数：投标文件中商务及技术文件一并装订，正本1份，副本4份；资格证明文件单独装订，正本1份，副本2份；报价文件单独装订，正本1份，副本2份；投标文件电子版1份。上述文件装入投标文件袋中。

	20.2
	1.投标截止时间及地点：2019年12月2日上午9时30分前将投标文件密封送交到云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。
2.提交投标文件时须提供的材料：投标人委托代理人身份证原件和法定代表人(负责人或自然人)授权委托书原件。对于材料不全或无效的投标文件将拒收。

	21.3
	（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达13项（含）以上的，投标文件将被视为无效。

	22
	1.开标时间及地点：2019年12月2日上午9时30分在云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室）开标。
2.投标人可以由法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人出席开标会议。

	24.2
	采购人或采购代理机构对投标人信用查询:
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询起止时间：投标截止时间前
查询记录和证据留存方式：投标截止时间前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。
信用信息使用规则：对在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	30.2
	评标方法：综合评分法

	33
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

	37
	1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。
2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格后，且采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西科技大学
开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行
银行账号：20-112801040000305

	
	签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。

	
	采购资金来源：预算资金

	
	付款方式：国库集中支付

	
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

	
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人(负责人或自然人)或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
3.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，分支机构负责人等，视同为负责人。


一、总  则
1.适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标的单位或自然人。
2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。
2.7“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
3.招标方式
公开招标方式。
4.投标委托
投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人或自然人)，须有法定代表人(负责人或自然人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。
5.投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。
6.联合体投标
6.1本项目不允许联合体投标。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不可以分包。
8.特别说明：
8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
8.2投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。
9.质疑和投诉
9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.3采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
9.4投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
二、招标文件
10.招标文件的构成。
（1）招标公告；
（2）招标项目采购需求；
（3）投标人须知； 
（4）评标办法及标准；
（5）合同主要条款；
（6）投标文件格式。
11.投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。
12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。
三、投标文件的编制
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2资格证明文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（招标项目采购需求另有约定的，从其约定。）
15.3投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。
16.投标有效期
16.1投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。
16.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。
17.投标保证金
17.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
17.2投标保证金交纳形式：详见投标人须知前附表
17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。
17.3.1未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。
17.3.2中标供应商的投标保证金在合同签订之日起五个工作日内退还。
17.4.投标保证金不计息。
18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
19.投标文件的签署和份数
19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制并装订成册，装订要求详见“投标人须知前附表”规定，资格证明文件、商务文件及技术文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件有可能被拒绝。
19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。
19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人(负责人或自然人)或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
20.投标文件的包封、提交、修改和撤回
20.1投标文件的包封。
20.1.1投标文件正、副本应尽量全部装入投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或法定代表人签名（或授权委托人签名）以示密封。
投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标（如有）“开标时启封”字样。
20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。
20.2 投标文件的提交
20.2.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的投标时间。
20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。
20.3投标文件的补充修改或撤回
投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
21.投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。
21.1在资格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1） 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；
（2） 资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3） 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书的；
（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
21.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供投标声明书的；
（2）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
（4）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；
（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（7）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
21.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；
21.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。 
21.5被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
22.开标准备
采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人不足3家的，不予开标。
23.开标程序：
（1）宣布开标程序；
（2）主持人介绍参加开标会的人员名单； 
（3）主持人宣布开标纪律；
（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认；
（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。
（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，同时由记录人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程。
（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
（8）开标会议结束。
五、资格审查
24.资格审查
24.1开标结束后，对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。
24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：
（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。
（2）未购买本招标文件的投标人。
（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。
（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。
（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。
（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。
24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标
25.组建评标委员会
本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
26.评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序
27.1符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。
27.2澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
28.评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
29.评标原则和评标办法
29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
29.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。
30. 投标文件修正
30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30.2修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。
30.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；
（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。
31.评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
七、中标和合同
32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。
35.采购代理机构无义务向供应商退还投标文件。
36.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
37.履约保证金(如有)：
37.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入采购人指定账户。否则,不予签订合同。
37.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
37.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。
38.签订合同
38.1投标人接到中标通知书后，须缴纳履约保证金并按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
38.2签订合同时间：按招标文件规定的时间、地点与采购人签订合同。
38.3如中标供应商不按招标文件的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。
38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。
八、其他事项
39.代理服务费
39.1代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
39.3采购代理机构的银行账户：
账户名称：云之龙招标集团有限公司柳州分公司
开户银行：柳州银行五星支行
银行账号：70601500000000008999

第四章评标办法及评分标准
评标办法及评分标准
一、评标原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分35分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，且其所投产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的折扣。[投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[投标人须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]
（5）政策性扣除计算方法。
投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）以进入综合评分环节的所有投标报价的最低价格为基准价，满分为35分。
（7）价格分计算公式：
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×35分

	2
	技术分
（满分48分）

	设备性能分（满分48分）
	（1）完全满足招标文件要求得36分，非▲项每有一项负偏离扣3分，直至扣完36分为止。
（2）带▲项有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，满分12分。
注：投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章（自然人加盖手指指印），否则评标委员会有权不接受其优于。

	3
	售后服务分
（满分6分）
	售后服务方案（满分6分）
	根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案、售后服务保证等方面，由评委确定各投标人所属档次并独立打分。 
一档（2分）：投标人售后服务方案基本满足招标文件要求，评定为一档。
二档（4分）：投标人同时满足以下条件的为二档：服务方案内容较完整，投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以修复，响应时间优于招标文件要求，常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件。
三档（6分）：投标人同时满足以下条件的为三档：服务方案内容完整，有项目实施计划，有特色服务投标人所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量问题或故障，优于厂家公开承诺时间予以修复，响应时间优于招标文件要求，常年备有配件，能及时处理、更换损坏的零部件，免费保修期及相关软件免费升级时间优于招标文件要求。提交售后服务机构中技术人员名单（售后服务人员在 5 人（含）以上的）、学历职称，售后服务联系方式等详细资料。

	4
	信誉及业绩分
（满分8分）
	奖项及证明材料
	（1）投标人通过ISO9001国际质量管理体系认证的（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章）得1分；
（2）投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）的每一项得1分，满分3分；
（3）投标人2016年以来同类产品销售业绩[以中标通知书和销售合同复印件为准]，每项得1分，满分4分。

	5
	政策功能分
（满分3分）
	节能、环保及区内产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；
（3）非节能、环保产品的不得分。
（4）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。
备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

	总得分=1+2+3+4+5


三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章合同主要条款格式
4.1一般货物类
《广西壮族自治区政府采购合同》
（试行）文本
合同编号：
采购单位（甲方）采购计划号
供应商（乙方）项目编号
签订地点签订时间
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：不限。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。
第五条　交付和验收
1.交货时间：自签订合同之日起国产设备天；进口设备天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。地点：广西柳州市采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后二十五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。
第七条售后服务、质保期
1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。
第八条　付款方式
1. 资金性质：
2. 付款方式：本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。
第九条　履约保证金
本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。
第十条税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方投标文件承诺小时内到达甲方现场处理。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为按乙方投标文件承诺年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后二十五个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十八条合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。
第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方执三份，乙方执一份。
	甲方（章）
年月日
	乙方（章）
年月日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年月日


合同附件
一般货物类
	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）
年月日
	乙方（章）
年月日


注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章投标文件格式
一、投标文件外层包装封面格式
1. 所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)
投标文件
项目名称：
项目编号：
分标号（如有）：
投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件
投标人名称：
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
年月日
二、报价文件格式
1.报价文件格式：
正本/或副本
报价文件
项目名称：
项目编号：
分标号（如有）：
投标人名称：
投标人地址：
年月日
2. 投标函格式：
投标函
致：_______     __（采购单位名称）：
根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：_____     __），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件一式两份不分正副本、资格证明文件正本一份副本二份、商务文件及技术文件正本一份、副本四份、投标文件电子版一份）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____邮编：电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______
投标人名称(公章):___________________
开户银行：银行帐号：
被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日
（公章）
年月日
3. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表
项目编号：
分标号（如有）：
投标人名称：
单位：元
	合计金额大写：人民币                   （小写）

	交货时间：自签订合同之日起国产设备   天；进口设备    天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。

	交货地点：广西柳州市采购人指定地点。


注:
1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人或自然人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
法定代表人(负责人或自然人)或被授权人（签字）：__________
投标人公章或自然人加盖手指指印：__________
日期：年月日
4.中小企业声明函
中小企业声明函
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人公章或自然人加盖手指指印：__________
法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人签名：__________
                                       年   月   日
注：投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
5.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                        单位名称（盖章）：__________
日期：__________
注：随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.广西工业产品声明函格式
广西工业产品声明函
本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格：
	
	占投标总价比例：
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人公章或自然人加盖手指指印：__________
法定代表人(负责人或自然人)或被授权人签字：__________
                              日期：__________

三、投标文件（资格证明文件）
1.资格证明文件格式：
正本/或副本
投标文件
（资格证明文件）
项目名称：
项目编号：
分标号（如有）：
投标人名称：
投标人地址：
年   月  日
2.资格证明文件目录
1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；
2. 法定代表人(负责人或自然人)身份证明（按第六章格式要求填写)及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件；
3. 法定代表人(负责人或自然人)授权委托书(按第六章格式要求填写)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）
4. 投标人2019年6月至今任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）新成立不足三个月的投标人按实际提供；
5. 投标人2019年6月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地有关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）新成立不足一个月的投标人按实际提供；
6. 投标人2018年度财务状况报告复印件（可以是财务报表、银行出具的资信证明、第三方审计报告等证明材料），（2019年新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件)；

7. 供应商获取招标文件的收据或者发票复印件。
3.法定代表人(负责人或自然人)身份证明
法定代表人(负责人或自然人)身份证明
投标人：
单位性质：
地址：
成立时间：年  月  日
经营期限：
姓名：             性别：
年龄：             职务：
身份证号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件
投标人公章或自然人加盖手指指印
年  月  日
4. 法定代表人(负责人或自然人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人或自然人)授权委托书
致：_______     __（招标采购单位名称）：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人(负责人或自然人)身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：_______     __ 法定代表人(负责人或自然人)签字：_______     __
所在部门职务：_______     __职务：_______     __
被授权人身份证号码：_______     __
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
年  月  日
5. 投标人直接控股、管理关系信息表：（如有，请提供）
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人签字：             

投标人公章：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人签字：             

投标人公章：                 
 年    月    日

四、投标文件（商务部分、技术部分）
1.商务部分、技术部分文件格式：
正本/或副本
投标文件
（商务部分、技术部分文件）
项目名称：
项目编号：
分标号（如有）：
投标人名称：
投标人地址：
年月日
投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：
2.商务文件目录
1.投标声明书 (按第六章格式要求填写)；
2.商务响应表（按第六章格式要求填写）；
3.投标保证金提交凭证复印件（按第六章格式要求填写）；
4.政府强制采购节能产品的；投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效；
5.节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件并加盖投标单位公章）；
6.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。
7.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）；
8.投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]；
9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。
3.投标声明书格式：
投标声明书
致：_______     __（招标采购单位名称）：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的货物或服务项目名称为：
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。
法定代表人(负责人或自然人)签字：
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
年  月  日
4.商务响应表格式：
商务响应表（格式）
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质量标准
	
	
	

	验收条件及标准
	
	
	

	验收方法及方案
	
	
	

	质保期
	
	
	

	售后及技术服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人(负责人或自然人)或被授权人签字：
投标人公章或自然人加盖手指指印：
日期：
5. 保证金证明格式：
保证金证明（格式）
若采用电汇、转帐、网上银行支付方式的，供应商应在此提供银行转账（或电汇或网上支付）底单复印件并加盖供应商公章（或自然人加盖手指指印）。
若采用银行保函或担保方式的，供应商应在此提供银行保函或担保复印件并加盖供应商公章（或自然人加盖手指指印），原件在递交首次响应文件现场递交给采购代理机构。  
银行保函格式
             （采购人名称）：  
鉴于（供应商名称）（以下称“供应商”）于年 月日参加 （项目名称的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：供应商在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者供应商在收到中标通知书后未按采购文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书，或者供应商提交了虚假资料，或者供应商串通投标或以行贿手段谋取成交的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 日内无条件向你方支付人民币（大写） 元。 
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长响应文件有效期的决定，应通知我方。 
担保人名称：（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
地    址： 
邮政编码：                         
电    话：                                           
传    真：                                                                                        年      月      日
【备注：允许供应商实际开具的银行保函格式与本采购文件提供的格式有所不同，但不得更改格式中的实质性内容。】
若采用担保或其他形式，供应商应在此提供担保文书扫描件，原件在递交首次投标文件现场递交给采购代理机构。无论采用何种形式的投标担保，其实质性内容均应与采用银行保函形式相同，且应在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。
6.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：
投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购单位名称
	项目名称
	服务期限
	单价
	合同金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人(负责人或自然人)或被授权人签字：　　　　　
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
年  月   日
五、技术文件格式
1.技术文件封面格式：
正本/或副本
技术文件
项目名称：
项目编号：
分标号（如有）：
投标人名称：
投标人地址：
年月日
2.技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）
1. 投标报价明细表；
2. 设备配置清单；
3. 技术响应表；
4. 项目实施方案；
5. 售后服务承诺书：
6. 对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
7. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
8. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
9. 产品出厂标准、质量检测报告
10. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
11. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 
12. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

13. 3.投标报价明细表格式：
投标报价明细表（格式）
项目编号：
投标人名称：
所投分标（如有）：
	序号
	货物名称
	数量①
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价②
	投标报价
③=①×②

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）人民币                                （￥                  ）

	交货时间：


注: 
1.投标人的投标报价明细表必须加盖单位公章(自然人加盖手指指印)并签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人或自然人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
法定代表人(负责人或自然人)或被授权人签字：
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
日期：
4.设备配置清单格式：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致。
法定代表人(负责人或自然人)或被授权人签字：
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
日期：
4.技术响应表格式：
	项号
	货物名称或
技术条款
	招标要求
	投标规格
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
法定代表人(负责人或自然人)或被授权人签字：
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
日期：
5.项目实施方案及项目实施人员一览表
项目实施方案
由投标人按本项目第二章“招标项目采购需求”及评分办法中的评分点自行编制。
投标人公章或自然人加盖手指指印： 
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：
6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	%

	2
	
	
	
	%

	3
	
	
	
	%


授权代表签字：
  投标人公章或自然人加盖手指指印：
日期：
3

