项目名称：医用设备采购           项目编号：GXYLG20181003-N

公开招标采购文件

项目编号：GXYLG20181003-N
项目名称：医用设备采购
采购单位：广西中医药大学第一附属医院
采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司
2018年1月
目    录
2第一章  公开招标公告


5第二章  招标项目采购需求


15第三章  投标人须知


17一、总  则


18二、招标文件


19三、投标文件的编制


23四、开标


24五、评标


25六、评标结果


25七、签订合同


25八、其他事项


28第四章  评标办法及评分标准


31第五章  合同主要条款格式


36第六章　投标文件格式




第一章  公开招标公告

广西云龙招标集团有限公司受采购人的委托，拟对两套医用设备采用国内公开招标方式进行采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：医用设备采购
项目编号：GXYLG20181003-N
二、采购组织类型：非政府采购项目
三、招标简要内容：
A分标（预算：330万元）

	项号
	货物名称
	数量
	项目简要概况

	1
	全数字化高端实时三维彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	一、设备用途：腹部、妇产科、泌尿科、小器官、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等。
二、规格及系统要求：

1.彩色超声诊断仪：

▲1.1 显示器：≥21英寸高清 LED 显示器，显示器可以上下升降、仰俯。 

▲1.2 具备≥10.1英寸彩色触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作，能与显示器同步实时显示超声图像。

1.3 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入。

1.4 数字化通道数≥100000条。

1.5 具备二维灰阶成像及分析单元。

……

	说明：▲以上货物投标人投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。


B分标（预算：22万元）

	项号
	货物名称
	数量
	项目简要概况

	1
	麻醉机
	1台
	一、技术规格：
1.1 工作条件

1.1.1操作环境，温度：10℃至40℃，湿度：15至95%。

1.1.2电源：220V，50Hz～60HZ。

▲1.1.3后备电池可使用时间：≥360分钟。

1.1.4机架：带推车，两个大抽屉。

1.2 气源

1.2.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警。

1.2.2快速充氧范围25～75 l/min。

1.3 流量计

1.3.1氧气：双管，要求最低氧流量100ml/min，以保证安全。

1.4挥发罐

▲1.4.1 2个挥发罐位置，标配一个柒氟醚挥发罐。

……

	说明：▲以上货物投标人投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。


四、投标人资格要求

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物，并具备法人资格的供应商。
2、投标人须同时具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证。
3、本项目不接受联合体投标。

4、本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。
五、招标文件的发售：

1、自本公告发布之时起至2018年 1 月 11 日，上午：8：00～12：00，下午：2：30～5：30，双休日和法定节假日不办理业务。

2、发售地点：广西云龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座）

3、售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。如需邮寄另加邮费50元（邮购文件的，必须于发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
购买招标文件联系电话：0771-2616613   传真:0771-2626828

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司 

开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

六、投标保证金：

投标保证金（人民币）：A分标： 陆万元整；B分标： 肆仟元整，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。
投标保证金以转账、电汇形式交纳，并于2018年 1 月 25 日上午9时前到达广西云龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：广西云龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623660979180，开户行行号：104611010017】否则视为无效投标保证金。本项目不接受从个人账户转出的投标保证金。
七、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年 1 月 25 日上午9时前将投标文件密封送交到广西云龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

八、开标时间及地点：

本次招标将于 2018年 1 月 25 日上午9时正在广西云龙招标集团有限公司开标厅（广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座）开标。

九、网上查询地址：

www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标网）
十、业务咨询：

1、广西中医药大学第一附属医院
联系人：许燕；联系电话：0771-5602026

地址：广西南宁市青秀区园湖路2号/邮编：530021
2、广西云龙招标集团有限公司
地址：广西南宁市新民路34-18号中明大夏12楼E座

项目联系人：陈柠、蒋柳宁；联系电话：0771-2618199、2618118  传真：0771-2621868

                                     采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司
                                     2018年 1 月 4 日

第二章  招标项目采购需求
说明：

1、本需求表中功能目标及技术指标不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“开标一览表”和“技术响应表”。

2、招标文件中凡标注“★”号作为不可负偏离条款，必须满足或优于，未作响应或不满足的，投标无效（另有要求的按其要求）。
3、未标注“★”号参数或条款发生负偏离达3项（含）数以上的，投标无效。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、招标文件中所要求提供的证明材料如为外文，应同时提供中文译本。

6、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

A分标

	一、项目要求及技术需求

	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及要求

	1
	全数字化高端实时三维彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	一、设备用途：腹部、妇产科、泌尿科、小器官、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等。

二、规格及系统要求：

1.彩色超声诊断仪：

▲1.1 显示器：≥21英寸高清 LED 显示器，显示器可以上下升降、仰俯。 

▲1.2 具备≥10.1英寸彩色触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作，能与显示器同步实时显示超声图像。

1.3 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入。

1.4 数字化通道数≥100000条。

1.5 具备二维灰阶成像及分析单元。

1.6具备彩色多普勒显示及分析单元。

1.7具备能量多普勒显示及分析单元。

1.8具备9脉冲多普勒显示及自动分析单元。

1.9具有组织谐波成像技术。

1.10具有脉冲反相谐波成像技术。

1.11具有梯形扩展成像技术。

1.12具有空间复合成像技术。

1.13具有斑点减少滤波技术。

1.14 具有精细血流成像技术。

1.15有图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。

1.16屏幕显示最大可视可调动态范围：≥200dB，可逐级可视微调。

1.17双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。

1.18频率复合成像技术，整场一致性的保证，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时使用。 

1.19单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像。

1.20具有消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，能显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

1.21测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示，提高测量数据获取的精确性。

1.22具有耦合剂加热器装置。

1.23具备腔内探头的单独存储区。

2.测量和分析部分

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等。

2.2 腹部测量与分析。

2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示。

2.4 妇科测量与分析。

2.5 颈动脉测量与分析。

2.6上下肢动静脉测量与分析。

2.7 泌尿科测量与分析。

2.8 胎儿心脏测量与分析。

2.9 小儿髋关节测量。

2.10 肌肉骨骼测量。

3.探头规格及要求

▲3.1所有探头均为原厂探头。

3.2 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收。 

3.3 支持3D及实时3D成像。 

▲3.4探头接口：激活探头接口 ≥4个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用，探头接口采用无针接口技术，能提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长寿命。

3.5性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。

3.6 探头规格

3.6.1单晶体凸阵探头：1～7MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个。

▲3.6.2单晶体腹部容积探头：1～8MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个。

3.6.3腔内容积探头：3～10MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个。

3.6.4浅表探头：3～12MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个。

4. 输入/输出信号：

4.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、外部音频。

4.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0。

4.3 主机内置一体化USB接口≥6个。

5. 二维成像参数

5.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥28帧/秒。

5.2 扫描线：每帧线密度≥512超声线。

5.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦。

5.4 接收方式：接收通道≥100000条，多路信号并行处理。

5.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹。

5.6 谐波成像基波频率个数：≥3个。

5.7 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式。

5.8 回放重现：2D灰阶图像回放≥50s。

5.9最大显示深度≥30cm。

▲5.10增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，数码TGC≥8段，在触摸屏上进行增益补偿调节。

5.11预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6. 频谱多普勒

6.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）。

6.2最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥ 3.05m/s。

6.3最低测量速度：≤5mm/s。  

6.4显示方式：B/D、B/C/D。

6.5多普勒电影回放：≥8192线。 

6.6零位移动：≥8级。

6.7取样宽度及位置范围：多级可调，0.5mm≥取样框，宽度可调范围≥15mm。 

6.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP，RI，PI，S/D值。

6.9实时三同步功能。

7.彩色多普勒

7.1彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式。

7.2显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等。

7.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比。 

7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。
7.5 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥6帧/s。

7.6 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤2.25cm/s。

8.内置一体化实时三维超声成像

8.1多种三维显示模式，包括：

（1）表面模式(一般，柔和)；

（2）透明模式(最大模式，最小模式，X线成像模式)；

（3）亮度模式。 

8.2 具备立体彩色、能量多普勒成像单元。

8.3 具有任意形状体积计算功能，可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

8.4 可自动识别感兴趣区，自动改变三维取样框大小，进行3D、实时3D的扫查。  

8.5 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式，且可复合。

8.6 具有3D立体图像编辑切割功能。

8.7具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。

8.8可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。

8.9可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。

8.10去除不需要的噪声信号，生成更清晰的图像。 

8.11容积成像可同时显示容积表面结构与内部结构解剖信息。

9.具备以下3D成像功能

9.1智能断层成像：可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm～10mm可调。 

9.2任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像

（1）通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。

（2）通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像。  

9.3高级任意形状体积计算功能，取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。

10.高级3D成像功能

10.1一次三维扫查，可同屏显示≥7幅不同模式的容积图像；每幅图像分别可设定为不同颜色及不同成像模式。

10.2同屏显示多方位的立体图像。

10.3立体空间内任意切面的容积成像，可选择厚度1～20mm，并同屏显示≥9幅不同画面。

10.4在多平面显示的基础上，增加在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。

10.5多切面成像基础上，用户可同时看到与参考平面垂直的另外2个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个。

11. 智能颈后透明层厚度测量

在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿测量NT的标准切面，获取精确测量数据，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体，18三体和13三体综合症等染色体异常的风险率。

12. 智能胎心容积导航成像技术

计算机辅助胎儿心脏诊断通过对胎儿心脏容积数据的操作，在计算机辅助下自动快速获得符合ACOG和ISUOG的推荐胎儿心脏筛查切面包括左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、动脉弓及导管弓。

13. 胎儿长骨生长指标自动测量功能

在三维图像上系统自动测量胎儿股骨，胫骨，腓骨，桡骨尺骨等重要指标参数，减少手动测量的误差。

14. 胎儿颅脑系统自动导航

可以全自动的精确识别胎儿颅脑检查的四个标准切面，并能准确地获得自动测量所在标准切面的胎儿评估参数。

15. 超声图像及病案管理系统：

15.1 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息。

15.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量≥500G。 

15.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像。

15.4 具有图像存储与（电影）回放重现单元。

	★二、商务最低要求（投标人商务响应与售后服务同一内容不一致的以低计算；不满足要求的作无效投标处理）

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短不得少于1年（自货物验收合格之日起计算），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。

	售后技术服务要求
	1、负责送货上门，负责安装调试合格，负责现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。

2、质量服务要求

2.1设备交货时须提供设备合格的检测报告，及设备生产厂家、供货商的相关资质证明。

2.2设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

2.3所供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

2.4售后服务：设备出现故障4小时内响应，24小时内到达现场维修，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决（特殊配件更换除外）。

3、定期回访以及对设备维护。

4、投标报价包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，采购人不再另行支付除投标报价外的任何费用。投标人必须保证整个项目的正常运行，并能通过采购人的项目验收。在货物到达使用单位后，投标人应在7天内派人员到达现场，在采购人人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5、质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购单位不再另行支付任何费用。

	交货时间及地点
	1、交货时间：自签订合同之日起90日历日内，安装调试完毕并交付使用。
2、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。

	付款条件
	无预付款，全部货物交货并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交质量保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。

	其他
	1、投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付中标供应商其他费用。

2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	★三、其他

	采购预算
	以上货物采购预算均已在本招标文件第一章“公开招标公告”中列明，投标报价超采购预算价的作投标无效处理。

	医疗器械注册证
	投标文件中必须提供以上投标货物有效的医疗器械注册证（含登记表）（复印件加盖投标单位公章），否则投标无效。


B分标

	一、项目要求及技术需求

	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及要求

	1
	麻醉机
	1台
	一、技术规格：

1.1 工作条件

1.1.1操作环境，温度：10℃至40℃，湿度：15至95%。

1.1.2电源：220V，50Hz～60HZ。

▲1.1.3后备电池可使用时间：≥360分钟。

1.1.4机架：带推车，两个大抽屉。

1.2 气源

1.2.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警。

1.2.2快速充氧范围25～75 l/min。

1.3 流量计

1.3.1氧气：双管，要求最低氧流量100ml/min，以保证安全。

1.4挥发罐

▲1.4.1 两个挥发罐位置，标配一个柒氟醚挥发罐。

1.4.2能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min～15 l/min之间。

▲1.4.3快速加药器式挥发罐。

1.5 呼吸回路

1.5.1高度集成的呼吸回路，回路容量≥2340ml。

1.5.2可以耐受≥134℃消毒，以避免院内交叉感染。

1.5.3采用一体式，钠石灰罐容量≥1450ml，最长工作时长可达15小时，减少钠石灰更换时间和医生的工作量。

1.5.4回路可徒手拆卸、安装；不含橡胶，避免过敏反应。

1.6 呼吸机 

1.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

1.6.2提供待机/控制通气，标配通气模式：容量控制模式、手动通气。

▲1.6.3潮气量设置：50ml～1500ml

1.6.4呼吸频率：4～100次/分钟

1.6.5最大吸气流速：63 l/min+新鲜气体流速。

1.6.6吸呼比：2:1到1:8

1.6.7上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。

1.6.8具备动态流量实时自动补偿功能，提供准确温度的潮气量传输。

1.7 监测

1.7.1呼出端高精度流量传感器，监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压；实时呼吸波形描记。

1.7.2氧传感器保证监测精度至少15个月。

1.7.3标配吸入氧浓度监测。

二、麻醉机配置清单

1、麻醉机主机
 1台

2、主机架
     1台

3、单气源，氧气，中国标准色标及接口
1个

4、5米中国制式电源线
1条

5、中文软件包
 1个

6、吸入氧监测
 1个

7、O2 流量计
 1个

8、排污系统
     1套

9、单气源双罐位
 1个

10、七氟醚挥发罐 1个

11、氧气管路
1套

12、一次性附件包1套（包含：一根带Y头的1.5米患者呼吸回路，一根气体采样弯头，一个4号面罩，一根1.2米的手动通气管路，一只不含乳胶的手动皮囊，一个直管连接管）

	★二、商务最低要求（投标人商务响应与售后服务同一内容不一致的以低计算；不满足要求的作无效投标处理）

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短不得少于1年（自货物验收合格之日起计算），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。

	售后技术服务要求
	1、负责送货上门，负责安装调试合格，负责现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。

2、质量服务要求

2.1设备交货时须提供设备合格的检测报告，及设备生产厂家、供货商的相关资质证明。

2.2设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

2.3所供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

2.4售后服务：设备出现故障4小时内响应，24小时内到达现场维修，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决（特殊配件更换除外）。

3、定期回访以及对设备维护。

4、投标报价包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，采购人不再另行支付除投标报价外的任何费用。投标人必须保证整个项目的正常运行，并能通过采购人的项目验收。在货物到达使用单位后，投标人应在7天内派人员到达现场，在采购人人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5、质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购单位不再另行支付任何费用。

	交货时间及地点
	1、交货时间：自签订合同之日起60日历日内，安装调试完毕并交付使用。

2、项目地点：广西南宁市采购人指定地点。

	付款条件
	无预付款，全部货物交货并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交质量保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。

	其他
	1、投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付中标供应商其他费用。

2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	★三、其他

	采购预算
	以上货物采购预算均已在本招标文件第一章“公开招标公告”中列明，投标报价超采购预算价的作投标无效处理。

	医疗器械注册证
	投标文件中必须提供以上投标货物有效的医疗器械注册证（含登记表）（复印件加盖投标单位公章），否则投标无效。


第三章  投标人须知

前  附  表

	序号
	条款号
	编列内容

	1
	
	项目名称：医用设备采购
项目编号：GXYLG20181003-N

	2
	5
	投标报价及费用：

1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

3、本项目代理服务费按投标人须知正文39款“货物类”标准采用差额定率累进计费计算，由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	3
	12.1
	澄清与修改：
投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应当于2018年 1 月 15 日前，以书面形式要求招标采购单位澄清。

	4
	16.1
	投标有效期：自投标截止之日起至采购合同签订之日止。

	5
	17.1
	投标保证金：应按《招标公告》第六条规定交纳。

投标人应于2018年 1 月 25 日上午9时前将投标保证金以转账、电汇形式交至广西云龙招标集团有限公司，逾期作无效投标处理。

1、投标保证金必须从投标人银行账户转出到指定银行账户【开户名称：广西云龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623660979180，开户行行号：104611010017】，否则视为无效投标保证金。

2、本项目不接受从个人账户转出的投标保证金。

	6
	17.3
	投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户：

1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。

2、中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五日内，以转账方式退还。

	7
	18.2
	投标文件份数：投标文件正本壹份，副本陆份；开标一览表 壹 份。

	8
	20.2
	投标文件接收时间及地点：2018年 1 月 25 日上午8时至9时止，于广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座

	9
	22
	开标时间及地点：2018年 1 月 25 日上午9时正于广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座

	10
	30.2
	评标方法：综合评分法

	11
	37.1
	履约保证金金额：每分标中标金额的5%

履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

保证金指定账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司 

开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

注：履约保证金的退付要求具体见本章须知正文37款约定。

	12
	38.1
	签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。

	13
	
	付款方式：采购人自行支付；付款条件：见第二章“招标项目采购需求”中“付款条件”要求执行。

	14
	
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

	15
	
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。


一、总  则

1. 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.2 “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 招标方式：公开招标方式。

4. 投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见本招标文件第六章）。

5. 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6. 联合体投标：

★本项目不接受联合体投标，投标人以联合体形式参加投标的，投标无效（另有要求的按其要求）。

7. 转包与分包             

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明：

8.1 出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；当报价和售后服务均相同时，则由评标委员会集体决定。

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

（3）多家供应商参加同一项目或同一分标的投标时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

（4）多家代理商或经销商参加同一项目或同一分标的投标时，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。
8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工、投标产品生产企业员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报相关部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9. 质疑

9.1 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

9.2 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

9.3 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书，并附有效身份证明复印件。质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

质疑书有关材料是外文的，质疑人应当同时提供其中文译本。除质疑书外，投标人还应当提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件
10. 招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及标准；

（4）合同主要条款；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改 

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少三日前，或者投标截止时间至少15日前，在相关采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。参照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。
12.2 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.4 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在相关采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成
投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成（装订要求具体见本章第19、20款）。

★13.1 报价文件【下列文件要求“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见附件）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见附件）；（如有请提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（格式见附件；单独封装后再与投标文件一并装入投标文件袋并加以密封，具体见本章第20款）；（必须提供）。
★13.2 资信及商务文件【下列文件要求“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供，评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供】：

（1）投标保证金提交凭证（原件或复印件；银行转账、电汇凭证或采购代理机构开具的到账证明均可）；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见附件)；（必须提供）
（3）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力[如：相关设备的购置发票、技术人员职称证书、用工合同等证明材料（不限于以上材料，由投标人结合自身情况提供，格式自拟）]；

（4）商务响应表（格式见附件）；（必须提供）
（5）法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）
（6）法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供）
（7）投标截止之日前半年内投标人其中三个月的依法缴纳税收的相关证明（2017年新成立的且不足三个月的企业按实际提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在地主管税务部门出具的有效证明；依法免税的应提供投标人所在地主管税务部门出具相应的文件证明（复印件，原件备查）；（必须提供）
（8）投标截止之日前半年内投标人其中三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明（2017年新成立的且不足三个月的企业按实际提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在社保机构出具的有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在社保机构出具相应的文件证明（复印件，原件备查）；（必须提供）
（9）有效的新版“营业执照”副本(要求具有与本次项目相关的经营范围）（复印件，原件备查）；（必须提供）
（10）有效的税务登记证、组织机构代码证（复印件，原件备查）；（必须提供；若营业执照为“三证合一”的不须提供）

（11）投标人须同时具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证（复印件，原件备查）；（必须提供）
（12）投标人2016年度财务报表复印件【①经会计师事务所审计的财务报表或本公司出具的财务报表；②2017年新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，以上未按要求提供材料的，评标委员会将取消其投标资格】，或投标人其基本开户银行出具的资信证明，（复印件，原件备查）；（必须提供）
（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价），（复印件加盖公章，原件备查）；

（14）节能环保等方面的资质证书；（复印件，原件备查）

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（复印件，原件备查）

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍（格式自拟）。

注：投标声明书必须由法定代表人签字并加盖单位公章；法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字并加盖单位公章。未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。
★13.3 技术文件【下列文件要求“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供，评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供】：

（1）货物配置清单（均不含报价）(格式见附件)；（必须提供）

（2）技术响应表(格式见附件)；（必须提供）

（3）投标人售后服务承诺书（请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写）；（必须提供）

（4）项目实施人员一览表(格式见附件)；
（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（格式自拟）；

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式自拟）；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包含实施和完成本项目所需的一切费用，含标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、培训、售后服务、保险、税金等伴随的服务及各种税费等全部费用。

★15.3 投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

15.4 对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.5 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

16. 投标文件的有效期

16.1 投标文件有效期按须知前附表规定的时间，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

16.4 特殊情况需延长投标有效期的，招标采购单位可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标采购单位的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17. 投标保证金

★17.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

★17.2 投标保证金交纳形式：转账、电汇、网银。
17.2.1 投标人采用银行转账、电汇形式递交投标保证金的，投标保证金必须从投标人银行账户转出到指定银行账户【开户名称：广西云龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：623660979180，开户行行号：104611010017】，否则视为无效投标保证金。

17.2.2 本项目不接受从个人账户转出的投标保证金。
17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五日内退还。

17.3.2 中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五日内退还。

17.4 投标保证金不计息。
★18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的签署和份数

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 投标文件应按报价文件、资信及商务文件、技术文件顺序编制并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20. 投标文件的包封、递交、修改和撤回
20.1 投标文件的包封。

20.1.1 《开标一览表》（格式见附件）单独用文件袋（盒、箱）封装，投标文件正副本全部另行封装在另一个文件袋（盒、箱），然后将开标一览表文件袋和投标文件袋（盒、箱）一并装入一个外包封的投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称（全称）、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的递交

20.2.1 投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

20.2.2 投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.3 投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

20.4 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。

★21. 投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（5）项目证明材料不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标项目（或货物或服务）的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的实质性条款或关键性的技术指标或性能要求负偏离的（另有要求的按其要求）；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。                                                                                                     
21.4 被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
22. 开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23. 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单； 

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）唱标；

（6）采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

23.1 当整个招标项目的投标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将报采购人批准后将该项目改为其它方式进行采购，或重新招标。

23.2 开标后，投标人不足3家的（或某分标投标人不足3家的），采购代理机构将报采购人批准后将该项目（或该分标）改为其它方式进行采购，或重新招标。

24. 错误修正

24.1 开标时，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

24.2修正后的最终投标报价若超过最高限价或采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

24.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

五、评标
25. 组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
26. 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序
27.1 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

27.2 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

28. 澄清问题的形式
28.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。由法定代表人或其授权代表签字或盖公章确认，并按评标委员会的通知要求递交。

28.3 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

28.4 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视其投标文件无效。

29. 评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30. 评标原则和评标办法

30.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2 评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

32. 评标完成后，评标委员会应当向招标采购单位提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。招标采购单位应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，并在招标公告发布媒体上进行公示，公示期不少于3日。
33. 于中标结果公告后，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

34. 投标人对评标结果有异议的，应当在公示期间以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑及相关证明文件后出具回执，并将在3日内做出答复，答复内容不涉及商业秘密。

35. 采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

36. 合同授予标准
合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
37. 履约保证金

37.1本项目履约保证金要求需见本招标采购文件第三章“投标人须知前附表”。

37.2要求提供履约保证金的，中标人须于签订合同前按本须知前附表规定向采购人指定账户提交履约保证金。

37.3签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.4履约保证金在中标供应商按合同约定交货完毕并验收合格后，由中标人向保证金收取单位提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附表），保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
37.5 在保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

38. 签订合同

38.1 投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

38.2 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并交采购人。

38.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，或重新开展采购活动。

38.4 拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
八、其他事项

39. 代理服务费计费费率
39.1 费率标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


计算方法：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

1、某分标/标段的工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

  合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

2、某分标/标段的货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4=9.9万元

39.2 采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西云龙招标集团有限公司
开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

40. 解释权

40.1 本招标文件参照有关法律法规和采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

附表1：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐   号：

联系人及电话：

         供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日




注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。
第四章  评标办法及评分标准

一、评标方法
（一）本项目评标采用综合评分法评标。

（二）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（三）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标人的投标文件、澄清的书面结果为依据进行比较与评价。
（四）评分的主要因素：价格、技术、商务、售后服务、对招标文件的响应程度等内容。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后三位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………………50分
价格分计算公式：

投标人最低投标报价金额（万元）          

某投标人报价分 =                                   ×50分

                    某投标人投标报价金额（万元）    
2、技术分………………………………………………………………………………………………20分
（1）基本分，10分

技术参数完全满足招标文件要求（包含非▲技术指标）的得10分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离的，每有1项负偏离的扣3分。

（2）设备性能，10分

1）技术参数完全满足（含非▲技术指标）招标文件要求的前提下，带▲号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分5分。

2）技术参数完全满足（含非▲技术指标）招标文件要求的前提下，一般参数及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分，满分5分。

3、信誉业绩分…………………………………………………………………………………………15分
（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证或ISO13485质量管理体系认证的，每一项得1分，满分2分。（须提供证明材料，否则不允计分）
（2）投标产品生产企业通过ISO14001环境管理体系认证的，每个产品厂家得1分（不同产品的同一厂家只能算一个），满分2分。（须提供证明材料，否则不允计分）

（3）投标产品通过CE认证的，每项产品得1分。（须提供证明材料，否则不允计分）

（4）投标人2014年以来投标产品销售业绩，每个金额≥200万元的得1分，最多10分。（须提供销售合同复印件或验收证明复印件）

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………15分

（1）售后服务分（满分12分）

根据投标文件中投标人售后服务承诺书内容集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。         

一档（0.1-4分）：仅满足招标文件要求，或有优于招标文件要求但不满足二档入档要求的；                                                     

二档（4.1-8分）：满足招标文件最低要求，同时：在当地设有售后服务机构（以工商部门相关证明文件为准）、接到故障通知后在12小时内到达采购人指定现场处理问题、并提供免费保修期外维修方案的；                                                     

三档（8.1-12分）：满足招标文件最低要求，同时：在当地设有售后服务机构（以工商部门相关证明文件为准）、接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场处理问题、设备经维修后仍不能正常使用提供备用机、提供免费保修期外维修方案、设备在6个月内因质量问题发生故障无条件免费更换的。                                                    

（2）在满足招标文件质保期基础上，投标产品生产厂家承诺每延长质保期6个月的加0.5分，最多3分。（须提供承诺原件并加盖生产厂家公章，如为英文文本的请同时提供中文翻释文本并加盖投标人公章）
（三）总得分=1+2+3+4。
三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据综合总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，或重新开展采购活动。

四、说明

1、投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2、对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于投标人自身成本的投标价，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本的投标报价竞标，其投标作无效投标处理。

3、投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。
第五章  合同主要条款格式

合   同   书
合同名称：                              采购合同

合同编号：                             
甲方：                             （采购人）

乙方：                             （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：


2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  不限   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目合同不接受损耗 。
第五条　交付和验收
1、交货时间及地点： 见《商务响应表》 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：见《售后服务承诺书》。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：见《商务响应表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  自筹资金  。

3、付款方式：             。
第九条　质量保证金

质量保证金：             。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 乙方售后服务承诺 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期按《商务响应表》承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲、乙双方商定并签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式
投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年    月    日
二、报价文件格式

1. 报价文件格式： 
                                                              正本/或副本
报价文件

项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                                         年  月  日
2. 投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据                             项目（项目编号：_____     __）的招标公告，______（姓名、职务）代表投标人                               （投标人名称、地址。）参加本项目招标的有关活动，并提交投标文件。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天（投标有效期限）遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备有关法律法规规定的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。
4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本____份，副本____份，开标一览表____份。
5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。
6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。
7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。
9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。
10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。
11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
投标人名称：____________投标人公章：____________
投标人地址：____________邮编：____________
电话：____________传真：____________
开户银行：                    ；账号：                   
法定代表人或被授权代表(签字)：____________
联系电话：____________
日期：________________

3. 投标报价明细表格式：       

投标报价明细表

项目名称：                                  项目编号：                                

　　分标（有分标时填写）
	一、货物列表

	序号
	货物名称
	品牌/厂家
	规格型号
	单位及数量

①
	单价（元）

②
	金额（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	小计
	   （大写）   （￥        ）

	二、其它分项报价表

	序号
	项目
	内容和标准
	单位及数量

①
	单价（元）

②
	金额（元）

③=①×②
	备注

	1
	安装、调试费用
	
	
	
	
	

	2
	培训服务
	
	
	
	
	

	3
	质保期内备品备件、易损件费用
	（另列详细配置清单）
	
	
	
	

	4
	售后服务费用
	
	
	
	
	

	5
	至最终目的地的运输、保险费、装卸费、存储费以及可能产生的相关费用
	
	
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	小计
	   （大写）   （￥        ）

	合计
	   （大写）   （￥        ）


注：1、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、投标报价包含实施和完成本项目所需的一切费用，含标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、培训、售后服务、保险、税金等伴随的服务及各种税费等全部费用。

3、此表合计金额应与“开标一览表”合计金额相一致。

投标人名称(公章)：                           

法定代表人或委托代理人签字：                   

日期：                            
投标说明：投标人的投标报价表必须加盖公章并签字。

4. 开标一览表信封格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：                        
投标人名称：                      
开标一览表

5. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                                   项目编号：                  

　　分标（有分标时填写）
	项号
	货物名称
	数量

①
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币            （￥               ）

	交货期：

	备注：投标报价包含实施和完成本项目所需的一切费用，含标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、培训、售后服务、保险、税金等伴随的服务及各种税费等全部费用。


注: 

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的合计金额相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标项目名称、编号、投标人名称及“开标一览表”字样，具体见本招标文件第三章“投标人须知”第20款。

投标人名称(公章)：                             

法定代表人或委托代理人签字：                   

日期：                            
三、资信及商务文件格式

6. 资信及商务文件格式： 

                                                               正本/或副本
资 信 及 商 务 文 件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

7. 资信及商务文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据须知正文13.2款“资信及商务文件”要求，结合自身情况自行编制）
（1）投标保证金提交凭证

（2）投标声明书 

（3）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力

（4）商务响应表

（5）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件

（6）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件

（7）投标截止之日前半年内投标人任意三个月的依法缴纳税费证明

（8）投标截止之日前半年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费证明

（9）有效的新版“营业执照”副本复印件

（10）有效的税务登记证、组织机构代码证复印件

（11）投标人须同时具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件

（12）投标人财务报表或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件

（13）类似案例成功的业绩

（14）节能环保等方面的资质证书

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况

（18）投标人情况介绍
8. 投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目（项目编号：           ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：             

投标人公章：                                      

 年    月    日

9. 商务响应表格式：
　　分标（有分标时填写）
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：        

投标人名称(公章)：                          日  期：         
10. 法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明书

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

	法定代表人身份证正反面复印件



投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日

11. 法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号：                ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人有效身份证正反面复印件
	法定代表人身份证正反面复印件



	被授权代表身份证正反面复印件



被授权人签字：                           法定代表人签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              

                                                投标人公章：

                                              年    月    日
12. 投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	规模/造价（万元）
	选用系统产品名称
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：　　　　　

投标人公章：                                                                               年    月    日

说明：所提供项目业绩应为已完成的同类型项目，且须结合本招标文件第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”提供有关证明材料，否则该业绩不予认可。

四、技术文件格式

13. 技术文件封面格式： 

                                                    正本/或副本
技术文件

项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

14. 技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据须知正文13.3款“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）
（1）货物配置清单（均不含报价）

（2）技术响应表

（3）投标人售后服务承诺书

（4）项目实施人员一览表

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

（8）产品出厂标准、质量检测报告

（9）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

（10）优惠条件

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（12）投标人需要说明的其他文件和说明
15. 货物配置清单

　　分标（有分标时填写）
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	技术参数指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：        

投标人名称(公章)：                          日  期：          
16. 技术响应表格式：

　　分标（有分标时填写）
	项号
	货物名称或技术条款
	招标要求
	投标承诺
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
法定代表人或被授权人签字：        

投标人名称(公章)：                          日 期：            
17. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号
	经验及承担过的项目

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

      2、需提供有关证明材料。

法定代表人或被授权人签字：        

投标人名称(公章)：                          日 期：         

18. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
　　分标（有分标时填写）
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签字：        

投标人名称(公章)：                          日 期：            
PAGE  
23

